碳13呼气实验测试仪功能参数

一、仪器特点及主要功能

1、高效：

2-3分钟测量一组样本及时获得检测结果，一次可插入≥6组样本，自动批量检测，批量打印检测报告；仅需30分钟预热时间，快速启动。

2、方便：

中文操作系统，强大的数据库管理，网络打印功能；人性化操作界面，操作帮助、错误警告功能。

3、简单：

通道快选功能，一键式操作完成测量，无需外源气体校正，全面的实时信息提示功能，使用即学即会。

4、准确：

重复性

对含有约3.0%CO2，DOB(‰)=0的一组标准样本进行≥10次测量的平均值应不超过±0.3‰；≥10 次测量的标准误差应不超过0.3‰。

精确性

对含有约3.0%CO2，DOB(‰)≈2.0标准样本进行≥ 10 次测量的标准误差应不超过0.3‰；≥10 次测量的平均值与标准样本标示量的偏差应不超过±1.5‰。

二、技术性能指标

1、重复性：对含有约3.0%CO2，DOB(‰)=0的一组标准样本进行10次测量的平均值应不超过±0.3‰；10 次测量的标准误差应不超过0.3‰。

2、精确性：对含有约3.0%CO2，DOB(‰)≈2.0标准样本进行 10 次测量的标准误差应不超过0.3‰；10 次测量的平均值与标准样本标示量的偏差应不超过±1.5‰。

3、样本CO2浓度范围：0.5%～6.0%

4、所需样本体积：≥120ml/袋

5、仪器测量一组样本（底气与样气各一袋）的时间≤3min；

6、测量系统核心构成：

⑴ 光学系统：窄带带通干涉滤光组件+蓝宝石窗片+光学透镜

⑵ 红外光源：带镀金反射镜的稳态黑体辐射源，工作温度950℃

⑶ 样品池：铝

⑷ 探测器：PbSe红外光敏探测元件

⑸ 信号切变：斩光片断路器

⑹ 信号采集：带通滤波器+模数转换器+快速傅里叶变换软件

⑺ 温控系统：采用电热元件、Peltier制冷元件的PID控制方式

⑻ 进样系统：微型电磁气阀和精密步进电机控制的气缸式进样系统；

三、仪器参数

电源电压：AC 220V  50Hz

安全类型：防触电等级Ⅰ类、Ⅱ类设施类别

使用环境：温度15℃～30℃，相对湿度：≤75%，大气压力：75kpa～106kpa

环境条件：无粉尘、腐蚀性气体，通风良好，避免震动

仪器体积：≥（L×W×H）535mm×405mm×310mm

仪器功耗：＜250VA。

仪器重量： ≤18Kg

预热时间：≥30min

检查床参数

- 尺寸1800×600×680mm

- 304不锈钢材质

- 床垫和枕头连在一起

- 带床套

超声骨密度仪参数

一、技术参数

1测量部位：足部跟骨

2测量频率：超声波探头中心频率 0.5MHz±0.05MHz

3测量方法：超声波穿透法

4全干式测量：酒精或医用耦合剂耦合,全自动测量

5探头耦合介质：	探头耦合介质：全干式永久耦合胶垫

6扫描时间：≤10 秒

7精确度：测量重复性 SOS≤0.1%, BUA≤1.2%，提供检测报告

8探头定位：探头可自动伸缩，全自动定位调节

9支撑位置：具有四种规格的脚垫方便测量和定位支持

10操作：	内置 windows 系统和热敏打印机，支持单机操作

11内置中文液晶触摸屏操作，显示屏≥ 7 英寸

12支持外接显示器，外界键盘操作；支持扫描枪；支持 HIS、PACS、体检系统连接

13质量控制：有效准模块提供日常质量控制和校准

14测量结果：	T 值、Z 值、骨密度的超声速度（SOS），骨结构的宽频超声衰减（BUA），骨质指数（BQI）

15数据存储容量：内置电脑主机存储≥10 万人数据，可用 u 盘下载，达到无限存储

16日检测人数：	≥200 人

17重量：	≤15 千克

18可扩展性：接口开放，可与医院 HIS 和 PACS 连接

19人种数据库：中国人数据库（白人、黑人等数据库可选）

20测量范围：	0-19，20-100 岁（儿童、成人）

四：软件功能

二、全中文操作软件

1全中文骨密度打印报告软件

2儿童/成人骨密度测量软件

3系统温度校准补偿功能

4儿童生长发育软件

5骨折风险预测软件（FRAX）

6历史趋势对比软件

7操作软件支持数据导出 EXCEL 功能，方便用户统计和分析。提供操作软件操作说明。

三、操作环境要求：

1环境温度	环境温度：10~40℃

2相对湿度	相对湿度：20~80%

3大气压力	大气压力：86.0~106.0kpa;

4工作电压	AC 100V～240V，50/60Hz

抢救车参数

规格：750*480*930mm

1.适用于医护人员对病人急救换药护理等；

2.主体：主要由铝·钢·ABS工程塑料结构组成；四柱承重；内有铝管支撑力强

3.ABS双层底面注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面上配不锈钢护栏，透明软玻璃、右侧配：置物篮一个，垃圾桶两个                                               4、台面配不锈钢三面护栏

5.中控锁，配置有两层抽屉（一小抽，一中抽+双开门大柜体组合），每层抽屉内置3*3分隔片，可自由分隔；双开门大柜体内配有活动隔层板

6.豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向

人体成分分析仪参数

- 主要技术参数要求

- 1.生物电阻抗分析法(BIA)：

1.1电阻抗(Z)：通过6种不同频率(1kHz, 5kHz, 50kHz, 250kHz, 500kHz, 1000kHz)分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行30种电阻抗测量

1.2电抗（Xc）：通过3种不同频率(5kHz, 50kHz, 250kHz)分别在5个节段部分(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢)进行15种电抗测量

2.相位角(ǿ)：全身相位角(50kHz), 节段相位角(5, 50, 250kHz)

3.电极方法：4极8点接触电极

4.测量方法：直接节段多频率生物电阻抗分析方法（DSM-BIA法）

5.人体成分计算方法：不使用经验值估算

6.输出值(体成分报告纸) 、研究结果及结果解析：人体成分分析(身体总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪、肌肉量、体重), 肥胖分析(身体质量指数,体脂百分比), 节段肌肉分析(根据理想体重/根据当前体重: 右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢), 细胞外水分比率分析(细胞外水分比率), 身体变化(体重、骨骼肌重量、体脂肪率、细胞外水分比率), InBody评分, 内脏脂肪面积(图解),体型, 体重控制(目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制), 肥胖评估，营养评估, 身体均衡评估(上肢、下肢、上下肢), 节段脂肪分析(右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢), 节段水分分析 ，节段细胞内水分分析，节段细胞外水分分析, 节段围度分析(颈围、胸围、腹围、臀围，右上臂、左上臂、右大腿、左大腿), 腰臀比(图解), 内脏脂肪等级(图解)，研究项目(细胞内水分、细胞外水分，骨骼肌、基础代谢率、腰臀比、内脏脂肪等级、肥胖度、骨矿物质含量、身体细胞量、上臂围度、上臂肌肉围度,去脂体重指数、脂肪量指数), 结果解析二维码, 电抗, 相位角(50kHz,右半身, 节段相位角5kHz,50kHz,250kHz), 阻抗

7.功能要求：

7.1报告纸类型：人体成分仪结果报告纸, 儿童结果报告纸，身体水分结果报告纸。

7.2提示音及语音向导：按键输入及检测过程中提供提示音及语音向导功能

7.3数据存储：通过输入ID号可储存结果（可存储≥100,000次）

7.4测试模式：自助模式及专家模式

7.5管理员菜单：环境设置: 人体成分仪的设置及数据管理

故障排除: 对常出现的问题进行检查说明

7.6支持USB存储设备：可使用USB存储设备存储数据或备份全部数据

7.7备份数据：可用USB存储设备备份和恢复人体成分检测仪的数据

8.其它参数要求：

8.1额定电流：80 uA(±10 uA)

8.2适配器：输入电源AC 100-240V，50/60Hz，1.2A

输出电源 DC 12V，3.4A

8.3显示屏：≥800ⅹ480  ≥10.2英寸薄膜液晶显示屏

8.4内部接口：触摸屏、键盘按键

8.5外部接口：RS-232C≥ 4个, USB主机接口≥2个，USB从接口≥1个，LAN接口（10T）≥1个，蓝牙接口≥1个、无线接

8.6测试时间：1分钟以内即可完成测试

8.7测试体重范围：10~270kg

8.8测试年龄范围：3~99岁

8.9测试身高范围：95~220cm

二、健康管理软件技术参数要求：

1用户管理

1.1新会员注册，编辑会员信息。

1.1.1会员的基本信息，包括姓名、ID、身高、性别、出生日期、年龄、手机号码。

1.1.2附加信息中的病史、组信息、电子邮件及会员备注信息。

1.1.3分组管理，分病史管理

1.1.4删除会员

1.2搜索会员

1.2.1按照会员名字、ID或者人体成分仪测试日期进行搜索。

1.2.2按手机号码、病史、组进行搜索。

2人体成分测试数据管理

2.1人体成分分析：提供身体总水分、肌肉量、去脂体重、体重、蛋白质、无机盐、体脂肪的测量值以及标准范围。（根据型号不同）

2.2肌肉脂肪分析：提供体重、骨骼肌、体脂肪的测量值以及标准范围

2.3肥胖评估：提供身体质量指数、体脂百分比的测量值以及标准范围

2.4肌肉均衡：提供节段的肌肉测量值、百分比、标准范围（根据型号不同）

2.5阶段脂肪分析：提供阶段脂肪测量值、百分比、标准范围（根据型号不同）

2. 6人体成分仪评分：通过分数评估人体成分状态

2.7体重控制：提供个性化的目标体重、体重控制、脂肪控制、肌肉控制

2.8身体均衡评估：评估上肢、下肢、上下肢的均衡状态

2.9肥胖评估：评估BMI（身体质量指数）、体脂百分比的状态

2.10内脏脂肪：提供内脏脂肪面积或内脏脂肪等级测量值以及标准范围

2.11研究项目：提供腰臀比、节段细胞内水分、节段细胞外水分、细胞内水分、细胞外水分、基础代谢率、肥胖度、身体细胞量、上臂围度、去脂体重指数、脂肪量指数、SMI、全身相位角、节段相位角等数据

2.12儿童报告纸：提供体成分分析、肌肉脂肪分析、肥胖分析、成长曲线、成长评分、体重控制、营养评估、肥胖评估、身体均衡等数据

2.13身体水分报告纸：提供身体细胞量、细胞外水分比率、节段体水分分析、节段内水分分析、节段外水分分析、体水分变化、体成分变化、相位角等数据

2.14人体成分测试历史记录报告纸

2.15人体成分结果解析报告纸

3血压管理：收缩压、舒张压、脉搏数

4血糖管理

血糖管理：空腹血糖、饭后2小时血糖（手动输入）

5营养素推荐管理理

5.1问卷调查：疲劳、压力、睡眠、尿量、尿颜色、活动量、饮食习惯、运动习惯相关的生活习惯调查

5.2根据人体成分仪测试结果、问卷调查结果推荐营养素。提供营养素的定义、效果、注意事项。营养素包括维生素B群、维生素C、维生素D、谷氨酸、磷酸、镁、精氨酸、Omega-3、胡萝卜素、儿茶素、钙、蛋白质、NAC等（仅限普通人群）

5.3体成分评估：提供在相同身高、体重、年龄段人群的骨骼肌、体脂肪、基础代谢率、内脏脂肪等级排名情况。

5.4定制推荐营养产品：可以定制每个推荐营养素的推荐产品。

5.5生活习惯建议：根据生活习惯调查内容提供生活习惯相关的建议

6成人运动、饮食管理

6.1体成分解析：提供细胞外水分比率、身体总水分、去脂体重、体脂肪、体脂百分比测量值以及标准范围。提供人体成分测量评价，包括体型评估，水分评估，肌肉评估，脂肪评估。

6.2运动建议：根据测量者人体成分仪测量状态（体重，年龄，细胞外水分，肌肉，体脂肪等）提供建议运动时长、运动频率、运动强度、运动建议等信息。以及提供运动所消耗的能量表。

6.3膳食建议：提供建议蛋白质、碳水化合物、脂肪、热量摄入量。每日膳食建议食品交换份表。

6.4食谱：根据测量者的建议热量摄入量，提供两天食谱建议。

6.5食物交换份

7数据管理

7.1测试数据导出Excel表格文件

7.2集体批量管理：通过提供Excel等格式，可集体批量进行用户数据管理。

7.3数据备份：保存所有会员信息、测试结果、用户设置。计划重装软件、转移数据、电脑格式化时进行数据备份。自动备份。

7.4数据恢复

7.5保管临时数据

7.6数据导出使用：人体成分仪仪器中的数据导出使用。

7.7把测试数据发送至云服务：登录后人体成分仪测试结果可以自动上传到云服务上。

7.8把数据导出至电子病历：人体成分仪测试结果通过CSV，JPG（报告纸）等格式保存到所规定文件夹中。

8基本功能

8.1选择国家/地区、选择语言、选择单位、选择日期格式设置使用密码、主密码。

8.2打印机设置

8.3管理病史、组信息

8.4正常范围设置：1）设置BMI范围及标准值2）设置体脂百分比的正常范围3）设置腰臀比的正常范围4）设置儿童成长曲线类型

心电图机参数

- 导联模式：Wilson体系;

- 输入电路：浮地输入、具有除颤保护电路;

- 采集方式：12/15/16/18导联同步采集;

- 灵敏度（增益）：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,误差不超过±5%;

- 走纸速度：12.5mm／s、25mm/s、50mm/s，误差不超过±5%;

- 耐极化电压：≧±300mV;

- 共模抑制比：≧100dB;

- 滤波：无、标准、增强、标准（低通150）；

- 频率响应：0.05Hz~150Hz，适用于成人、儿童；

- 显示屏：≥10.1寸电容式触摸彩色液晶屏，分辨率 ≥1280x800像素 ；

- 显示方式：支持12/15/16/18导心电波形显示；

- 数据存储：内部存储>10000份病例，支持外接SD卡，支持U盘；

- 系统语言：中文、英文；

- 具有导联脱落提示，可直观提示脱落导联，方便医生操作；

- 具有待机功能，可手动唤醒；

- 心电信号采集时间：默认10s，时间可设置,支持长时间采集；

- 记录功能：热敏点阵打印；

- 记录纸规格：210mm卷纸；

- 记录模式：自动、手动；

- 屏幕显示内容：心电波形显示、心率、导联名称、走纸速度、增益、滤波器状态、系统时间、患者信息、电池电量。

- 采样率：4000Hz，时间偏移：98μs，幅度量化：0.04μV/LSB。

- 数据传输：WLAN功能  IEEE 802.11 a/b/g/n ；以太网 10M/100M Base-T端口全双工/半双工自适应；蓝牙4.0双模、3.0、2.1+EDR；

- 设备端口：≥1个USB接口（可存储数据、连接扫描枪）；

- ≥1个SD卡插槽（可存储数据）；

- ≥1个LAN网络接口；

- ≥1个专用接口；

- ≥1个HDMI专用接口；

- 可充电锂电池：DC 22.2V/2.6AH；

- 打印模式：激光A4纸打印;

- 外型尺寸：≥374mm(L)*281mm(W)*67mm(H);

- 净重：≤3.35Kg;

- 记录纸规格：210mm(W)*20m(L)高速热敏卷纸。

检验前标本自动化系统参数

1	工作流程：通过刷卡或扫条码取得病人ID号，从医院LIS系统中，根据病人ID查询到对应检测信息，按检测需要自动选取采血管的类型和数量，打印含有病人信息的标签后，将标签自动黏贴在采血管的标准位置，最后把准备好的采血管输送出来。

2	联接模式：一机双位，双面出管，任意一台机器的故障不影响其它采血位机器的正常运行。

3	加管方式：倾倒式无序不停机加管，直接将采血管倒入管仓即可，不需要人工干预、不需要停机。

（提供相应图片和佐证材料）

4	备管速度：≤3.5秒/支。

5	备管量：≥6个试管仓，每个仓可容纳 ≥ 150支采血管，单机总容量≥ 900支。（提供相应图片和佐证材料）

6	采管模式：非机械手抓取采血管模式，减少故障。（提供相应图片和佐证材料）

7	可视仓设置：每个管仓配有可视窗，可直观分辨每个管仓颜色及种类，避免加错采血管。

8	备管时序：病人到诊确认信息后才出管，杜绝过号引起的采血管堆积现象。

9	专用软件系统可与排队叫号系统对接使用，使采血口更加有序、高效。

10	打印换纸设计：抽屉式打印模块设计，安装更换打印纸、维修或更换打印模块更方便。

11	支持试管类型：直径12~13mm，长度75mm~100mm。

12	智能寻边：自动覆盖原厂标签,保留原有刻度和可视窗

13	配有内置式热敏打印机，中文、英文标准字库，能够升级。

14	打印条码类型：要求支持长达30位的条码，支持EAN码、39码、交叉25码、UPC码、128码、93码，ISBN码及Codabar等。

15	故障代码系统：一旦故障可以根据代码迅速判断故障部件，模块化的设计使得维修更换更加方便。

16	应急系统：具有 ≥2 种应急方案：

①当某一主机中的一个模块出现故障时，系统提供相应故障码，并自动暂停故障模块，其他模块可正常使用；

②当主机设备出现故障，无法正常使用的情况下，系统能够一键切换到手工模式，手工选择采血管并通过标签打印机进行打印标签，不影响正常采血工作。

17	条码重打：在机器内置拓展条码打印机上重新打印所需要的条码。

18	软件连接：专用软件和医院的LIS系统连接，完善了标本流的管理。

19	缺管报警：实时掌控仓中试管数，具有缺管报警功能。

20	配有大容量储物柜，可放置采血管，打印纸，采血针，扎带等杂物。

21	额定功率：≤150W

22	电源：100-240VAC、50Hz / 60Hz。

23	外形尺寸：≥长694mm × 宽534mm× 高528mm。

智能尿液标本发管系统

1	工作流程：通过社保卡、身份证、扫条码、就诊卡、键盘输入取得病人ID号，从医院LIS系统中，根据病人ID查询到对应检测信息，按检测需要自动选取尿管，打印含有病人信息的标签后，将标签自动黏贴在尿管的标准位置，最后把准备好的尿管输送出来。

2	加管方式：倾倒式无序加管，直接将尿管倒入管仓即可，不需要人工干预、不需要停机。

3	最快出管速度：≥3秒/支。

4	容管量：最大容量长管≥300支

5	备管时序：设备接到病人确认信息后才出管。

6	打印换纸设计：抽屉式打印模块设计，安装更换打印纸、维修或更换打印模块更方便。

7	支持试管范围：直径15.5-16.5mm，长度95mm-105mm。 12ml尿沉渣试管

8	配有内置式热敏打印机，中文、英文标准字库，能够升级。

9	打印条码类型：要求支持长达30位的条码，支持EAN码、39码、交叉25码、UPC码、128码、93码，ISBN码及Codabar等。

10	故障代码系统：一旦故障可以根据代码迅速判断故障部件，模块化的设计使得维修更换更加方便。

11	软件连接：专用软件和医院的LIS系统连接，完善了标本流的管理。

12	缺管报警：实时掌控仓中试管数，具有缺管报警功能。

13	额定功率：≤300W

14	电源：100-240VAC、50Hz/60Hz。

15	外形尺寸：≥长600mm × 宽580mm× 高1580(含显示屏）mm。