一 、生物安全柜技术参数

1.1 安全柜分类：B2型，100%外排，双人

1.2 生物安全性：

(1)人员安全性：撞击式采样器的菌落数≤10CFU/次

狭缝式采样器的菌落数≤5CFU/次

(2) 产品安全性：菌落数≤5CFU/次

(3) 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次

1.3 洁净等级：100级.

1.4 过滤效率:对0.3μm微粒过滤效率≥99.999%

1.5 气道密闭性

装置的气道在承受500 Pa±10%的压力下，其贯穿部分在皂泡实验条件下无气泡出现。

平均风速：0.33±0.015m/s,  吸入口风速0.53±0.015m/s

1.6 电机与风机：电机应有热保护装置，并能在1.15倍额定电压值的条件下稳定工作；电机应可以调速，以便在风速下降下保证合格气流。

1.7内部工作区域，工作区内墙体及工作台面为优质304#不锈钢，操作区三面一体成型，三面无接缝圆角结构,不留死角，易于清洁。工作台面采用下凹盆状，具有收集废液功能。

1.8 噪音等级：≤63d B（A）

1.9照明：≥1000LUX

1.10 高亮度LCD显示屏,实时动态显示操作区的下降气流流速和流入气流流速 ，实时显示过滤器的寿命、安全柜的整体运行时间、UV灯的运行时间，操作区的温度和湿度、送风和排风过滤器的阻力。当安全柜出现故障时，声光报警提示。

# 二、病人监护仪技术参数

1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。

★1.2、≥10.1英寸彩色电容触摸屏，分辨率高达800*800像素或更高，≥6通道波形显示。

1.5、可支持遥控器无线远程操作监护仪。

★1.6、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.7、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测

★2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

★2.11、无创血压提供手动，自动，连续，序列，整点5种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。

2.12、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。

3.1、★支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组及事件回顾

3.9、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.10、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.11、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。

3.12、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

三、双道微量注射泵性能参数

1  注射器规格   10 ml 、20ml 、30ml 、50ml

2  注射速率     50ml：0.1ml/h---1200ml/h（0.1-999ml每级0.1ml/h，1000ml以上每级1ml/h）

30ml：0.1ml/h---600ml/h （每级0.1ml/h）

20ml：0.1ml/h---399.9ml/h（每级0.1ml/h）

10ml：0.1ml/h---300ml/h（每级0.1ml/h）

3   快速推注    1200ml/h (50ml 注射器)

600.0ml/h ( 30ml注射器)

399.9ml/h ( 20ml 注射器)

300.0ml/h ( 10ml 注射器)

4   累计容量    0.1—9999ml（0.1-999，以0.1ml/h递增；1000ml以上，以1ml/h递增）

5   限制量      0—9999ml

6   精度        ≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）

7   电源        AC220V±22V  50HZ±1HZ

DC12V 充电16小时后可持续工作3小时以上

8    环境条件   温度- 5—40℃   相对湿度  20%---90%

9   报警     残留提示、注射完毕报警、阻塞报警、针筒装夹不正确报警、注射器推杆安装错误报警、系统出错报警、开机后遗忘操作报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警。

10  自动识别注射器规格。可使用一次性注射器（包含多种不同品牌）

11  阻塞后针筒内压力自动释放

12 可记录500条以上（含500条）历史纪录）

13  具有压力限制选择：低压（L）、中压（C）、高压(H)，出厂值为中压（C）。

14 限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。

四、 隔物灸仪技术参数

1.	电源：220VAC，50HZ

2.	输入功率：200VA

3.	外形尺寸：约420*300*180mm，一体化便携式手提箱设计，美观大方，携带方便。

4.	重量：约4.5kg（主机）

5.	安全类型：I类BF型应用部分

6.	工作时安全电压：15V

7.  LED数字显示温度和时间，按键操作。

8. 时间可调范围：0分钟到99分钟内可连续调。灸疗结束前一分钟，声音报警提示。

9.	温度（护垫与皮肤接触面的温度）可调范围：38℃到56℃（±3℃）

10.	灸头数量：至少10个，可供1-2人、多个穴位同时施灸。每个灸头可单独控制温度和时间

五、医用控温仪技术参数

- 供电电源：	220VAC，50Hz

- 额定功率：	650VA

- 水温温度控制范围：4-40℃

- 升温/降温双重功能：具备升温（26-40℃）与降温（4-25℃）双重功能

- 空载平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟；平均升温速度≥0.8℃/分钟

- 负载最大平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥2.9℃/h；平均升温速度≥1℃/h

- 体温监测：	具有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围：降温30-40℃，升温30-37℃，监测精度±0.1℃

- 体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出

- 输出控制方式：双路二组输出，左右分别控制，毯/帽可一个或两个同时工作

- 固化程序:内置多个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自行设置水温、体温上下限与定时时间

- 噪声控制:	正常工作噪声≤55dB

- 快速接头设计:	采用进口双向快速液压接头，密封性好，无液体喷溅，方便操作

- 故障智能诊断:	具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能

六、ACT自动凝血计时器技术参数

1. 检测系统：通过测试药筒内旗标杆的下降速度来检测纤维蛋白的形成，凝血时间同时在两个通道进行检测。

2. 检测通道：≥2 个

3. 测量范围（秒）：0-999

4. 孵育温度（ºC）：36.5-37.5

5. 活化剂：液态高岭土

6. 试管保存方式：常温下保存

7. 检测血样量：≤1mL

8. 尺寸（cm）：约33*20*30（深度*宽度*高度）

9. 完全可便携系统

10. 重量（kg）：约5.0

11. 检测结果储存：≥1000 个

12. 电压：100-240V，交流，单相

13. 功率：50-60Hz。

七、电子气管插管镜技术参数

一：主机技术要求

1：采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

2:采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

3：主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

4：主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

5：内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

6：主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。

7：显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。

二：窥视叶片手柄 技术规格要求

1：采用数字电子成像技术，成像能力不低于30万像素。

2：采用可调节的多功能手柄，一支手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。

3：手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。

4：手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能。

5：照明采用1个LED灯，亮度≥1000LUX。

6：手柄可同时适配一次性喉镜片和可重复使用窥视叶片，型号分别为：婴幼儿型、儿童型、成人型、成人型。

7:一次性喉镜片及可重复使用窥视叶片均作磨砂防反光处理，操作视野更为清晰。

8：最小开口度≤13mm，适合不同体型插管患者。

9：与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，利于临床抢救。

10：可以选配无线传输功能模块，用于无线连接大屏幕显示器，方便医生操作、教学

八、除颤仪技术参数

- 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能。

- 整机带电极板、电池的重量不超过6.2kg。

- 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。具备阻抗指示实时显示阻抗值功能。

- 手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择。

- 除颤充电迅速，充电至200J<3s。

- 心电波形扫描时间>10s，扫描长度>100mm。

- 可充电锂电池，支持100次以上360J除颤。

- 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警。

- 成人、小儿一体化电极板，可选用除颤起搏监护多功能电极片。

- 彩色TFT显示屏>6”, 分辨率640×480，可显示多通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

- 50mm记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s。

- 可存储至少24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

- 可连接同品牌中央监护系统，将监护信息和除颤信息传输到中央监护系统存储管理。

- 关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于150J）、屏幕、按键检测。

九、臭氧治疗仪技术参数

1、具有触摸版触摸滑跃式浓度设置，一步到位，操作简单方便，避免触点式反复触碰。

2、臭氧浓度0-80ug/Nml持续无断点取气，数字动态显示

3、自动关机保护装置并设有取气提示功能

4、臭氧浓度精确，设备内自带浓度检测和控制装置

5、开机即可取气，不需预热

6、自动回收残气，回收装置无须更换

7、可一机多用，多领域拓展治疗（独立的取气口和一个独立的负压回收口，设备有注射器取气、腔体注气、外部充气等治疗模式）

8、电压和频率：220V/50Hz

9、具有单独的气体回收通道，方便剩余臭氧回收。

10、氧气供应：设备专用减压阀；医用氧气流量：5L/min

11、臭氧流量：1L/min

12、氧气接入识别装置

13、负压真空防护功能

14、有取气提示功能

15、真空连接：可闭锁，公接头

16、持续充气连接：可闭锁，公接头

17、注射器连接：可闭锁，母接头

18、安全装置：氧气接入识别装置；负压真空防护功能；定时自动关机保护功能

19、臭氧泄漏量：空气中臭氧含量应不大于0.06mg/m³

20、有连续不间断取气功能，负压抽真空功能，有专用臭氧套袋

21、便携手提箱式嵌入式一体医用臭氧发生器，并配有气密手提箱内置真空泵，真空度度高达-0.6BAR（8.8PSI），携带方便。

22、臭氧发生器带有1.4L小氧气瓶，便于出诊和病房使用，可以连接中心供氧使用。