## 全高清电子胃肠镜系统技术参数

一、设备适用范围：

设备适用于消化道疾病的检查和治疗，能诊断、发现消化道疾病的病变，能显示病灶部位、边界和范围，内镜处理器具有拍摄和录制病变影像资料的功能，能保存原始高清影像，能为进一步完善后续筛查和制定诊疗方案提供依据。

- 设备总体配置性能参数：

1、设备为全高清内镜达到1080；

2、设备面板按钮为触控按键，且前面板能防止液体泼溅；

★3、图像处理器主机具有内置工作站功能，能直接在床旁编辑和打印检查报告，非常有利于急诊内镜的开展。

三、图像处理器参数：

1.主机视频信号为光纤传输。

2.测光模式调节功能：平均测光、峰值测光、全自动测光、测光级别范围﹣9～9级；

3.具有电子放大功能：1.4、1.6、1.8倍，三档可调；

★4、图像处理器主机具有500G的内置存储容量，具备离线诊断功能，能够保存录制患者病变影像资料，能在病人离开后进一步对录像视频进行回放和诊断，为完善后续的诊断方案提供视频依据，同时避免一定的医疗风险。

四、冷光源技术参数：

★1.主机为高亮度四波长LED光源，由白光LED、蓝紫光LED、红光LED、蓝光LED组合，形成多光谱复合光源，根据光学原理，使设备达到最好的亮度和清晰度，能更好的满足临床诊断和治疗；

- 冷光源的连续使用寿命：≥10000小时。

- 3.支持白光和两种特殊光照明模式，共有三种照明模式，能实现多光谱成像、窄带染色成像，凸显血管和粘膜病变，提高早期癌筛查检出率；

4.长寿命静音气泵，最大气泵压力范围应为45KPa～65KPa，气泵的送气流量范围：2.0—5.5L/min，送气量等级：四级（OFF、L、M、H）；

5. 具有透光模式，方便双镜联合手术的开展。

五、专用台车技术参数：

1.配带有隔离电源的内镜专用台车，具有一键开关功能；具有更好的绝缘性、防水性和耐腐蚀性，安全方便可靠；

2.监视器承载臂可360°旋转调节。

六、专业医用显示器技术参数：

1.26英寸高清医用液晶显示器；

- 分辨率≥1920x1080；

- 信号输入：DVI/SDI//CVBS/Video/S-Video。

七、电子上消化道内窥镜技术参数：

1.视野角≥140°； 景深：3—100mm；

★2. 钳道孔内径≥2.8mm；插入部外径≤9.3mm；头端部外径≤9.3mm；

3. 有效工作长度1050mm；, 弯曲角度：上≥210°，下≥90°，左≥100°，右≥100°；

★4.具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野；便于早癌筛查和手术治疗的开展。

八、电子下消化道内窥镜技术参数：

1.视野角≥140°；钳道孔内径≥3.8mm；；弯曲角度：上≥180°，下≥180°，左≥160°，右≥160°；

★2.头端部外径≤12mm；插入部外径≤12.5mm；

3. 有效工作长度1350mm； 景深：3—100mm；

4. 具备副送水功能，在检查和治疗时保持高清视野；便于早癌筛查和手术治疗的开展。