显微镜技术参数（仅供参考）

1、光学系统：齐焦距离≥60mm的独立校正色差无限远光学系统。

2、显微镜主机内置“复眼光学透镜”。

3、照明系统：12V 100W卤素灯柯勒照明。亮度控制旋钮具有预设功能。滤色片：内置机身三片滤色片：NCB11色温、ND32减光、ND8减光。

▲4、目镜筒：三目镜筒F.O.V. 25mm，三档分光，分光比：100:0 /20:80 /0:100。

5、目镜：10X（视野22mm），双目镜都带视度调节。

6、转换器：六孔物镜转换器。

▲7、调焦机构：调焦行程29mm，最小微调刻度1微米。具有重新调焦功能：可以设定载物台最高限位。

▲8、聚光器：消色差摇出式聚光器，适合1~100X物镜使用，聚光镜调焦行程37mm。

9、载物台：XY移动行程78mm×54mm。双玻片标本夹。

10、物镜：

（1）2X（数值孔径N.A. 0.06,  工作距离W.D. 7.5mm）；

（2）4X（数值孔径N.A. 0.13,  工作距离W.D. 17.2mm）；

（3）10X（数值孔径N.A. 0.30,  工作距离W.D. 16.0mm）；

（4）20X（数值孔径N.A. 0.50,  工作距离W.D. 2.1mm）；

（5）40X（数值孔径N.A. 0.75,  工作距离W.D. 0.66mm）；
（6）100X Oil（数值孔径N.A. 1.25,  工作距离W.D. 0.20 mm）。

11、显微镜机身具有拍照快捷摁键，可控制本品牌显微镜相机快速拍照。

▲12、两人共览示教装置：可进行两人同时观测和一起谈论阅片，带LED光标指针部件（光标可红色或绿色切换，可360°旋转），两个人的视野均为22mm，两人的观察位置为同侧并排式。

13、配备8cc镜油2瓶，相机一台。