负压辅助静脉引流控制器技术参数要求

用于成人体外循环心脏直视手术中的负压辅助静脉引流和心脏手术中废弃麻醉气体的清除。

1 控制器上有一个双向模式选择旋钮，OFF模式：无引流，REG或ON模式：预设水平的引流；

2 双向模式旋钮上有个专用的5mm通风口，可以立刻中断负压；

3 负压调节范围为0— -60mmHg（误差±10mmHg）；

4 控制器的负压调节精准度±3 mmHg；

5 对医院负压源要求范围大于 -150— -700mmHg；

6 带流量调节计的麻醉废气回收系统，可将氧和器排出的废气吸收至医院中心负压源，保护医护人员健康；

7 机器自带鲁尔型压力传感器接口，可实现管道压力手术监护屏显，使设备吸入压力可以电子监视器看到，方便手术中人员对管道压力实时监测。

8 额外安全装置，可实现压力自动释放，可以排出>90mmHg的过量负压和>10 cm H2O的正压，使负压在安全范围内并避免管道中出现正压；

9 医院负压源监测表：可以协助医生或体外循环师快速识别和纠正氧合器储血灌密封不严或管路扭曲的问题；

10 设备内部蓝宝石涂层，可保证机器使用年限，不会出现因为机器腐蚀出现的术中负压中断；