消化内镜电外科工作站（氩气高频电刀）技术参数

一、技术参数：

1、能够和主流品牌的软镜通用，例如奥林巴斯，富士等

2、内镜下最大功率可调范围：0—200瓦。

▲3、设备具有有单极电切电凝功能、双极电凝功能。电切方面具有内镜电切（自动电切模式；电凝方面具有快速电凝、柔和电凝、强力电凝模式。

4、内镜电切模式可根据阻抗变化自动电切电凝自动交替输出，有4档切割效果，同时切割宽度和切割时间间隔可根据术者习惯任意调节。

5、内镜下氩气刀模式为：强力氩气模式，能够对组织进行可控制电凝深度的非接触式电凝。

6、内镜电切专家模式可以调节的参数（在专家模式下）：4档切割效果；4档切割持续时间，10档切割间隔时间。

7、内镜工作站氩气流量为0.1—8L/min，内镜下治疗氩气流量不超过2.4升／分，范围为0－2.4升／分。

8、内镜工作站的氩气模式至少可升级有三种：强力APC模式、精细APC模式、脉冲APC模式。

▲9、氩气电极前端具有色环标记，有直喷、侧喷和环喷多种电极。

10、器械具有即插即用，自动识别功能：可以帮助医务人员判断所接器械是否正确，同时氩气控制系统的显示面板会自动选择与所接器械相适应的切、凝设置模式。

11、氩气电极末端气体压力恒定系统：避免发生氩气囊肿的发生。

12、适于内镜下使用的较低峰值电压设计，最高峰值电压为4300V（氩气喷射凝血模式）：较低的峰值电压设计，最大限度地降低了内镜治疗的趋附效应，保证内镜镜头不被破坏。

▲13、模块化并具有软、硬件升级功能，具备升级消化水刀系统功能。利于主机和氩气控制系统不互相干扰。

14、全数字化液晶显示，触摸式操作，即插即用，具有程序存储功能。

15、整主机具备中性电极安全系统，实时错误报警记忆功能，能够对病人动态监测，可监测错误包括：高低频漏电流、术中使用错误报警、安全错误报警、功能错误报警、氩气输出错误报警等。自动显示错误代码及解决办法并自动存储信息备用。

内镜清洗追溯系统技术参数

- 系统参数

- 严格执行《WS 507---2016 软式内镜清洗消毒技术规范》。

- 采用成熟的射频技术，组建内镜中心物联网网络，形成全流程闭环追溯。

- 系统结构灵活，支持独立服务器和共享服务器模式，服务器自动备份、客户端自动更新。

- 系统具有较强的可扩展性和兼容性，不受清洗槽及流程和自动清洗机数量的限制。

- 支持和医院 HIS、PACS 系统的高度融合，实现系统间的互联互通和数据共享，万级数据秒级同步。

- 追溯系统的时间为内镜清洗工作站运行的实际注气、注液时间，为真实清洗数据。

- 在第三方清洗机厂家开放接口的前提下，实现自动采集设备数据及监控设备运行。

- 各清洗流程，系统自动监控、智能感知、自动记录、无需人为操作。

- 对所有的操作进行追踪、记录、分类、统计，并在一个工作平台进行展示。

- 采用专用语音提示装置，所有流程操作语音提示，异常操作自动给予预警，全程辅助操作人员进行高效作业，提供人性化的人机交互方式。

- 三重预警，防范感染风险：阳性病人使用预警、未达到规定清洗时间拿出预警、使用前消毒不合格内镜预警。

- 可监测消毒液名称、消毒液使用次数，监测次数，消毒液浓度、操作时间、操作人员等与消毒液有关的信息。

- 可对内镜中心使用的耗材出入库管理、材料盘点、库存查询等功能。

- 可对内镜的终身进行登记管理，记录内镜的购入，维修，维修故障信息，维修操作信息等，给科室管理带来方便。

- 提供内镜中心各工作区域或各工作流程工作量、效率值、内镜使用情况的统计数据。

- 提供链式关联追溯；内镜使用病人可通过该链向上对使用此内镜的病人进行追溯。

- 每套系统支持客户端同时访问数量和工作站数量大幅提升，避免出现卡顿和延时现象。洗消数据批量导出和查询响应时间更短，用户体验更佳。

- 系统界面更为简洁、智能、人性化，提供可视化的流程状态实时显示，清洗过程一目了然。

- 电脑配置：不低于I5处理器+8G内存+500G硬盘；23.8寸显示器；一体机（按需配置），不低于I5处理器+8G内存+500G硬盘。

- 功能参数

| 模块 | 系统功能 | 功能参数 |
| --- | --- | --- |
| 消毒液监测 | 消毒液监测 | 消毒液更换、使用次数、浓度的监测结果登记 |
|  | 监测记录 | 针对内镜、洗消槽的消毒进行监测记录及统计 |
| 洗消工作台管理 | 工作流程 | 包括：测漏、清洗、漂洗、浸泡、末洗、干燥等环节、并支持流程名称自定义 |
|  | 二次洗消 | 支持内镜二次洗消记录，支持设定超过规定存放时间自动进行二次洗消提醒 |
|  | 洗消预警/特殊清洗 | 系统自动识别或维护阳性病人、肿瘤活检后及 HIV 检查呈阳性的病人使用内镜，系统自动切换到特殊清洗作业模式，且语音实时提醒清洗作业人员注意严格操作 |
|  | 流程配置 | 系统可根据不同类型内镜，不同洗消流程提供可配置工作流程。 |
|  | 消息提醒 | 支持设定消毒液使用时长提醒和过期报警功能，在工作台界面进行自动提醒支持 |
|  | 动态显示 | 提供可视化的流程状态实时显示，标准化的流程操作提示 |
|  | 异常登记 | 系统支持各个环节异常操作系统实时记录，支持手动进行流程环节异常情况登记 |
|  | 完结洗消 | 支持根据国家规范每天最后使用的内镜进行完结清洗，并进行语言提示 |
| 医护 人员 | 人员管理 | 预置各用户角色（医生、护士、洗消人员、系统管理员）权限，权限模块化，提供信息录入管理及RFID卡的绑定功能 |
| 患者检查 | 内镜使用 | 针对患者信息、使用后的内镜洗消流程进行追溯跟踪。支持与医院 HIS、PACS 等系统进行对接实时同步患者信息。无接口对接情况下，系统提供患者信息手工录入、修改、删除功能。 |
| 统计 查询 | 工作量统计 | 各流程环节洗消人员工作量统计、排名 |
|  | 分析页 | 洗消数据和使用数据统计和环比数据分析。 |
|  | 洗消记录 | 清洗和使用记录查询，支持批量到处Excel文件 |
|  | 工作明细统计 | 各流程环节详细工作量统计、质量分析、效率分析数据，支持按条件组合查询。 |
| 追溯管理 | 使用追溯查询 | 支持病人使用的内镜使用前和使用后的内镜洗消过程明细查询 |
|  | 宏观追溯 | 可对内镜历次循环信息进行前后关联，显示每个循环过程内镜 的消毒和使用信息 |
|  | 感染追溯 | 支持对洗消流程进行追溯，找出与感染最可疑的流程点，进行优化 |
|  | 患者追溯 | 可追溯患者在院内使用过的历次内镜信息、使用时间、检查医生及相关清洗消毒信息 |
|  | 人员追溯 | 支持操作人员所有洗消记录，洗消结果、异常情况详细追溯 |
|  | 设备追溯 | 支持追溯清洗工作站、全自动清洗机设备使用次数、历次使用设备详细运行参数等信息 |
| 使用模块 | 系统对接 | 系统支持与医院 HIS、PACS 等系统进行对接获取患者信息 |
|  | 关联病人 | 非接口情况下，系统提供病人信息录入、关联内镜实现内镜信 息与病人信息的关联 |
|  | 阳性结果标注 | 阳性病人，使用端可以进行记录并保存 |
|  | 内镜清洗明细 | 使用端可直接查看内镜在清洗环节各个流程的清洗记录及清洗结果是否合格 |
| 维修 管理 | 维修登记 | 支持维修设备、故障报修登记；维修记录登记 |
|  | 维修记录 | 支持设备维修记录统计 |
| 系统设置 | 用户及权限 | 系统预置多种用户角色权限，支持精细化模块权限管理，支持自定义角色功能，可由用户自行定义角色，并且分配自定义角色的明细权限 |
|  | 内镜管理 | 支持内镜名称、内镜种类、内镜型号、内镜编号维护管理，并支持内镜清洗流程配置 |
|  | 镜柜管理 | 支持镜柜名称、房间号维护管理 |
|  | 系统设置 | 系统基数数据管理，知识库管理，操作日志等后台操作模块管理 |
|  | 流程配置 | 支持不同使用病人，不同类型内镜洗消流程自定义化配置 |
| 设备 器材 | 内镜工作站 管理 | 内镜工作站的新增洗消流程配置功能，可实时显示每个点位的工作状态。在第三方清洗机厂家开放接口的前提下，支持硬件对接。 |
|  | 内镜储镜柜 管理 | 可实时显示内镜存储柜的温度、湿度、压差和内镜存储数量、存储明细等信息，支持出入柜记录的查看。 |
|  | 内镜管理 | 内镜信息的录入和管理，支持查看内镜实时状态和内镜使用总次数。 |
| 大屏展示板块 | 洗消监控 | 内镜洗消信息实时显示，内镜使用总数概览、使用量排名。内镜使用和洗消量图表统计和展示，洗消程序偏好统计等功能。 |

胃肠镜视野清晰度增强仪技术参数

| 序号 | 技术和性能参数名称 | 技术参数和性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备使用需求 |  |
| 1.1 | 设备用途 | 配套各品牌胃肠镜使用，用于胃镜或结肠镜检查过程中对黏膜的按需冲洗，清除黏液性气泡、黏液、血液、污物和其他有机物, 以提高胃肠镜视野清晰度。 |
| 1.2 | 实验对象 | 含体检在内的胃镜或结肠镜检查和治疗相关患者。 |
| 2 | 主要参数 |  |
| 2.1 | 参数1 | 启动方式：脚踏开关启动。 |
| 2.2 | 参数2 | 副送水口最大冲洗流量 ≥200ml/min。 |
| 2.3 | 参数3 | 有加热恒温功能：冲洗液可加热至37℃恒温。 |
| 2.5 | 参数4 | 有磁力搅拌功能：用于冲洗液的自动配置。 |
| 2.6 | 参数5 | 钳管口：最大冲洗流量900ml/min。可调节范围：100ml/min-900ml/min |
| 2.7 | 参数6 | 冲洗管路：能连接钳管口或副送水口 |
| 2.8 | 参数7 | 容器：体积 ≥1800ml。 |
| 2.9 | 参数8 | 电源电压：a.c.220 V；电源频率：50 Hz； |
| 3 | 耗材报价 | 相关配套的耗材如：冲洗包，冲洗管路（不限于）等需要同时报价。 |

血气分析仪技术要求

- 设备基本性能和要求：该设备应用于血气分析，可进行血气、电解质、代谢物等参数的同时测定，体现当前血气检测最先进水平，精准度高、稳定性好、检测快速、操作维护保养简单方便。

- ★可直接测定的参数应包括以下9项：PH、PCO2、PO2、Hct、Na+、K+、Ca++、葡萄糖Glu、乳酸Lac。各参数可根据临床需求自定义灵活组合，在不需要进行某项测试的操作或某项测试发生故障时可关闭，不影响其它指标测定。

- 计算参数包括以下18项：Ca++（7.4）、HCO3-、HCO3-std、TCO2、BE (ecf)、BE(B)、SaO2、THbc、A-aDO2、pAO2、paO2 /pAO2、RI、CaO2、CvO2、CcO2、a-vDO2、Qsp/Qt、P50；

- 且能根据体温计算：PH、PCO2、PO2。

- 测定参数可报告范围：PH：6.80 ~ 7.80、PCO2：5 ~ 115 mmHg、PO2：0 ~ 760 mmHg、Na+：100 ~ 200 mmol/L、K+：0.1 ~ 20.0 mmol/L、Ca++：0.10 ~ 5.00 mmol/L、Glu：1.1 ~ 27.8 mmol/L、Lac：0.3 ~ 15.0 mmol/L、Hct：15 ~ 65% 。

- ★使用包含电极、管路、定标液、废液袋等在内的一体化分析包，无其它耗材；电极免保养，无需单独更换电极。

- ★测试项目及测试量根据分析包的不同可进行选择，无需升级仪器；且能提供75、150、300、450、600等多种测试量的分析包。

- ★具有机内智能化质控系统：质控品集成在分析包内，以高频率主动进行实时、连续的质量控制，及时发现问题，自动识别错误并纠错，自动生成质控报告

- 消耗品（包括试剂包等）均可常温储存，无需冷藏。

- 测试时间：吸入样本后≤100秒出结果。

- 标本用量≤150uL，标本类型可选择动脉血、静脉血、毛细血管血及其它液体。

- 进样方式：自动吸样，避免手工注入样本失误而引起的浪费。进样区安装有LED照明灯，方便夜间进样操作，不影响病人休息。

- 定标：全自动2点定标及手动定标，全自动进行液体、气体二种方式定标；定标时不消耗测试液，不影响测试人份数。

- 仪器自带数据存储功能，可存储3000例以上的病人数据和质控数据，并带有标准CD刻录机，无限量地增加数据存储量。

- 仪器具有剩余人份数和分析包效期提示功能。

- 配备无线网络，内置远程联网软件，直接通过IE浏览器即可对仪器进行远程控制：查看及打印病人结果、质控结果，查看仪器及分析包的状态，2点定标等。

- 配备蓝牙条码枪，扫描快速精确，USB接口，可随时进行数据拷贝

- 全中文操作菜单，大屏幕彩色触摸显示屏。

- 内置打印机，并可外接其它打印机。

- 须具有以下接口：打印端口，网络接口，RS232接口，条形码阅读器接口，可连接HIS/LIS系统。

- 相关配套使用的试剂盒和相关的消耗品需要同步报价。