## Sheet1
设备清单参数要求及报价表
名称:桂林市人民医院手术室设备
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金 额(元)
[5 empty] | 单价 | 合 价
装修装饰
1 | 03B001 | 组合式手术室钢板房 | 间 | 6
1.预制式钢板房，钢结构承重部分，钢结构主体材料采用6#槽钢焊接,立柱采用1.5mm厚热镀锌板预制加工，
2.墙板、天花板、斜板、门边及门头板：采用1.2mm厚电镀锌板预制并安装加强筋，背带12mm石膏板保温，
3.地脚线采用1.2mm厚电解钢板预制，背带12mm石膏板保温
4.墙板、天花板、斜板、门边及门头板、地脚线等板件安装、调平、加强筋
5.预制加工包括冲孔、折边、安装加强筋，原子灰批灰、打磨
2 | 03B002 | 手术室成品不锈钢麻醉柜 | 套 | 6
1.柜体采用国产304拉丝不锈钢制作；背侧面粘贴9mm厚石膏板保温，分上下结构，上层柜门为玻璃移门，
2.下层为不锈钢饰面移门；上层 柜内设二层可活动玻璃层托，下层柜设一层可活动不锈钢层托，嵌入式安装
3.含五金配件，304不锈钢包边。
3 | 03B003 | 手术室中央控制系统 | 套 | 6
1.液晶触键屏幕，手术室中央系统六联控制箱（手术时间、北京时间、空调系统、医疗气体、开关控制、广播/传呼系统），
2.柜体1.2mm不锈钢板材制作，304不锈钢包边
4 | 03B004 | 手术室专用成品洁净插座箱 | 个 | 24
1.安装方式：嵌入式安装，材料种类、规格：柜体不锈钢制作，面层喷塑，面框采用拉丝不锈钢制作；
2.含手术室医用插座三个，配件品种、规格：304不锈钢包边，含五金配件
5 | 03B005 | 手术室成品不锈钢洁净观片灯 | 套 | 6
1.安装方式：嵌入式安装，材料种类、规格：六联观片灯，箱体采用钢板制作，表面静电喷涂，
2.面框采用拉丝不锈钢制作，内置LED灯管，配件品种、规格：304不锈钢包边，含五金配件
6 | 03B006 | 手术室成品不锈钢药品柜 | 套 | 7
1.柜体采用国产304拉丝不锈钢制作；背侧面粘贴9mm厚石膏板保温，分上下结构，上层柜门为玻璃移门，
2.下层柜门为不锈钢饰面移门；上层柜内设二层可活动玻璃层托，下层柜内设一层可活动不锈钢层托
3.嵌入式安装，含五金配件，304不锈钢包边
7 | 03B007 | 手术室成品不锈钢器械柜 | 套 | 6
1.柜体采用国产304拉丝不锈钢制作；背侧面粘贴9mm厚石膏板保温，分上下结构，上层柜门为玻璃移门，
2.不锈钢包边，柜内设二层可活动玻璃层托；下层为8个不锈钢抽屉，嵌入式安装，
3.含五金配件，304不锈钢包边。
8 | 03B008 | 手术室成品不锈钢电脑柜 | 套 | 6
1.柜体采用国产304拉丝不锈钢制作；背侧面粘贴9mm厚石膏板保温，
2.分上中下结构，柜门均为不锈钢板饰面对开门，嵌入式安装，含五金配件，304不锈钢包边，
9 | 03B009 | 手术室内埋入式书写台 | 套 | 6
1.台体采用国产304#拉丝不锈钢制作；背侧面粘贴9mm石膏板保温，门体采用不锈钢板饰面下翻门
2.带照明系统，嵌入式安装，含五金配件，304不锈钢包边，
10 | 03B010 | 冷藏柜 | 套 | 1
柜体采用1.0mm不锈钢板材制作，表面静电喷涂；嵌入式安装，304不锈钢包边
11 | 03B011 | 恒温箱 | 套 | 1
柜体采用1.0mm不锈钢板材制作，表面静电喷涂；嵌入式安装，304不锈钢包边
12 | 031008006001 | 一位人造石刷手槽 | 组 | 1
40*30*4mm镀锌方通，长50mm，插入定制刷手槽内部固定，带医用鹅颈龙头(自带宫外感应器，可调延时10~15秒)，自动给皂器等
13 | 031008006002 | 二位人造石刷手槽 | 组 | 4
40*30*4mm镀锌方通，长50mm，插入定制刷手槽内部固定，带医用鹅颈龙头(自带宫外感应器，可调延时10~15秒)，自动给皂器等
14 | 031008006003 | 三位人造石刷手槽 | 组 | 1
40*30*4mm镀锌方通，长50mm，插入定制刷手槽内部固定，带医用鹅颈龙头(自带宫外感应器，可调延时10~15秒)，自动给皂器等
B9 给排水、燃气工程
15 | 03B012 | 定制清洗设备 | 套 | 1
10级耐腐蚀材质，主体1.2mm厚SUS304不锈钢，池壁全圆弧链接结构。标准下水器，下水管。
B4 电气设备安装工程
16 | 03B013 | 在线式UPS 100KVA 30min | 套 | 1
17 | 03B014 | 医用IT隔离电源 | 套 | 8
1.医用单相隔离变压器10KVA AC 220V/220V；绝缘监视 6A 220V；仪器专用电源；
2.外接报警显示和测试仪(安装于手术内)；绝缘监视仪；变压器温度监视；负荷监视；电流互感器
B7 通风空调工程
18 | 03B015 | 风冷直膨式洁净型恒温恒湿空气处理机组 AHU-07-01 | 台 | 1
1.送风量≥12000m3/h，新风量≥1100m3/h，制冷量≥62KW，制热量≥66.3KW，电加热量≥42KW，加湿量≥15kg/h，机外静压：750Pa。
2.功能段：混合段+初效（G4）+送风机+均流段+中效过滤器（F8）+直膨盘管+电加热器+电极加湿器+出风段。
3.箱体应当有良好的密封措施，机组漏风率≤0.3%，漏风率可达L1级
4.箱体防冷桥效果好，机组冷桥因子≥0.86，且应满足EUROVENT认证TB1标准。
5.箱体保温性能好，机组传热系数≤0.5，箱板保温达T1级以上
6.箱体要求采用聚氨脂与钣金直接发泡一体成型，且箱体强度满足EUROVENT认证D1标准
7.应采用抗菌水盘，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及白色葡萄球菌抗菌率＞99%
8.风机电机采用变频电机，风机应有AMCA认证
9.含支架及其刷油、减震垫、电机检查接线、设备调试
10、服务区域：复合手术室；
19 | 03B016 | 风冷直膨式洁净型恒温恒湿空气处理机组 AHU-07-02 | 台 | 1
1.送风量≥12000m3/h，新风量≥1100m3/h，二次回风量≤4000m3/h，制冷量≥45KW，制热量≥49.5KW，电加热量≥32KW，加湿量≥15kg/h，机外静压：750Pa。
2.功能段：混合段+初效（G4）+直膨盘管+电加热器+电极加湿器+二次回风、送风机+均流段+中效过滤器（F8）+出风段，10%~100%连续可调
3.箱体应当有良好的密封措施，机组漏风率≤0.3%，漏风率可达L1级
4.箱体防冷桥效果好，机组冷桥因子≥0.86，且应满足EUROVENT认证TB1标准。
5.箱体保温性能好，机组传热系数≤0.5，箱板保温达T1级以上
6.箱体要求采用聚氨脂与钣金直接发泡一体成型，且箱体强度满足EUROVENT认证D1标准
7.应采用抗菌水盘，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及白色葡萄球菌抗菌率＞99%
8.风机电机采用变频电机，风机应有AMCA认证
9.含支架及其刷油、减震垫、电机检查接线、设备调试
10.服务区域：I级手术室
20 | 03B017 | 风冷直膨式洁净型恒温恒湿空气处理机组 AHU-07-03 | 台 | 1
1.新风量≥送风量≥4800m3/h，新风量≥1000m3/h，制冷量≥32KW，制热量≥38KW，冷凝再热量≥11KW，电加热量≥16KW，加湿量≥8kg/h，机外静压：750Pa
2.功能段：混合段+初效（G4）+送风机+均流段+中效过滤器（F8）+直膨盘管+电加热器+电极加湿器+出风段。
3.箱体应当有良好的密封措施，机组漏风率≤0.3%，漏风率可达L1级
4.箱体防冷桥效果好，机组冷桥因子≥0.86，且应满足EUROVENT认证TB1标准。
5.箱体保温性能好，机组传热系数≤0.5，箱板保温达T1级以上
6.箱体要求采用聚氨脂与钣金直接发泡一体成型，且箱体强度满足EUROVENT认证D1标准
7.应采用抗菌水盘，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及白色葡萄球菌抗菌率＞99%
8.风机电机采用变频电机，风机应有AMCA认证
9.含支架及其刷油、减震垫、电机检查接线、设备调试
10.服务区域：OP2，OP3手术室
21 | 03B018 | 风冷直膨式洁净型恒温恒湿空气处理机组 AHU-07-04 | 台 | 1
1.送风量≥2600m3/h，新风量≥700m3/h，制冷量≥22KW，制热量≥23KW，电加热量≥12KW，加湿量≥8kg/h，机外静压：750Pa
2.功能段：混合段+初效（G4）+送风机+均流段+中效过滤器（F8）+直膨盘管+电加热器+电极加湿器+出风段。
3.箱体应当有良好的密封措施，机组漏风率≤0.3%，漏风率可达L1级
4.箱体防冷桥效果好，机组冷桥因子≥0.86，且应满足EUROVENT认证TB1标准。
5.箱体保温性能好，机组传热系数≤0.5，箱板保温达T1级以上
6.箱体要求采用聚氨脂与钣金直接发泡一体成型，且箱体强度满足EUROVENT认证D1标准
7.应采用抗菌水盘，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及白色葡萄球菌抗菌率＞99%
8.风机电机采用变频电机，风机应有AMCA认证且
9.含支架及其刷油、减震垫、电机检查接线、设备调试
10.服务区域：数字化手术室
22 | 03B019 | 风冷直膨式洁净型恒温恒湿空气处理机组 AHU-07-05 | 台 | 1
1.送风量≥2900m3/h，新风量≥800m3/h，制冷量≥22KW，制热量≥23KW，电加热量≥12KW，加湿量≥8kg/h，机外静压：750Pa。
2.功能段：混合段+初效（G4）+送风机+均流段+中效过滤器（F8）+直膨盘管+电加热器+电极加湿器+出风段。
3.箱体应当有良好的密封措施，机组漏风率≤0.3%，漏风率可达L1级
4.箱体防冷桥效果好，机组冷桥因子≥0.86，且应满足EUROVENT认证TB1标准。
5.箱体保温性能好，机组传热系数≤0.5，箱板保温达T1级以上
6.箱体要求采用聚氨脂与钣金直接发泡一体成型，且箱体强度满足EUROVENT认证D1标准
7.应采用抗菌水盘，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及白色葡萄球菌抗菌率＞99%
8.风机电机采用变频电机，风机应有AMCA认证且
9.含支架及其刷油、减震垫、电机检查接线、设备调试
10.服务区域：感染手术室
23 | 03B020 | 风冷直膨式洁净型恒温恒湿空气处理机组 AHU-07-06 | 台 | 1
1.送风量≥6500m3/h，新风量≥1000m3/h，制冷量≥32KW，制热量≥34.0KW，电加热量≥16KW，加湿量≥15kg/h，机外静压：750Pa。
2.功能段：混合段+初效（G4）+送风机+均流段+中效过滤器（F8）+直膨盘管+电加热器+电极加湿器+出风段。
3.箱体应当有良好的密封措施，机组漏风率≤0.3%，漏风率可达L1级
4.箱体防冷桥效果好，机组冷桥因子≥0.86，且应满足EUROVENT认证TB1标准。
5.箱体保温性能好，机组传热系数≤0.5，箱板保温达T1级以上
6.箱体要求采用聚氨脂与钣金直接发泡一体成型，且箱体强度满足EUROVENT认证D1标准
7.应采用抗菌水盘，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及白色葡萄球菌抗菌率＞99%
8.风机电机采用变频电机，风机应有AMCA认证且
9.含支架及其刷油、减震垫、电机检查接线、设备调试
10.服务区域：洁净走道
24 | 03B021 | 风冷直膨洁净空调室外机 JW620 | 台 | 1
1.参数：制冷量≥62KW；制热量≥66.3KW；
2.制冷剂采用R410A冷媒。
3.室外机风扇采用可无极调速的EC风扇，根据机组负荷调节风机转速。
4.机组采用全封闭涡旋式压缩机。
5.机组节流装置采用电子膨胀阀，可精准控制蒸发压力。不得采用热力膨胀阀或毛细管节流装置。
25 | 03B022 | 风冷直膨洁净空调室外机 JW450 | 台 | 1
1.参数：制冷量≥45KW；制热量≥49.5KW
2.制冷剂采用R410A冷媒。
3.机组采用全直流变频压缩机，压缩机容量可实现10～100%连续可调，适应全新风及变风量时的低负载运行；
4.室外机风扇采用可无极调速的直流变频风扇，风扇可根据室外环境和空调负荷状态无级变速调节，保证机组可最低在环境温度-10℃时正常运行
26 | 03B023 | 风冷直膨洁净空调室外机 JW320 | 台 | 1
1.参数：制冷量≥32KW；制热量≥35KW；
2.制冷剂采用R410A冷媒。
3.机组采用全直流变频压缩机，压缩机容量可实现10～100%连续可调，适应全新风及变风量时的低负载运行；
4.室外机风扇采用可无极调速的直流变频风扇，风扇可根据室外环境和空调负荷状态无级变速调节，保证机组可最低在环境温度-10℃时正常运行
27 | 03B024 | 风冷直膨洁净空调室外机 JW220 | 台 | 1
1.参数：制冷量≥22KW；制热量≥32KW；
2.制冷剂采用R410A冷媒。
3.机组采用全直流变频压缩机，压缩机容量可实现10～100%连续可调，适应全新风及变风量时的低负载运行；
4.室外机风扇采用可无极调速的直流变频风扇，风扇可根据室外环境和空调负荷状态无级变速调节，保证机组可最低在环境温度-10℃时正常运行
28 | 03B025 | 云变频直膨洁净空调室外机 JW320 | 台 | 1
1.参数：制冷量≥32KW；制热量≥38KW；
2.制冷剂采用R410A冷媒。
3.机组采用全直流变频压缩机，压缩机容量可实现10～100%连续可调，适应全新风及变风量时的低负载运行；
4.室外机采用直流变频风扇电机，根据机组负荷调节风机转速，保证机组可最低在环境温度-15℃时正常制冷；
5.冬季运行时，机组可以在-20℃环境温度时正常启动制热，并维持送风温度稳定。
29 | 03B026 | 数码变容量直膨洁净空调室外机 JW350 | 台 | 1
1.参数：制冷量≥35KW；制热量≥38KW；
2.制冷剂采用R410A冷媒。
3.机组采用全封闭涡旋式压缩机，压缩机能力10～100%连续可调，适应全新风工况及变风量运行时的低负载运行；
4.为消除电磁干扰对空调房间内及周边各种仪器仪表等设备的干扰及危害，压缩机应采用制冷剂数码变容量技术
5.室外机风扇采用可无极调速的EC风扇，根据机组负荷调节风机转速，保证机组可最低在环境温度-5℃时正常制冷。
6.机组节流装置采用电子膨胀阀，可精准控制蒸发压力。不得采用热力膨胀阀或毛细管节流装置。
30 | 03B027 | 风冷直膨式洁净型恒温恒湿空气处理机组自动控制系统 | 台 | 6
1.温度控制精度≤23℃±1℃。
2.湿度控制精度≤55%±5%。
3.机组变风量运行时，送风风量在30-100%范围内调节时，送风温度维持稳定，和设定值偏差波动不高于±1℃。
4.机组主要控制电气元件（如接触器、继电器、指示灯等）采用国际知名品牌产品（施耐德、ABB等）。
5.机组配RS485接口，提供Modbus通信协议。
6.应有排风机联锁、新风阀联锁、防火阀联锁、消防监控联锁控制节点。
7.配置1个不小于7寸液晶触摸屏，主控制器类型采用PLC，具备温度、湿度控制,定时、运行模式、风量等相关设定及显示。
31 | 03B028 | 风冷直膨式洁净型恒温恒湿空气处理机组自动控制系统 | 台 | 1
1.机组变风量运行时，送风风量在30-100%范围内调节时，送风温度维持稳定，和设定值偏差波动不高于±1℃。
2.机组主要控制电气元件（如接触器、继电器、指示灯等）采用国际知名品牌产品（施耐德、ABB等）。
3.机组配RS485接口，提供Modbus通信协议。
4.应有排风机联锁、新风阀联锁、防火阀联锁、消防监控联锁控制节点。
5.配置1个不小于7寸液晶触摸屏，主控制器类型采用PLC，具备温度、湿度控制,定时、运行模式、风量等相关设定及显示。
6.为保证过渡季节除湿要求，机组要求最低出风温度可达8℃。
32 | 03B029 | 数码变容量直膨新风预处理机组 PAU-07 | 台 | 1
1、服务区域：手术室、辅助用房新风集中处理
2、参数：送风量≥5600m3/h，新风量≥5600m3/h，制冷量≥70KW，制热量≥76KW，箱体厚度≥50mm，机外静压：400Pa；
3、功能段：混合段+初效过滤段(G4)+送风机+均流段+中效过滤器(F8)+直膨盘管+出风。
4、箱体应当有良好的密封措施，机组漏风率≤0.3%，漏风率可达L1级。
5、箱体防冷桥效果好，机组冷桥因子≥0.86
6、箱体保温性能好，机组传热系数≤0.5，箱板保温达T1级以上。
7、箱体要求采用聚氨脂与钣金直接发泡一体成型，且箱体强度满足EUROVENT认证D1标准。
8、为避免压差计连管发生漏风、断裂，禁止采用塑料连管，必须用不锈钢管，压差计有专利结构证明。
9、采用合理结构，充分保证过滤器与过滤器框架、过滤器框架与机组内框的密封性，避免未经过滤的空气流过，确保过滤效率。按照EN1886标准测试，过滤器总泄漏率等级达欧标F9级。
10、应采用抗菌水盘，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌及白色葡萄球菌抗菌率＞99%。
11、箱板保温材料的生产、使用应遵循环保原则，所用发泡剂不能为CFC类和HCFC类具有臭氧破坏潜能的发泡剂材料。
12、风机电机采用变频电机，风机应有AMCA认证。
13、含支架及其刷油、减震垫、电机检查接线、设备调试
33 | 03B030 | 多联空调系统全新风室内机 N12X | 台 | 1
1.参数：风量：1200m3/h，冷量：14.0KW；热量：10.0KW；机外静压：200Pa，
2.供电要求：电量：0.33KW，电压：220V；运行噪声：≤49dB(A)，
3.服务范围：医辅区，安装位置：走道吊顶上，参考重量：76KG
34 | 03B031 | 多联空调系统室外机 W615 |  | 1
1.系统编号：KR-7-1，参数：风量：25800m3/h，冷量：61.5KW；热量：69.0KW；
2.供电要求：制冷电量：17.87KW，制热电量：17.30KW，电压：380V，最大熔丝电流：63.0A，最小线路电流：52A，
3.机组参考尺寸：1500*860*1700mm，运行噪声：＜62dB(A)，安装位置：屋面，APF≥4.7，重量：375KG/台
35 | 03B032 | 多联机自控系统 | 台 | 1
1.多联机自动控制系统：多联机自动控制系统自成一体，监控电脑安装位置根据现场条件确定
2.由多联机厂家配套并指导相关施工单位安装调试；监控对象为本工程多联空调系统所有室内、外机
3.可实现电脑远端集中控制与管理控制室内机与主机的开、关，制冷、制热、除湿、风速、温度设定、故障读取等功能
36 | 03B033 | 多联空调系统室内机 N-80B | 台 | 1
1.设备型式：暗藏吊顶风管式，参数：冷量：8.0KW；热量：9.0KW；风量：1300m3/h；
2.机外静压：50Pa；供电要求：电量：131W，电压：220V；运行噪声：≤40dB(A)
37 | 03B034 | 多联空调系统室内机 N-71B | 台 | 2
1.设备型式：暗藏吊顶风管式，参数：冷量：7.1KW；热量：8.0KW；风量：1000m3/h；
2.机外静压：50Pa；供电要求：电量：101W，电压：220V；运行噪声：≤37dB(A)
38 | 03B035 | 多联空调系统室内机 N-45B | 台 | 2
1.设备型式：暗藏吊顶风管式，参数：冷量：4.5KW；热量：5.0KW；风量：750m3/h；
2.机外静压：30Pa；供电要求：电量：77W，电压：220V；运行噪声：≤35dB(A)
39 | 03B036 | 多联空调系统室内机 N-28B | 台 | 3
1.设备型式：暗藏吊顶风管式，参数：冷量：2.8KW；热量：3.2KW；风量：500m3/h；
2.机外静压：30Pa；供电要求：电量：54W，电压：220V；运行噪声：≤33dB(A)
40 | 03B037 | 液晶屏温控器 | 台 | 9
41 | 03B038 | 分体空调机FTDL-02N/FW-02 | 台 | 1
室内机型式：单冷壁挂式，制冷量：5.0KW，制热量：6.3KW，供电要求：电量：1.8KW，电压：220V。
42 | 03B039 | 后倾式离心风机 PF-7-1 | 台 | 4
1.参数：风量：600m3/h，机外余压：350Pa，供电要求：电量：0.75KW，电压：380V，噪声：70dB(A)，
2.安装位置：污物走道，服务区域：手术室，参考尺寸：800L*600W*500H,变频风机
43 | 03B040 | 后倾式离心风机 PF-7-2 | 台 | 4
1.参数：风量：800m3/h，机外余压：450Pa，供电要求：电量：0.75KW，电压：380V，噪声：70dB(A)，
2.安装位置：污物走道，服务区域：手术室，参考尺寸：800L*600W*500H,变频风机
44 | 03B041 | 后倾式离心风机 PF-7-4 | 台 | 1
1.参数：风量：2500m3/h，机外余压：450Pa，供电要求：电量：1.5KW，电压：380V，噪声：70dB(A)，
2.安装位置：污物走道，服务区域：正负压手术室，参考尺寸：800L*600W*500H
45 | 03B042 | 轴流风机 PF-7-3 | 台 | 1
1.参数：风量：1000m3/h，机外余压：350Pa，转速：2900r/min，功率：1.1KW，电压：380V，
2.出口噪声：75dB，安装位置：UPS，服务区域：UPS，进出风方向：前进后出
46 | 03B043 | 吊臂废气排风机 | 台 | 4
风量：200m3/h，全压：200Pa，功率：3KW
47 | 03B044 | 管道式静电除尘器 JH-01 | 台 | 1
1.除尘率：97%；杀菌率：99%；除烟除异味：95%，处理风量：3500m3/h；阻力：25Pa；
2.供电要求，电量：0.06，电压：220V；安装位置：7层
48 | 03B045 | 阻漏型层流送风天花 CS-1 | 个 | 2
1.使用场合：I级手术室，过滤效率：99.99%，过滤等级：H13，出风风速：0.45m/s，
2.送风面尺寸：2600*2400mm，外形尺寸：2680*2480*350mm，高效过滤器规格级数量：630*680*220*16只
49 | 03B046 | 阻漏型层流送风天花 CS-2 | 个 | 4
1.使用场合：手术室，过滤效率：99.99%，过滤等级：H11，出风风速：0.20m/s，
2.送风面尺寸：2600*1400mm，外形尺寸：2680*1480*350mm，高效过滤器规格级数量：630*680*220*8只
合计