超声多普勒胎心监护仪技术参数

1.探头：

1.1工作模式：连续波超声多普勒；

1.2超声工作频率：fw为2MHz， 偏差：±5％；

1.3距探头表面距离200mm处的综合灵敏度≥90dB（在额定工作频率2 MHz，反射靶速度140bpm状态下测得）；

1.4最大超声功率输出：<15mW；

1.5空间峰值时间峰值声压：≤0.2MPa；

1.6有效超声发射面积：3.8cm2；

2.胎心率FHR：

2.1胎心率检测范围：50bpm～240bpm；

2.2分辨率：1bpm；

2.3精度：±2bpm。

3.显 示 屏：LCD液晶显示屏

4.胎心率光报警范围：可调；

下限可调范围：50bpm～120bpm；

上限可调范围：160bpm～240bpm

5.报警触发时间：＜3s

6.声音输出：0.5W/8Ω扬声器，可连接耳机，输出音量可调；

7.自动关机：无信号时2分钟后自动关机；

8. 具有信号强弱指示功能，便于确定超声探头探测位置；

9. 具有胎心率数值检测报警功能；

10.具有探头脱落指示功能；

11. 可连续测量监护，连续监护时间大于4小时；

12.具有三种工作模式选择：实时胎心率模式、平均胎心率模式及手动计数模式，工作模式关机后可保存。

13.配置清单

| 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 胎儿心率仪主机 | 1台 |  |
| 2 | 探头 | 1个 | 2.0MHz |
| 3 | 医用超声耦合剂 | 1支 |  |
| 4 | AA碱性电池(5号） | 2个 |  |

婴儿复温台主要技术参数

1、具有预热，手控、肤温等多种模式控制

2、具有整机升降功能，

3、X型流线型底座，清洁方便，不影响医护站位

4、具有床面下蓝光治疗装置，具有透明解压床垫。

5、下蓝光辐照功率：2000±25％  µW/cm2

6、床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：＞0.4

7、床面倾斜机制采用可锁气弹簧装置，单手操作，平顺易用

8、肤温模式下具有“模拟患儿肤温探头脱落”保护机制，功率自动下降到30%-40%，防止新生儿过热

9、手控模式安全机制“每5分钟后发出提示，如果加热功率大于50%，将自动将功率自动降至50%以下，以防止新生儿过热”

10、辐射头水平角度：0°、30°、60°、90°双向可调

11、肤温控温范围：25.0℃~37.0℃

12、肤温显示范围：20.0℃~45.0℃

13、肤温度控制精度：＜0.5℃、皮肤温度传感器精度：±0.3℃

14、床面温度均匀性：≤2℃

15、婴儿床倾斜角度：±12°无级可调

16、婴儿床下设置X光射线拍片盒，方便拍片

17、声光提示故障报警：断电、超温、温度偏差、皮肤温度传感器、手动提示、消音提示等

多功能治疗车技术参数

- 主体材质采用钢塑件;                                                                              2.表面静电粉末喷涂，高温烘质使其附着台面，台面颜色为白色。                                                                                                                                         3.豪华静音脚轮，其中两只带刹车，可在任意状态下使用刹车功能，坚固耐用，可在平整地面上任意推动，转向；

4.配置：车体顶部双向开盖，车体中部两层抽屉并列4个抽屉，底部下部对门开，左侧配置一个拉手，方便推行车子;右侧一个花篮，两个圆利器桶，下部配两只ABS污物桶方便分类存放垃圾；车底四周安装防幢角。

胎儿监护仪技术参数

- 监护参数：胎心率、胎动、宫缩压力

- 外形：流线型设计，外型美观，既可台面平放，又可墙壁悬挂

- 显示器：高亮度、分辨率的≥5.6英寸LCD液晶显示，显示屏直立翻转90度上下

- 双胎监护功能：内置双胎功能模块，多加一个胎心探头能实现双胎监护

- 显示内容：胎心率、宫缩压力等监护数据和曲线、胎动标记、时间、报警等监护状态

- 打印机：内置热阵列打印机，打印宽度≥110mm，具有走纸定时功能，0-60分钟可调,

- 具有手动/自动胎动识别记录功能,走纸速度：1、2、3cm/min三档可调，误差≤1%

- 胎心率探头：12晶片以上2MHz宽波束脉冲多普勒探头，自适应追踪，胎心信号捕捉稳定

- 宫缩压力探头：精巧耐用的腹外宫缩压力探头

- 具有内置电池，实现交直流供电，不间断监护

- 超声工作频率：2 ±0.001 MHz、1.5±0.001 MHz（双胞胎检测选配） 超声输出功率：<3mW/cm2

- 胎心率测量范围：50-240bpm;测量误差：±1bpm

- 宫缩压力测量范围：0-100单位；测量误差：±1单位

- 胎心音探头、宫压探头、胎动标记器相互独立

- 存储：监护40分钟的数据可以存储至少40份

- 配置清单：

| 1 | 主 机 | 1台 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 胎心率探头 | 1个 |
| 3 | 宫缩压力探头 | 1个 |
| 4 | 胎动标记按钮 | 1个 |
| 5 | 超声耦合剂 | 1支 |
| 6 | 绑带 | 2条 |

移动无影灯技术参数

- 本控制系统由控制面板和恒流控制板构成。

- 开关机记忆模式，逐路恒流控制，稳定性高。

- 失败模式，即使数据线断裂，PWN控制板能记忆当前模式，保证能完成单台手术。

- 4kHz高频调光，无频闪。

- 镀金排针针座，防水型轻触开关。

- 具有胸腔镜模式。

- 光源类型：LED

- 色温：4000-6000K

- 照度：70000LUS

- 灯泡寿命：≤50000小时

平车技术参数

- 产品规格：1950*600*550/880

- 采用直径φ32厚度2mmφ 25及厚度1.5mm优质不锈钢加工而成

- 配备输液架一根，方便护理人员使用。

- 脚轮采用塑包静音万向刹车轮移动时方便灵活，固定时，坚固耐用

- 不锈钢摇把对台面的升降控制，避免搬运过程对病人的伤害，也减轻搬运人员的负担，抬架设有可翻转的护栏，使用时抬起，不使用时可落下，保证病人安全，护栏升落快速方便，操作简便。

- 可选配担架车垫子。

气压治疗仪技术参数

- 治疗时间：1min--99min，可调节；

- 压力范围：40--200mmHg,可调节；

- 压力保持时间：1s--6s，可调节；

- 循环间隔时间：1s--20s，可调节；

- 显示方式：7寸彩色全触摸屏显示、中/英文菜单操作;

- 治疗模式:预防深静脉血栓模式/水肿模式/动脉模式共3种标准治疗模式，可任意组合4种治疗模式；

- 连接套筒：可同时连接2个6腔套筒，同时治疗2个肢体；

- 梯度压力功能：防止静脉逆流，有效增加静脉血回流；

- 零跳过功能：各腔压力均可调为“零”，能跳过伤口或脆弱部位；

- 充气气泵：噪音低，振动小，充气速度快；

- 具有单腔工作模式：各腔压力可单独调节；

- 报警功能：实时压力监测，漏气自动报警；

- 配置医用小推车，静音脚轮，移动方便；

- （可选配）独特的手足泵专用治疗模式，单独用于手部、足部使用；

- 记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考，一键启动；

- 实时显示：治疗状态、治疗部位，组合模式，剩余时间，每腔的真实压力， 充气速度等参数，便于护理巡视；

- 连续加压：有效促进肢体血液的静脉排空，确保血液流速稳定在较高的水平，传感器实时测定套筒真实压力，防电磁波干扰；

- 套筒内胆：为医用级TPU材料，超强抗压气囊，不易破损，均为圆周压力设计，带内衬布可拆洗；

空气消毒机技术参数

- 最大适用空间： 80m³；

- 温湿度检测：实时显示室内温度、湿度；

- 等离子体反应器的结构：等离子体反应器的结构为弧形结构，长度≥700mm，确保空气大流量低风阻通过等离子体反应器，从而提高杀菌效率；

- 等离子体的电源：是一种能自动调节放电频率的电源，可随排风量的大小来自动调节；

- 风速及工作模式：风速三档可调，手动、常开、定时三种工作模式；

- 摆风角度可调：出风口导流板摆风角度范围大、中、小三档可调；

- PM2.5净化效果：去除率达96.11%；

- 控制方式：定时控制程序数量≥8组，每组能选三种时段；

- 消毒效果：白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%；自然菌的消亡率≥90%，消毒时臭氧浓度：≤0.1mg/m³；

- 循环风量（m³/h）：≥800；

- 报警提示功能：等离子体故障报警、滤网过期提示功能；

- 查询功能：具有查询整机已工作时间和过滤网累计工作时间；

- 噪声dB（A）：≤55；

- 待机功率：≤1W。

婴儿床技术参数

- 钢制车架，静电喷塑，整体设计合理，美观大方；

- 防水，透气，阻燃，抗菌，无毒设计，全透明食品级材料婴儿盆；含厚度为3.30mm的高泡海绵床垫；

- 优质气弹簧，升降平稳安全；

- 脚轮为塑包80静音刹车轮，平稳无噪音；

- 底部配有杂物架；

- 蚊帐选配，加密网孔蚊帐，美观大方；

- 颜色类型：粉色、白色、浅黄色，深黄色等；

- 可倾斜角度：13-15°。

婴儿洗浴柜技术参数

- 台面及功能背板全部采用高分子材料，用模具吸塑一次性成型。

- 台下柜接地部分往里倾斜15度设计，充分保证了操作人员的舒适感，有效缓减工作人员的疲劳。

- 设备安装后可搬迁、重组、升级方便灵活。

- 台面支架为优质不锈钢制作，带万向轮，柜体内有防腐防潮的专用PVC储物底板。柜门采用专业定做的整体烤漆面板制作。

- 洗礼池控制器: 高温自动断水，具体温度范围可自行设定。

- 恒温水控制器：调温精度±2℃。高温范围30℃～55℃，防止过热出水对婴儿造成意外的刺激或伤害。工作温度0℃～100℃。

- 洗礼池用水恒定可调控，高温自动断水保护等。

- 婴儿洗浴中心：

  - 产品组成：婴儿洗浴中心一体化设备主要由洗手池、洗礼池、护理台、中心电源、恒温水控制器、柜体等组成

  - 专用洗礼池按婴儿体型特点设计，宽大凹槽承载面，人体工程学设计，符合宝宝的身形，让宝宝找到在妈妈肚子里的感觉，在洗礼时显得安静，舒适。提供制造商婴儿洗礼池专利证书。

  - 婴儿洗浴中心一体化设备的水池与护理台的材质应采用改性聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）高分子复合材料，经过高温二次吸塑成型。

  - 洗礼池控制器：液晶全中文控制显示屏，具有高温自动断水功能（具体温度范围可自行设定），一键式给水、排水功能，出水温度控制报警，室内温度显示，出水温度显示功能，电压DC12V，通水孔径16mm。

  - 婴儿洗浴中心外壳防护等级：洗浴中心外壳防护等级应符合GB 4208中IPX4的规定。

  - 保护接地阻抗：网电源插头中的保护接地和已保护接地的所有可触及金属部件之间的接地电≤0.2Ω。

  - 正常工作温度下的连续漏电流

  - 正常工作状态下的对地漏电流不得大于0.5mA，单一故障状态下≤1mA。

  - 正常工作状态下的对外壳漏电流不得大于0.1mA，单一故障状态下≤0.5mA。

- 配置清单：

| 名称 | 洗礼池 | 护理平台 | 洗礼池控制器 | 恒温水控制器 | 伸缩式水龙头 | 翻板式垃圾桶平台 | 转角平台 | 洗手池 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |