LED子母无影灯技术参数

  - 采用LED冷光技术，每组LED光源都有单独的透镜聚光。

  - 灯头为风车型设计，具有良好的层流穿透效果，母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数＜19%。

  - 灯头操作扶手与灯头一体成型。

  - 灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙。

  - 手术灯灯头≥IP54防水防尘等级。

  - 母灯中心照度≥160,000Lx，子灯中心照度≥160,000Lx。

  - 20%光柱深度（大光斑）：≥1400mm。

  - 60%光柱深度（大光斑）：≥800mm。

  - 光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤140mm，最大光斑直径d10≥300mm

  - 光斑均匀性：d50/d10为≥60%。

  - 母灯深腔照明率≥99%，子灯深腔照明率≥99%。

  - 单遮板无影率：≥60%。

  - 双遮板无影率：≥56%。

  - 偏置单遮板无影率：≥76%。

  - 显色指数Ra： ≥99。

  - 显色指数R9：≥ 97。

  - 具备色温可调功能，可调范围不小于3500K-5100K，不少于5级可调。

  - 光源功率≤30W，节能环保。

  - 辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx)

  - 具有多功能操作手柄，能够通过操作手柄实现光斑和照度调节。

  - 支持无线摄像，不小于8倍光学变焦

  - 无线摄像与多功能手柄无工具快速更换；多手术间共享摄像头

  - 小C臂绕大C臂旋转范围：无限位，且灯头绕C臂旋转范围：无限位.

  - 腔镜模式环境光光斑直径≥60cm，可覆盖胸腹腔；光斑均匀性不低于50%；照度不低于3000lux）

  - 影灯采用模块化设计，安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构，即可于无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统。

  - 具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。

  - 手术灯具备可远程控制功能，满足通过远程一键至少可预设手术灯光斑、照度等功能。

二、子母的配置需求：

1.双灯悬吊系统	1套

2.灯头带C臂组件	2套

3.LED消毒手柄组件	2个

4.天花吊顶装饰组件	1 套

5.LED灯标准安装及服务（全包）	1套

6.4K摄像头 1个

7.同轴单屏悬吊系统   1个

8.独立单屏悬吊系统  1个

LED子母无影灯技术参数

一、子母无影灯参数需求

1.无影灯采用LED冷光技术，要求每组LED光源都有单独的透镜聚光。

2.灯头为风车型设计，具有良好的层流穿透效果，母灯及子灯均符合DIN1946-4现代层流手术室感控要求，扰流指数＜19%。

3.灯头操作扶手与灯头一体成型。

4.灯头采用一体化无螺钉设计，无拼接缝隙。

5.手术灯灯头≥IP54防水防尘等级。

6.	母灯中心照度≥160,000Lx，子灯中心照度≥160,000Lx。

7.	20%光柱深度（大光斑）≥1300mm。

8.	60%光柱深度（大光斑）≥700mm。

9.光斑直径可以调节，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤140mm，最大光斑直径d10≥270mm。

10.光斑均匀性：d50/d10≥60%。

11.	母灯深腔照明率≥99%，子灯深腔照明率≥99%。

12.	单遮板无影率≥60%

13.	双遮板无影率≥56%

14.	偏置单遮板无影率≥76%

15.显色指数Ra≥ 99。

16.显色指数R9≥ 97。

17.	光源功率≤30W，节能环保。

18.	辐照度/中心照度≤3.5 mW/( m2·lx) 。

19.	无影灯采用模块化设计，支持无影灯旋转体基础上升级第三臂或第四臂显示器悬挂系统，要求安装时不需要拆卸天花且不会改变层流结构。

20.	具备照度稳定技术，保证手术灯十年寿命周期内照度稳定。

二、子母的配置需求：

1.双灯悬吊系统	1套

2.灯头带C臂组件	2套

3.LED消毒手柄组件	2个

4.天花吊顶装饰组件	1 套

5.LED灯标准安装及服务（全包）	1套

麻醉吊塔技术参数

一、麻醉吊塔主体参数需求

1. 吊塔主体材料要求为高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗；

2.吊塔外观应平整，色泽均匀，无明显伤痕、明显划痕、拼接缝隙等缺陷，表面要求采用环保抗菌粉末，外观采用橘纹处理。

3.吊塔最大标称工作承重≥300Kg。

4.吊塔旋转角度≥340度，要求具有限位系统。

5.吊塔要求配有气动刹车或电磁刹车系统，保证吊塔不产生漂移。

6.吊塔要求采用拼接式转接支架，施加载荷至9000N·m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角0.8度，卸载后产品应无明显变形，膨胀螺钉应无松动。

7.吊塔的电源，气源，网口等终端安装在吊塔箱体上，可根据需求配置电源插座数量和电源插座位置。

8.吊塔的气电箱采用上电下气模式，气体终端安装需低于电源插座，同时电源与气源同面同侧排布；在漏气情况下，氧气比空气重，不会与电源发生反应；气电同面同侧方便线缆管理，电源插座45°角排布，方便临床使用。

9.吊塔外壳需通过涂膜附着力测试，参照ISO2409.2013测试办法，要求附着力等级至少达到等级0。

10.吊塔外壳需通过盐雾试验，测试方法参照ISO9227.2017标准，外观评级参照ISO10289-19999，要求评级等级至少为10；

11.吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级。

12.吊塔气体终端要求：所有气体插座和接头为中国制式或德国制式；要求不同气体的插座均为不同颜色和不同形状，具有原位待接通状态功能；

13.吊塔的所有气体插座插头要求可保证2万次以上的插拔，同时可带气维修。

14.吊塔采用标准的医用气体管路系统，气体终端需符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管需符合ENISO 5359标准。

15. 吊塔所有气管为标准的医用气体管路，医用气体正压柔性管内部直径检测结果≥5mm,负压吸引的内部管道直径检测结果≥7.5mm，保证负压的良好使用。

16.吊塔通过抗震测试，要求抗震等级至少为7级。

17.吊塔内部的每一路氧化性医用气体管道系统的泄漏量不得超过2.96X10-4l/min (相当于30Pa l/min);

18. 吊塔在最大工作承重时,终端箱底部沿垂直方向的位移检测结果应≤20mm；

二、麻醉吊塔配置需求：

1.吊塔可选配双旋转臂或者单旋转臂（二选一），双旋转臂总长≥1500mm，具体长度根据医院现场实际定制。

2.配置刹车系统；

3.竖式气电箱长度≥800mm。

4.配置标准气体插座≥6个（氧气2个，空气1个，负压吸引1个，麻醉废气1个，二氧化碳1个），含所有插头。

5.配置电源插座≥8个。

6.配置六类网络接口≥2个；

7.配置等电位端子≥2个。

8.要求配置二层设备托盘，其中一层带抽屉， 尺寸约为530X480mm。

9.配双臂延申臂及输液架1套；

10.配置不锈钢网篮≥1个；

综合吊塔技术参数

一、综合吊塔主体参数需求

1. 吊塔主体材料要求为高强度铝合金，方形全封闭式设计，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗；

2.吊塔外观应平整，色泽均匀，无明显伤痕、明显划痕、拼接缝隙等缺陷，表面要求采用环保抗菌粉末，外观采用橘纹处理。

3.吊塔最大标称工作承重≥300Kg。

4.吊塔旋转角度≥340度，要求具有限位系统。

5.吊塔要求配有气动刹车或电磁刹车系统，保证吊塔不产生漂移。

6.吊塔采用拼接式转接支架，施加载荷至9000N·m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角0.8度，卸载后产品应无明显变形，膨胀螺钉应无松动。

7.吊塔的电源，气源，网口等终端安装在吊塔箱体上，可根据需求配置电源插座数量和电源插座位置。

8.吊塔的气电箱采用上电下气模式，气体终端安装需低于电源插座，同时电源与气源同面同侧排布；在漏气情况下，氧气比空气重，不会与电源发生反应；气电同面同侧方便线缆管理，电源插座45°角排布，方便临床使用。

9.吊塔外壳需通过涂膜附着力测试，参照ISO2409.2013测试办法，要求附着力等级至少达到等级0。

10.吊塔外壳需通过盐雾试验，测试方法参照ISO9227.2017标准，外观评级参照ISO10289-19999，要求评级等级至少为10；

11.吊塔防护等级不小于IP20，外壳防火等级至少为UL94-V1级。

12.吊塔气体终端要求：所有气体插座和接头为中国制式或德国制式；要求不同气体的插座均为不同颜色和不同形状，具有Standby (原位待接通状态)功能；

13.吊塔的所有气体插座插头要求可保证2万次以上的插拔，同时可带气维修。

14.吊塔采用标准的医用气体管路系统，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准。

15. 吊塔所有气管为标准的医用气体管路，医用气体正压柔性管内部直径检测结果≥5mm,负压吸引的内部管道直径检测结果≥7.5mm，保证负压的良好使用。

16.吊塔通过抗震测试，要求抗震等级至少为7级。

17.吊塔内部的每一路氧化性医用气体管道系统的泄漏量不得超过2.96X10-4l/min (相当于30Pa l/min);

18. 吊塔在最大工作承重时,终端箱底部沿垂直方向的位移检测结果应≤20mm；

二、综合吊塔配置需求：

1. 吊塔为吊柱式箱体，竖式气电箱长度≥1200mm。

2.配置刹车系统。

3. 吊塔可选配双旋转臂或者单旋转臂（二选一），吊臂长度旋转半径总长≥1500mm，具体长度根据医院现场实际定制。

4. 吊塔附件配置：

4.1. 配置德式标准气体插座≥4个（氧气1个，空气1个，负压吸引1个，二氧化碳1个），并包含所有插头。

4.2. 配置电源插座≥10个。

4.3. 配置六类网络接口≥1个。

4.4. 配置等电位住≥2个。

4.5. 配置二层设备托盘，其中一个带抽屉，尺寸约为530X480mm。

4.6. 配置集线器≥4个。

4.7. 配置网篮≥1个。

超低位手术床技术参数

1.手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车，由不少于7个独立液压缸液压驱动。

2.手术床具备平移功能，且平移功能由独立的液压缸驱动动作。

3.手术床具备腰桥功能，且腰桥为隐藏式双螺纹套杆结构，可实现现场升级安装，通过腰桥把手在床体两侧操作。

4.手术床配有高性能充电电池，可满足不少于1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作。同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。

5.手术床控制必须满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套控制方式，且两套控制方式相互独立。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。

6.手术床承重≥350kg。

7.手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。

手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。

8.手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折；

9.头板和腿板可前后互换功能。

独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。

10.同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。

11.手术床最低台面≤498mm；

12.可选配脚踏泵功能，在手术床油泵发生故障仍可以进行解锁手术床；

13.手术床腿板采用按钮式一键拆卸，无需拧任何螺母，方便快捷。

14.手术床操作手柄可升级无线控制手柄；

15.手术床通过静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射试验，与高频手术设备的使用时，不会造成安全方面的危险。

16.技术参数：

16.1.手术床长度≥2040 mm

16.2.手术床宽度≥520 mm

16.3.手术床升降行程≥500mm

16.4.台面前后倾角度：±25°

16.5.台面左右倾角度：±20°

16.6.背板折转角度：+80°/-40°

16.7.腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90°

16.8.头板折转角度：+45°/-90°

16.9.台面平移距离≥320mm

16.10.内置腰桥升距≥120mm

17.基本配置：

17.1 电动手术床主床（配记忆海绵床垫）1套

17.2 头板1套

17.3 分体式腿板1套

17.4 手术床主机（包含背板，臀板）1套

17.5 台柱应急控制面板1套

17.6 有线遥控器1套

17.7 托手架1对

17.8 麻醉屏架 1个

电动综合手术床技术参数

一、电动综合手术床参数需求

1. 手术床为电动液压驱动机制，电动调节床面升降、前后倾、左右倾、背板升降、刹车，由不少于7个独立液压缸液压驱动。

2. 手术床配有高性能充电电池，可满足约1周手术需要，确保手术床在无交流电源供电状态下工作，同时具有交流电源供电功能，确保最大的安全性。

3. 手术床控制必须满足手持有线控制器和床身立柱应急控制面板（立柱应急面板位于立柱上方便操作，拒绝放在底座上）两套控制方式，且两套控制方式相互独立。确保手术床在一套控制系统发生故障时，另一套仍能可靠运行。

4. 手术床承重≥350kg。

手术床台面框架、边轨和立柱采用优质不锈钢制成，抗撞击，耐腐蚀，耐消毒，永不生锈，坚固耐用。

5. 手术床床垫由质地柔软的双层记忆海绵整体制成，厚度≥75mm。床垫接缝处采用无缝烫接技术，防水透气易清洗，防静电。

6. 手术床床板由头板、背板、臀板及可分开式腿板等五部分组成。头板可拆卸；腿板可拆卸、可分叉，采用进口气弹簧组件助力，可在+20°/-90°范围内任意上下折；

7. 手术床头板和腿板可前后进行互换。

8. 独立电动液压控制刹车，能够轻松将手术床固定或移动，确保手术床稳定性。

9. 同时具有一键形成屈曲、反屈曲体位功能，一键复位功能。

10. 手术床台面最低高度≤600mm。

11. 手术床腿板采用按钮式一键拆卸，无需拧任何螺母，方便快捷。

12. 手术床配备腰桥功能，且腰桥为隐藏式双螺纹套杆结构，可实现现场升级安装，通过腰桥把手在床体两侧操作，避免医护人员在床梁下方弯腰操作导致的不方便。

13. 手术床通过静电放电抗扰度试验、射频电磁场辐射试验，与高频手术设备的使用时，不会造成安全方面的危险。

14. 手术床要求具备各种动作变换应平稳性，不得产生抖动的现象，纵向摆动量≤12mm，横向摆动量≤9mm，水平侧向摆动量≤15mm。

15.相关技术参数：

15.1.手术床长度≥2040 mm

15.2.手术床宽度≥520 mm

15.3.手术床升降行程≥350mm

15.4.内置腰桥升降距离≥120 mm

15.5.台面前后倾角度：≥±25°

15.6.台面左右倾角度：±20°

15.7.背板折转角度：+80°/-40°

15.8.腿板折转角度：+20°/-90°，外折角度≥90°

15.9.头板折转角度：+40°/-85°

15.10.台面平移距离≥300mm

二、电动综合手术床配置需求：

1. 电动手术床主床   1套

2. 床垫 1套

3. 头板 1套

4. 分体式腿板 1套

5. 背板  1套

6. 臀板  1套

7. 台柱应急控制面板  1套

8. 有线遥控器  1套

9. 托手架  1对

10. 麻醉屏架  1个