输血输液加温器技术参数

1、主机性能要求：

1.1控制器采用两套ARM控制系统，一套用于控制系统，另一套用于保护系统。控制系统主要运用PID闭环温度控制，至少具有五种报警：高温报警保护、超温报警保护，传感器故障报警，低温报警功能、过流报警保护等功能。

1.2安全保护系统采用纯硬件控制，完全独立于主控制系统。

1.3高精度微电脑智能控制，32位ARM高速处理芯片，运算速度快，系统每秒采集不少于50次温度，转换精度高，稳定性能高，实时监测控制。

1.4主机可同时连接两根加热管，且可单独设定每条加热管的温度和控制，加热管支持主机 标准接口热插拔，非电源线转接头插拔。

1.5控制器采用7寸彩色触摸高清显示屏，可同时显示两路的设定温度、实时温度、加热时间、具体文字报警信息、加热动态进度等信息全屏显示，直观易操作。

1.6故障报警：具体故障以文字样式显示在屏幕上，方便操作者及时了解故障信息；

1.7显示屏设有夜间模式：设备分白天模式和夜间模式，用户可根据使用场景及环境调整；夜间模式避免因屏幕显示荧光影响患者休息，更加体现人文关怀。

1.8主菜单设有报警测试界面，分别可测试低温报警，高温报警，超温报警，一键直达，测试报警过程一目了然，无需复杂按键代码操作，简单方便。

1.9温度调节范围：33℃-41℃，调节幅度为不少于0.1℃。

1.10控制器温度设置具有两种途径:主界面直接修改和进入系统菜单修改；两种步进模式：单次点击0.1℃递增和长按连续递增。

1.11系统具有双重独立保护系统，保护系统独立于控制系统，不受控制系统影响。

1.12高温报警保护：至少超过42℃系统声光报警并立即自动停止加热，主界面显示相应文字报警信息；超温报警保护：超过43℃系统声光报警并立即自动停止加热，主界面显示相应文字报警信息。

1.13低温报警保护：至少低于32℃系统声光报警并自动停止加热，主界面显示相应文字报警信息。

1.14预热时间：从23℃-36℃小于2分钟。

2、加热管性能要求

2.1加热管为食品级硅胶材质，安全可靠，内部加热材料采用环状排列结构，加热均匀。

2.2包裹式加温，液体管路无裸露部分，加温后液体直接输入人体，热量不流失，适合寒冷环境使用。

2.3两路加热管可独立同时工作，相互不影响，使用效率高。

2.4 主机可自动识别加热管类型，加热管≥4种长度，≥2种管径，≥8种规格可以选择。

2.5两条加热管串联使用可满足大流量加温需要。

患者升温系统技术参数

一 用途：用于预防和治疗低温症和减少病人因寒冷引起的不适。

二 技术参数：

- 采用充气式加温方式

- 运行温度≥4档：室温档，低档，中档，高档

  - 室温档：可作为病人降温策略的有益补充。

  - 低档：32℃（+/-1.5℃）

  - 中档：38℃（+/-1.5℃）

  - 高档43℃（+/-1.5℃）

- 风速:具备两档气流（高速≤37CFM.低速≥32CFM）

- 过滤器：高效空气过滤系统，空气过滤器≤0.2微米

- 温度感应器≥三个，可进行连续监测系统温度，精准保证出风口处的气流温度

- 保温毯采用排水孔的液体处理方式，收集术中液体装置，能预防压疮。

- 保温毯采用中央汇管技术保证毯子热量分布均匀.

- 多种保温毯毯型，满足不同类型手术的需求。包括全身毯，上身毯，下身毯，儿科毯，专科及心脏外科毯等，配置型号≥25种。

- 垫毯：垫毯系列产品的独特设计不会对医护人员的操作造成任何阻碍，可提供适用于所有手术类型的毯子。有特殊设计的截石位毯型、并有无菌垫毯可用于心脏外科手术或更高级的无菌手术。

- 升温毯不含乳胶，符合美国消费者产品安全委员会（CPSC）阻燃性要求I类标准，材质柔软可透X射线。

- 加温毯独特设计：部分毯型头部位置可拆卸以便各种体位摆放；两侧配有预切线，方便病人固定。部分毯型提供2个加温软管通道进气，可根据临床要求随意调整设备摆放位置。垫毯提供透明布帘，用于捕集热量，提升加温效果。

- 噪音：高速运行≤53分贝，低速运行≤48分贝

- 具备内置计时器，准确记录使用时间并及时安排维护

- 安全：

14.1过热测试：使用检测包直接在前面板调节

14.2 校准：使用检测包直接在前面板调节

14.3安全系统：图示及报警提示音功能。

14.4能监测并显示加温时间，最高温度≤56℃，具备过热警示功能，能提示错误代码，可将所有这些信息都能直观的在主面板上显示。

- 超声高频线阵探头技术参数

- 1  探头参数及要求：

- 1.1探头频率：13-6 HMZ

- 1.2显示模式：B,B/C,B/D,B/M,B/C/D;

- 1.3成像模式：

- 1.3.1二维(20);

- 1.3.1 M模式(M-Mode);

- 1.3.1彩色血流多普勒(CDFI);

- 1.3.1脉冲多普勒(PW);

- 1.3.1连续多普勒(CW)

- 1.4成像技术：

- 1.4.1多波束复合成像技术；

- 1.4.2高分辨率成像技术；

- 1.4.3高分辨率彩色成像技术；

- 1.4.4自适应成像技术；

- 1.4.5锐清成像技术：提升声波穿透力及图像分辨力。

- 1.5测量和分析：距离，椭圆，手动描迹体积，膀胱体积，多普勒：速度测量，压力梯度，经过时间，加速度，心率，阻力指数，收缩/舒张比

- 1.6探头转换器参数及要求：

- 1.6.1触点式(非针孔式)探头连接口，支持热插拔；

- 1.6.2穿刺针显影增强技术

- 1.6.3探头可耐受至少90cm跌落

- 电子插管软镜技术参数

一：主机技术要求

1：采用智能主控芯片，可无缝兼容窥视叶片手柄、硬管手柄、软管手柄，无需转接。

2:采用广角高亮显示屏，视场角≥160°。

3：主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

4：屏幕采用医用电阻触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

5：可通过HDMI外接显示器，实现同屏实时显示传输。

6：主机内置多媒体系统，可拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

7：可通过USB实现数据导出，方便科研、教学。

8：主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

9：具有户外/户内环境模式，以适应不同插管环境。

10：内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

11：主机与各种手柄均可带电一键插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。

12：显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动，以方便特殊体位的操作。

13、可通过有线及无线模式外接图像处理工作站，实现同屏实时显示传输。

二：软管手柄技术要求

1：采用数字电子微成像技术，无内置光纤，视角≥90°（DFOV 120°），空间分辨率≥10.101p/mm。

2：采用医用高分子特种材料构造，机身轻盈、结实耐用、高强度、耐腐蚀、寿命长。

3：插入部外径≤3.5mm，内置吸引通道直径≥1.2mm,长度≥600mm。

4：软管前端可弯曲角度支持定制，向上≥180°，向下≥160°。

5：照明采用LED灯，亮度≥400LUX，三档亮度可调节，非光纤照明。

6：成像距离范围不小于3～50mm。

7：具备防跌落、可任意弯曲性能，可整体浸泡消毒。

8：可选配插入部旋转功能,左右各旋转120°。

9、图像预冻结功能，在不影响实时观察的情况下同时可实现观察预冻结图像。

10：一键拍照、录像功能。

11、与主机之间的连接方式采用一键插拔，无需旋转，节省临床抢救时间。

12：吸引接口和吸引按键一体化设计，可匹配多品牌内镜配件，可整体拆卸，方便清洗消毒。

13：支持无线及有线传输功能模块连接图像处理工作站，实现远程、直播、报告打印等，方便医生操作、教学。

三：喉镜手柄技术参数

1：采用数字电子成像技术，像素30万以上。

2：同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人、特殊体型患者的插管需求。

3：手柄滑竿采用304不锈钢材质，至少可承重90KG拉力。

4：手柄前端配备智能温控模组，可通过温度控制实现开机即时防雾功能。

5：照明采用至少1个LED灯，亮度≥1000LUX。

6:一次性喉镜片及可重复使用窥视叶片均作磨砂防反光处理，操作视野更为清晰。

7：最小开口度≤13mm。

8：具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。

9：手柄可采用低温等离子,环氧乙烷等消毒灭菌方式。

10：可以升级配置无线传输功能模块，用于WIFI连接大屏幕显示器。

- 五通道微量泵技术参数

1、防护类型：CFⅠ、IP34；

2、在线动态压力监测，可实时显示当前压力数值；

3、压力报警阈值至少3档可调，最低150mmHg

4、阻塞回撤功能（Anti-Bolus）：当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者；

6、注射精度≤±2% 或0.005mL/h

7、速率范围：0.1-1900ml/h, 递增：0.1ml（0.1-999.9ml/h）；

8、预置总量范围：0.1-9999ml，递增：0.1ml；

9、预置时间范围：00:00:01-99:59:59（h:m:s）；

10、安装固定：可固定在输液支架上。

11、快推“bolus”：0.1-1900ml/h，具有自动和手动快推“bolus”可选；

12、KVO：0.1-5ml/h，递增0.1ml/h；

13、支持注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

14、屏幕不小于3英寸，同屏显示：速率、当前注射状态、已注射量、注射器规格、电池容量、报警压力档位和在线压力、报警信息 ；

15、整机重量不超过2kg，主机自带提手，方便携带

16、具有至少2种以上注射模式可选：速度模式、时间模式；

17、电池工作时间≥6小时@5ml/h，

18、供电：AC 100V-240V，50/60Hz，DC 10-16V；

19、信息储存：自动储存1500条以上的操作信息；

20、 RS232接口：数据传输、护士呼叫、DC连接；

21、可加装无线模块，实现无线联网监测；

22、全中文软件操作界面