彩色多普勒超声波诊断仪参数

1.1彩色多普勒超声波诊：

1.1.1主机一体化显示器 ≥22英寸，全方位关节臂旋转。

1.1.2液晶触摸屏≥12英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。

1.1.3数字化二维灰阶成像单元。

1.1.4数字化彩色多普勒单元。

1.1.5数字化能量多普勒成像单元。

1.1.6脉冲波多普勒成像单元。

1.1.7连续波多普勒成像单元。

1.1.8实时四维成像单元。

1.1.9二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量

1.1.10胎儿心脏成像模式，可以同时实现不少于2条解剖M型。

1.1.11二维灰阶血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。

1.1.12二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。

1.1.13具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。

1.1.14组织多普勒成像技术。

1.1.15弹性成像技术。

1.1.16宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头。

1.1.17主机内置ESHRE（欧洲人类生殖与胚胎学学会）与ESGE（欧洲妇科内镜学会）指南推荐的子宫形态分类方法，可以直接根据示意图，判断子宫形态。

1.1.18具备IDEA（国际深度子宫内膜异位症组织）专家共识推荐的标准超声图文评估流程助手，帮助使用者对深度子宫内膜异位症进行标准化评估。

1.1.19支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。

1.1.20具有声影抑制消除技术，提升声影区域图像显示效果。

1.2容积四维成像技术：

1.2.1支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，最大支持3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。

1.2.2断层超声显像技术

1.2.3具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。

1.2.4卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。

1.2.5专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。

1.2.6时间空间相关成像技术

1.2.7胎心容积导航技术，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。

1.2.8具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。

1.2.9腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查。

1.2.10胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面。一键自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池,Cerebellum小脑横径, Vp 侧脑室后脚。

1.2.11具备智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并同时自动产生一个包括了超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告。

1.3测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

1.3.1一般测量。

1.3.2多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能。

1.3.3妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析。

1.3.4胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长。

1.3.5自动NT测量技术。

1.3.6自动IT测量技术。

1.3.7不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积。

1.3.8容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI。

1.4  图像存储、管理及回放重现

1.4.1输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video,VGA。

1.4.2连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0。

1.4.3超声图像存档与病案管理系统。

1.4.4回放重现单元。

1.4.5硬盘容量≥1T。

1.4.6一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像。

1.5技术参数要求

1.5.1监视器≥22英寸高分辨率监视器。

1.5.2操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定。

1.5.3探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口。

1.5.4≥12英寸多点触控触摸屏

1.6  探头

1.6.1频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种。

1.6.2单晶面阵容积探头：超声频率3.0—8.0MHz。

1.6.3单晶面阵容积探头：阵元数≥550。

1.6.4腔内容积凸阵探头：超声频率5.0—8.0MHz。

1.6.5腔内容积凸阵探头：二维成像角度≥180°，容积成像角度≥120°。

1.6.6腹部二维凸阵探头：超声频率2.0—5.0MHz。

1.6.7腹部二维凸阵探头：成像角度≥112°。

1.6.8腹部高分辨率二维凸阵探头：超声频率4.0—9.0MHz。

1.7二维灰阶及容积成像主要参数

1.7.1凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒；

1.7.2凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒。

1.7.3数字集成化智能TGC分段≥8，无实体按键。

1.7.4二维成像扫描深度≥49cm。

1.7.5回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。

1.7.6系统动态范围≥400dB。

1.7.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

1.8频谱多普勒

1.8.1方式：PW，CW。

1.8.2多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示。

1.8.3PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s。

1.8.4最低测量速度：≤0.3mm/s（非噪声信号）。

1.8.5零位移动：≥10级。

1.9彩色多普勒

1.9.1显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示。

1.9.2凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒。

1.9.3凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒。

1.9.4彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）。

1.9.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图。