- 内镜显像系统技术参数

1、整体要求：摄像主机、摄像头、冷光源、气腹机等至少为同一制造商，确保系统的稳定性和成像效果。

2、内窥镜摄像系统技术要求：

2.1、内窥镜摄像系统使用寿命≥10年。

2.2、电击防护等级，CF型。

2.3、内窥镜摄像系统主机，具有至少3840*2160逐行扫描内镜成像性能。图像输出分辨率包括：3840*2160和1920*1080两种。

2.4、能够同时支持≥6路全画面视频输出，至少包括5路1080P和1路4K视频输出。

2.5、图像的水平分辨能力≥1850LW/PH。

2.6、图像的垂直分辨能力≥1850LW/PH。

2.7、摄像系统静态图像宽容度≥570。

2.8、摄像系统信噪比≥65dB。

2.9、主机图像显示界面≥3种菜单调用或系统控制方式，至少包含：键盘、摄像头按键、主机面板。

2.10、具备白平衡、场景模式选择、拍照、录像、冻结，缩放，图像翻转等菜单控制功能。

2.11、具有增益控制，色调调节，色彩饱和度调节，锐度调节等图像调节功能。

2.12、主机支持≥2种曝光模式，至少包含：自动曝光和手动曝光。手动曝光模式下≥2种调节设置，其中快门设置≥7档可调、增益设置≥11档可调。

2.13、主机支持≥2种测光模式，至少包含：中心测光，自动测光。

2.14、场景模式≥7种，包括：胸腹腔镜、腹腔镜（小）、关节镜、宫腔镜、膀胱镜、耳鼻喉镜、纤维镜、可实现一键切换。

2.15、色彩模式≥4种，可根据医生色彩风格实时切换调整。

2.16、主机内置刻录功能，原生至少自带4K（3840x2160分辨率）和全高清（1920x1080分辨率）视频录制，至少支持H.265编码和支持8Mbps-64Mbps码率可调；支持固定码率、可变码率可配。

2.17、主机至少支持4K（3840x2160分辨率）和全高清（1920x1080分辨率）图片采集。

2.18、去网格功能≥3种，针对纤维镜在实际应用中由于光纤间隙产生的网格进行去网格处理。

2.19、具有智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷。

2.20、可通过移动存储设备一键导入导出医生的场景设置参数文件。

2.21、支持多种输出端口（至少含有：HDMI2.0、DVI-D、HD-SDI、HDMI1.4）。

3、4K摄像头技术要求：

3.1、摄像头采用至少是1/2.5英寸CMOS芯片，采集像素829万，原生输出3840*2160@60Hz的4K超高清图像数据。

3.2、摄像头垂直有效像素≥2450。

3.3、摄像头的相对畸变≤0.5%。

3.4、摄像头与光学适配器分体设计，标配F25光学适配器等，至少可连接C-Mount接口标准的各种定焦或变焦光学适配器。

3.5、摄像头控制按键≥4个，支持4种自定义按键功能，包括：白平衡、冻结、曝光亮度调节、锐度调节、缩放，图像翻转，场景设置等。

4、LED冷光源技术要求：

4.1、光源类型为LED冷光源。

4.2、LED冷光源使用寿命≥10年。

4.3、电击防护等级，至少CF型。

4.4、光源使用寿命≥55000小时。

4.5、光源色温区间在5700K±500K。

4.6、冷光源红外截止性能≤4mW/lm。

4.7、输出总光通量≥1350lm，显色指数≥93%。

4.8、至少支持16级智能光源联动功能，无需任何手动按键全自动调节光源亮度，使手术更加高效便捷。

4.9、具有光纤插入自动检测功能，无光纤插入时光源不发光等。

4.10、至少具有光源寿命提示功能。

5、27寸显示器技术要求：

5.1、医用至少27英寸显示器，AHVA硬屏显示技术，屏幕比例：约16：9，分辨率：3840×2160，支持腔镜输出的约16：9比例的视频信号的全屏显示等，同时两边不会产生黑边。

5.2、支持彩色≥10.7亿（10bit），同时显示器内置12bit LUT。

5.3、电容触摸按键，等七键设计，带有触摸反馈提示音，防超声刀干扰设计。

5.4、4K输入接口包含：DP1.2、HDMI2.0、DVI-D等。

6、医用台车：

6.1、结构主体全部采用优质钢材制作，人体工学把手，可方便移动。

6.2、具有显示器挂臂。挂臂具有三关节调整功能，能够进行360°旋转调节且高度可调。

6.3、所有脚轮均为静音制动脚轮。

6.4、标配用于悬挂软性镜的挂架，高度连续可调。

7、导光束：长度：约3000mm；有效芯径：约4.0mm。

8、产品配置清单：

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 内窥镜摄像系统 | 1台 |
| 2 | 内窥镜摄像头 | 1个 |
| 3 | 变焦适配器 | 1个 |
| 4 | 内窥镜LED冷光源 | 1台 |
| 5 | 玻璃光纤传光束 | 1根 |
| 6 | 27寸显示器 | 1台 |
| 7 | 内窥镜台车 | 1台 |

- 鼻颅底器械技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鼻剥离器 | 1 | 支 | 1、鼻剥离器工作长度约22Cm，头部为约90°，约3mm。 |
| 2 | 鼻剥离器 | 1 | 支 | 1、鼻剥离器工作长度约22Cm，头部为约45°，约3mm。 |
| 3 | 鼻剥离器 | 1 | 支 | 1、鼻剥离器工作长度约22Cm，头部为约45°，约3mm反向。 |
| 4 | 鼻剥离器 | 1 | 支 | 1、鼻剥离器工作长度约22Cm，头部为约0°，3mm。 |
| 5 | 鼻剥离器 | 1 | 支 | 1、鼻剥离器工作长度约22Cm，头部为约45°，约3mm*8.5mm。 |
| 6 | 鼻粘膜刀 | 1 | 支 | 1、鼻粘膜刀工作长度约22Cm，头部为约5mm。 |
| 7 | 鼻粘膜刀 | 1 | 支 | 1、鼻粘膜刀工作长度约22Cm，头部为约45°，约3.5mm。 |
| 8 | 鼻探针 | 1 | 支 | 1、鼻探针工作长度约22Cm，头部为约25°，约12mm。 |
| 9 | 鼻探针 | 1 | 支 | 1、鼻探针工作长度约22Cm，头部为约25°，约17mm。 |
| 10 | 鼻剥离器 | 1 | 支 | 1、鼻粘膜刀工作长度约22Cm，头部为约3mm。 |
| 11 | 鼻粘膜刀 | 1 | 把 | 1、鼻粘膜刀工作长度约22Cm，头部为约45°，约4.4mm。 |
| 12 | 鼻粘膜刀 | 1 | 把 | 1、鼻粘膜刀工作长度约22Cm，头部为约45°，约4.5mm。 |
| 13 | 鼻筛窦钳 | 1 | 把 | 1、鼻筛窦钳工作长度约15Cm，约0°约3.0×9长圆口要求刃口锋利，鼻筛窦钳为盖板式。 2、鼻筛窦钳整体医用级不锈钢材料，硬度至少要求HRC51。 |
| 14 | 鼻咬切钳 | 1 | 把 | 1、鼻咬切钳工作长度约13Cm，约45°约2.5卵圆切口要求峰利。 2、鼻咬切钳整体医用级不锈钢材料，头部硬度要求至少HRC51。 |
| 15 | 鼻组织剪 | 1 | 把 | 1、鼻组织剪工作长度约18Cm，约45°要求刃口锋利，鼻组织剪为盖板式。 2、鼻组织剪整体医用级不锈钢材料，硬度要求至少HRC51。 |
| 16 | 鼻筛窦钳 | 1 | 把 | 1、鼻筛窦钳工作长度约18Cm，约45°要求刃口锋利，鼻筛窦钳为盖板式。 2、鼻筛窦钳整体医用级不锈钢材料，硬度要求至少HRC51。 |
| 17 | 鼻筛窦钳 | 1 | 把 | 1、鼻筛窦钳工作长度约18Cm，约90°要求刃口锋利，鼻筛窦钳为盖板式。 2、鼻筛窦钳整体医用级不锈钢材料，硬度要求至少HRC51。 |
| 18 | 髓核钳 | 1 | 把 | 1、髓核钳工作长度约18Cm,头部宽度约4.0mm 2、材料医用级不锈钢，热处理要求HRC48-51。 |
| 19 | 蝶窦咬骨钳 | 1 | 把 | 1、蝶窦咬骨钳 工作长度约17Cm斜口约90°约3.0mm，材料医用级不锈钢，整体热处理要求至少HRC51。 2、盖板可拆卸便于清洁，表面精抛光本色防锈处理。 |
| 20 | 外科吸引管 | 1 | 把 | 1、鼻吸引管工作长度约15Cm,直径至少φ2.0 中 材质：医用不锈钢 |
| 21 | 鼻吸引管 | 1 | 支 | 1、鼻吸引管工作长度约15Cm,直径至少φ3.0 中 材质：医用不锈钢 |
| 22 | 鼻吸引管 | 1 | 支 | 1、鼻吸引管工作长度约15Cm,直径至少φ205 中 材质：医用不锈钢 |

3.耳科显微器械技术参数要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 镜鞘 | 1 | 支 | 带阀门至少φ3.0×140 0° |
| 2 | 鼻窦镜 | 1 | 支 | 型号/规格：0° Φ2.7×140 技术参数：插入部分最大宽度：4 工作长度：至少140 视向角θ: 0° 视场角2W:50° 设计光学工作距约d0:10mm 视场中心角分辨力，ra (d): 2.39C/(°) 光学镜的有效景深范围: 3～100mm |
| 3 | 镫骨足弓剪 | 1 | 把 | 镫骨足弓剪，镫骨左开口 |
| 4 | 中耳息肉钳 | 3 | 把 | 1、中耳息肉钳工作长度约8Cm,杯口0°约0.8×1.5。 2、材料进口医用级不锈钢，整体硬度HRC51。 |
| 5 | 中耳息肉钳 | 1 | 把 | 1、中耳息肉钳工作长度约8Cm,杯口45°约0.8×1.5。 2、材料进口医用级不锈钢，整体硬度HRC51。 |
| 6 | 中耳息肉钳 | 1 | 把 | 1、中耳息肉钳工作长度约8Cm,卵圆口0°约0.8×0.5。 2、材料进口医用级不锈钢，整体硬度HRC51。 |
| 7 | 中耳息肉钳 | 1 | 把 | 1、中耳息肉钳工作长度约8Cm,卵圆口45°约0.8×0.5。 2、材料进口医用级不锈钢，整体硬度HRC51。 |
| 8 | 耳钳 | 1 | 把 | 耳钳 镫骨安装 下弯 |
| 9 | 耳钳 | 1 | 把 | 1、耳钳工作长度约11Cm,头部齿状。 材料进口医用级不锈钢，整体硬度HRC51。 |
| 10 | 耳用吸引管 | 1 | 支 | 耳用吸引管约1.0mm*70mm直（负压片） |
| 11 | 中耳息肉钳 | 1 | 支 | 中耳息肉钳约1.5mm*70mm |
| 12 | 乳突牵开器 | 1 | 把 | 1、牵开器要求二齿尖头，头部微弯，长度约14Cm。 |
| 13 | 显微剪 | 1 | 把 | 显微剪长度约22.5cm枪式直头 |
| 14 | 显微剪 | 1 | 把 | 显微剪长度约22.5cm枪式弯头 |
| 15 | 耳刮匙 | 1 | 把 | 1、耳刮匙长度约16Cm,工作长度约6Cm，刮匙头部下弯90°向左开口，前端直径至少φ1.5，手柄直径至少φ7.6防滑，自带国际标准鲁尔接口。 2、耳刮匙整体材料医用级钛合金，工作部位内孔直径至少φ0.85，手柄内孔至少直径φ3.5。 |
| 16 | 耳道皮瓣刀 | 1 | 把 | 1、耳道皮瓣刀长度约16Cm,工作长度约6Cm，皮瓣刀55°延周要求锋利，前端吸引，刀口直径至少φ2.2，颈部直径至少φ1.5，手柄直径至少φ7.6防滑，自带国际标准鲁尔接口。 2、耳道皮瓣刀整体材料医用级钛合金，工作部位内孔直径至少φ0.85，手柄内孔直径至少φ3.5。 |
| 17 | 医用吸引头 | 1 | 个 | 1、吸引接头为国际标准鲁尔接头，下弯45°至少可360°自由旋转。 |

4.耳钻动力系统配套设备技术参数要求

1、手柄自带冲水通道, 视野更好, 手柄也冷却.冲水出口可旋转, 便于360度不同位置冲水，内置加强的滚球轴承, 坚固, 特别适用于长时间大负荷使用。

2、传动比例1:1,长度70-125毫米。

3、精密度高，手柄在高低速运转时均无摆动及震动，以确保手术的安全。

- 4、与高速马达配套使用。

- 5.短波紫外线治疗仪技术参数要求

- 1、额定输入功率：100VA。

- 2、使用电源：交流电压 220V±22V，频率50Hz±1Hz。

- 3、尺寸（允差±5%）：长约380mm，宽约310mm，高约135mm。

- 4、显示方式：约5英寸TFT液晶屏。

- 5、紫外线光源：集成进口医疗级紫外线灯管和高功率贴片式灯珠。

- 6、紫外线波长：253.7nm，±3nm。

- 7、体腔治疗头辐照度：直光导：约22mW/cm2，允差±20%；弯光导：约17mW/cm2，允差±20%。

- 8、体表治疗头辐照度：约25mW/cm2，允差±20%。

- 9、定时时间：1～999秒，步进1s，允差±2%。

- 10、输出通道为双通道输出

- 11、具有体腔照射器和体表照射器。

- 12、体腔照射器配有直光导和弯光导。

- 13、体表照射器紫外辐照强度的均匀性小于±25%。

- 14、紫外辐照强度的稳定性小于5%。

6.前庭康复训练仪技术参数要求

- 1、训练模块：≥10个（包含但不限于以下模块：坐姿训练模块，站立训练模块，注视稳定性训练模块，头颈稳定性训练模块，平衡与步态训练模块，视动刺激习服训练模块，中枢前庭功能训练模块，BPPV耳石症专项训练模块，心理康复模块，自定义训练模块

- 2、康复评估功能：包含但不限于：训练得分评估；VAS、DHI、Berg、HAMA、ABC、HADS等；

- 3、患者管理：可建立患者个人档案，保存患者所有的历史训练记录及量表评估记录，并可打印训练报告

- 4、系统可个体化设置各训练模块的技术参数，设置不同的训练频率，训练时长，训练速度等，实现不同患者的个体化训练方案；

- 5、具有听觉与触觉振动反馈技术；

- 6，具有虚拟现实基于眩晕疾病综合治疗查新报告；

- 7，训练操作方式：6DOF蓝牙手柄无线操作

- 8，可通过计算机工作站设置、操控和同屏显示患者训练内容，方便医生操作等，系统具有打印训练报告功能

- 9、具有Romberg试验、Rmberg加强试验（OD R≤750mm，D R≤500mm），步态分析辅助；

- 10、处理器技术要求：

- 10.1  CPU：高通骁龙XR2，Kryo 585核心，≥8核64位，最高主频 ≥2.84GHz，7nm制程；

- 10.2  GPU：Adreno 650，主频≥ 587MHz；

- 11、屏幕及光学技术要求：

- 11.1 尺寸：≥5.5英寸；

- 11.2 分辨率：4K，3664x1920，PPI：773；

- 11.3 透镜：菲涅尔；

- 11.4 视场角：≥98°；

- 11.5 瞳距调节：支持物理瞳距调节，至少三档：≥58/63.5/69mm；

- 12、存储技术要求：

- 12.1  内存：≥6GB ；

- 12.2  闪存：≥128GB ；

- 13、传感器技术要求：

- 13.1  ≥9轴传感器：1KHz采样频率；

- 13.2  P-senor：人脸佩戴感应；

- 14，电池技术要求：

- 14.1 容量：≥5300mAh；

- 14.2 续航时间 ：≥5小时；

- 15、前置摄像头：≥鱼眼摄像头(640x480@120Hz, FOV:166°) x 4，支持头部6DoF定位，患者离开训练安全区域可透视外界环境；

- 16、人体工程设计：

- 16.1 前置头盔和后置电池组成更为合理的力学分担设计，佩戴面部舒适

- 16.2 绑带：软质侧绑带，体积小巧，方便收纳

- 16.3 泡棉：可替换的舒适泡棉

- 16.4 机身重量：≤390g

7.隔音室技术参数要求

一、性能标准

隔声室产品符合听力学GB/16403-1996《纯音气导和骨导听阈基本测听法》，对测听室环境噪声的规定:A计权声压级≤25dB(A)的要求。

二、技术参数

1、规格：定制，推荐内尺寸不小于2000×2500×2000(H)mm，外尺寸不小于3000×2500×2600(H)mm

2、正常设计，在正常噪音环境下，双门双墙隔音室室内本底噪音≤25dB(A)，检测仪器能正常检测，达到国家规定要求。

3、整体隔声室为悬浮结构：底部与原房间只保持地面的软性连接并不损坏原房间地面。

4、隔声墙体为：（1）双层钢结构复合隔声/吸声墙体；（2）工厂标准化生产；（3）可拆卸可搬迁；（4）现场安装，不损坏原房屋结构；

5、墙面复合隔声板规格为≥2300x600mm、吸音系数随着频率的提高而增加，高频的吸音系数很大、其后背留空腔以及用它构成的空间吸音体可大大提高隔声性能、降噪系数在0.8～1.10左右，成为宽频高效吸声体、优质的复合隔声板，吸音在125～4000HZ、噪声范围内最高吸音系数达到0.9以上。

6、隔音门：（1）全钢重质隔声门；（2）采用1.2-1.8mm优质钢板冲压、焊接、复合构成；（3）磁控式“双声闸”结构，完全磁吸，无须门锁，保证使用人员安全；（4）标准规格：≥820*1970mm：

7、隔声窗：（1）双隔声视窗；（2）采用≥1.8mm钢板冲压、焊接、复合构成；（3）双层浮法玻璃构成，专业设计，杜绝“声桥”；（4）标准规格：≥880*700mm：

8、通风：采用阻抗式进气消声器和阻抗式排消声器各一套组合，强制通风，保证良好的空气流通和良好的隔声效果。

9、地面铺设环保吸声地毯或地胶。

10、隔音室内装饰为：微孔吸音铝板与阻燃波峰棉组合，美观大方，吸声效果良好，易以清洁。

11、内饰冲孔铝板.冲孔率≥40%、厚度≥1.2mm、规格≥2000x600㎜，吸声系数：75MM空腔时NRC＞0.70；隔声系数：＞30dB（A）；抗拉荷裁：＞1305N；防火等级：A级不然。

12、外饰采用隔声量为34dB（A）的≥1.5㎜厚钢板，规格≥2600x500㎜。有郊阻隔噪声的透射。钢制模块结构，里外静电喷处理，以提高隔声使用寿命、使用效果和外观效果。

13、阻尼隔音板：隔声量大，平均隔声量37dB。吸声系数高：平均吸声系数0.84。耐候性强，阻尼隔音板：具有耐水性、耐热性、抗紫外线等特性，不会因雨水温度变化引起降低性能或品质异常。阻尼隔音板里外静电喷涂处理、防腐年限在≥15年以上。

14、密闭式信号接入系统：≥10通道，可减少检测设备的声音衰减,不能使用信号转换接口。

15、双“悬浮”式阻尼减振器：减振器额定载荷：160Kg/只；额定静变形：7±22/只；额定固有频率：7±1HZ/只；阻尼比：≥0.05，耐高温、耐潮湿，不老化蠕变。

16、隔音室外装饰为：1.5钢板静电喷涂，颜色为灰白色。

17、照明：配置无声无干扰照明系统。

18、电源：220V 50HZ，允许功率：3KW。

19、隔音室使用的隔音棉需提供国家防火建筑材料质量检验中心出具的检验报告（符合燃烧性能A1级的规定要求）

20、隔音室使用的板材需提供国家质量监督部门提供的（室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量）标准的要求。

三、其它要求：

1.听功能检测隔音室室要求：具备隔振、隔声、吸声、消声、通风换气、照明、配电、信号转接、环保、空间实用等功能。

2.易损件方便更换，要求达标、美观、符合消防安全规范等要求。

3.采购的设备、材料、型号、规格、质量等，均应符合国家、地方及行业有关规范及要求。

4.消防等级为B1级。

5.使用寿命：大于12年。

8.手术放大头灯技术参数要求

一、手术放大镜技术要求：

1．伽利略式光学设计，复消色差，大视场，长景深，高分辨率：

2．采用优质光学镜片，非球面物镜设计，全视场成像清晰，无变形扭曲；

3．镜片采用光学多层镀膜工艺，防雾防霉，光学透过率≥99.5%;

4．独立瞳距调节、上下位置调节、耳机铰链调节机构，使双目视场易于融合，免除头晕和视觉疲劳。

| 光学参数 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 放大倍率 | 工作距离（ mm ) | 视场直径（ mm ) |
| 2.5x | ≥340/420/460/500 | ≥80/90/100/110 |
| 3.0x | ≥340/420/460/500 | ≥60/65/68/70 |
| 3.5x | ≥340/420/460/500 | ≥55/60/63/65 |

二、医用头灯参数：

1.采用世界顶级医用级 LED 光源，色温5500K，显色指数 CRI >90%，色彩还原逼真，照明光斑清晰圆润，亮度连续可调。周边光斑清晰均匀。

2.人体工程学的设计，佩戴舒适，轻巧便携，医生双目视线与照明光线几乎同轴，可以照亮人眼视线所及的任何区域，实现了同视轴无遮挡深部照明；

3.采用智能型可充电锂电池供电，交直流两用，设有充电保护功能，反复充放电500次电池能量不衰减。电池充满电后可在最大亮度情况下连续工作7小时以上。接上交流电源，则头灯可以持续不间断工作；

4. LED 光源≥2万小时超长寿命，远大于传统医用卤素灯光源寿命和疝灯光源寿命；

5.HL8300医用头灯照明器重量仅≥21克，佩戴舒适，轻巧便携。可选配用于 GALLILEI 、 ZEISS 、 ORASCOHICTTL 、 ORASCOPHIC UP 、 GRENDE等 接口；

6.适用于心胸外科、心血管外科、神经外科、耳鼻喉科、普外科、妇科、口腔科、眼科、整形外科、皮肤科等；

7.标配黄色滤片，可有效减少蓝光，在牙科手术中避免光固化。

9.内镜清洗系统参数

- 1、洗消槽材料：为进口食品级的ABS注塑而成；洗消槽注塑自带下水口，无需加装下水器，避免后续下水器密封问题漏水，并提供图片为佐证。

- 2、槽盖：ABS注塑而成的槽盖和把手为一体注塑：分别至少有三个把手分别是：污染、平衡、洁净；避免二次污染并提供图片为佐证。

- 3、功能背板：采用飞机舷舱式大圆角设计可安装设备所需电源线，可在背板上固定水枪、气枪、灌流器控制面板等附件。

- 4、清洗槽容量标识：标示的分度值应不大于2L，容量标识误差应不超过0%-+6%。

- 5、灌流控制器定时可调范围为0min-45min,误差≤1.1%，达到设置时间应可声讯报警提醒。

- 6、专用空气压缩机：工作方式：采用静音气泵，电压：AC220V，50Hz，电流：5A，功率：≤550W，产气量：75L/min(0.4Mpa)，最大产气压力：0.8 Mpa，噪音＜58db，压力稳定，连接气枪使用，具有良好的吹干排气效果。

- 7、应配置适宜的喷嘴，喷枪开关应灵活可靠：水源喷枪嘴出水出气顺畅。

- 8、材料要求：清洗工作站使用的槽体材料应能耐受化学腐蚀及机械应力。

- 9、过滤功能：排水口应有过滤功能，过滤风格尺寸应不大于5mm*5mm。

- 10、水龙头应具有过滤功能，过滤网径≤250μm并≥60目。

- 11、中心电源：提供DC24V电源给其他用电设备。

- 12、清洗槽尺寸：外尺寸：长≥570 mm×宽≥540 mm；内尺寸：长≥515 mm×宽≥455 mm×深≥210mm；

- 13、干燥台：空气过滤减压装置应能过滤直径≥0.3μm，并具有压力显示功能，显示精度≤0.02Mpa。

- 14、干燥台及槽的背板连接方式：采用卡扣式连接方式更加精密对接。

- 15、背板高度低：于≥1400mm，可有效避免高度太高导致的窗户不通风及采光效果差

- 16、提供国家颁发的机器软件著作登记证书。

- 17、配置要求：

17.1、配置内镜储存柜1套，参数要求如下：

17.1.1 主体采用优质1.2mm碳钢，经喷塑处理后，又经抗紫外线处理，光洁、永不变色，非中纤板烤漆材料；

17.1.2 柜门采用可视透明钢化玻璃，板厚约5mm，可以全方位观看内镜的储存情况。同时配置高档防锈门锁，保证内镜储存安全；门架为高端铅合金，配冰箱磁吸密封条。

17.1.3 内胆采用优质的改良性PMMA高分子材料独立开模制成，具有易清洁、不沾水、抗菌、表面硬度和光洁度适中等特性；

17.1.4 柜内配置圆盘可旋转式亚克力圆盘挂镜架，可安全支撑内镜操作部位，同时配置可调式内镜插入部位和主机接头的专用圆盘挂镜架，三点垂直更有效地保护内镜数据光缆不被损伤；

17.1.5 单门内镜储存柜可存放6条，内侧附有内镜附件的悬挂专用装置；

17.1.6 消毒方式：紫外线消毒；

17.1.7 具有液晶LCD中文显示，内设智能化自动控制消毒方式、循环风、实时显示温度与湿度、工作自动累时，附带干燥和照明功能；

17.2 配置全自动纯水机1套，具体参数要求如下：

17.2.1. 产水量：约100L/H(25℃)

17.2.2. 设备流程：炭过滤器 ~ PP棉过滤活性~高压泵~一级RO反渗透

17.2.3. 细菌病毒去除率：≥99%

17.2.4. 细菌总数：≤10CFU/100mL。

17.2.5. 电导率：≤15μS/CM

17.2.6. 控制方式：触摸按键，微电脑自动控制（纯净水储水量不足自动开机，制满纯净水时自动关机），至少24小时以上，不需要人工控制，

17.2.7. 工作环境：水温 5～45℃相对湿度≤80%

17.2.8. 自来水的要求：压力要保持2KG/C㎡-4KG/ C㎡

17.2.9. 反渗透膜：优质600G反渗透膜

17.2.10. 反渗透高压泵：三角洲隔膜增压泵

17.2.11. 冲洗功能：所有设备和过程要求都是定时自动冲洗

17.2.12. 检测及显示：微电脑自动检测电导率、自来水流量、过程中需要控制的压力；液晶彩色显示，显示内容有RO反渗透累计生产水量、电导率、自来水流量、纯净水流量、RO膜的工作压力

17.2.13. 报警保护功能：无水、低水压、RO膜的工作压力超高自动停机保护并显示屏上面显示报警提示，报警时也有声音提示功能；电导率超高显示屏上报警提示，同时也发出报警提示音。

17.2.14. 消毒模式：紫外线自动消毒。

17.2.15. 水箱：约100升

17.2.16. 供水泵：约3升/分钟

17.2.17. 隔膜增压泵：约3升/分钟

17.2.18. 纯水管道：纯水桶管路到使用的内镜洗消设备中设有双管道并连供应，可在不使用纯水时，管道内的水可循环回流至纯水桶进行消毒。

17.2.19. 配置：石英砂过滤器1套，活性炭过滤器1套，PP过滤棉1套，高压泵1套，时间继电器1套，电导率表1套，水流量表1套。