1、二氧化碳培养箱技术参数

1、有效容积：＞210L；

2、外部材料：彩色涂层钢板；

3、内部材料：铜合金不锈钢，结合了铜的抗菌和不锈钢的耐腐蚀，实现了高抗菌效果；

4、外门：彩色涂层钢板，带有门加热器，减少结露；磁性门封条设计，可防止气体泄漏；可供选择的双向开门方式，满足不用使用需求

5、内门：强化玻璃，便于观察箱内物体，降低气体泄漏；

6、搁板材料：铜合金不锈钢，搁板前缘向下直角弯曲，培养皿存取便利；

7、搁板数量：5个，宽约580 x 深约450 x 高约12 (mm)，单个承重≥5kg，可拆卸设计，可根据需要增加至少15个；

8、检测孔：直径约30 mm，位于背部，便于引入传感器等设备；

9、箱内空气取样口：用于箱内空气取样，随时了解箱内空气情况，便于记录；

10、隔热层：硬质聚氨酯原位整体发泡；

11、加热方式：直接气套式加热＋独立门加热单元、独立底部加热单元和独立箱体加热单元，升温迅速，确保高精度高稳定的温度环境；

12、增湿方式：增湿盘自然蒸发式，防止培养液蒸发，保持箱内高湿度；

13、温度调节方式：PID比例微积分控制，温度控制精准，保持箱内温度稳定；

14、温度显示：数字显示；

15、二氧化碳控制方式：开关(ON-OFF)控制方式，配合IR传感器，不受湿度影响确保高精度的培养环境；

16、二氧化碳浓度显示：数字显示；

17、空气循环：风扇驱动空气循环，保持箱内温度稳定；

18、空气过滤器：约0.3微米，效率：99.97 %，过滤杂质和污染物；

19、水位传感器：光学传感器，用于低水位报警当增湿盘中的水≤1升时，该灯开始闪烁；传感器每30分钟会对水位进行一次检查；

20、紫外杀菌灯：标配，4W，紫外光波长：254nm，不产生臭氧杀菌的同时不影响箱内细胞生长，确保箱内的空气及空气中的水分子和加湿盘中的蒸馏水持续无菌；

21、温度分布：± 0.25 ℃（环境温度：25 ℃，设定值：37 ℃，5 %，空载）；

22、温度变动：± 0.1 ℃（环境温度：25 ℃，设定值：37 ℃，5 %，空载）；

23、二氧化碳控制范围：0～20 %；

24、二氧化碳变动：± 0.15 %（环境温度：25 ℃，设定值：37 ℃，5 %，空载）；

25、具有高温报警、自动设定温度报警、二氧化碳气体报警、二氧化碳浓度报警，等等；

26、键锁功能：当键锁功能开启时，不能改变箱内温度或二氧化碳浓度，降低意外更改的风险。

2、二氧化碳气瓶技术参数

具体参数：包含：钢瓶（40L）、99.99%以上高纯氮气。

3、液氮罐技术参数

1、有效容积≥90升，口径≥210mm；

2、采用高强度铝合金制造，外壳采用喷塑技术，克服了传统喷漆掉渣的缺点；

3、先进的抽真空技术以及保温技术，保证真空性能；

4、配冻存架和冻存盒，可容纳2ml内旋管数量≥3000支；

5、低液氮消耗，液氮日蒸发量≤1.1（L/D)，为长期储存设计，轻松取放样品；

6、产品重量轻、空载重量≤45Kg，占地小，样本存取高效；

7、可选配液位监控系统，可实现实时温度监控、液位监控、远程监控报警；

8、坚固耐用，不仅配备盖塞，而且配有可加锁的锁盖，防止他人随意开启；

4、倒置显微镜技术参数

1.光学系统：采用无限远光学系统及模块化功能设计；

2.目镜物镜参数：

2.1 广角平场10X目镜：视场直径Ф22mm，双目屈光度均可以调节；

2.2 配置平场消色差物镜和相差物镜：

2.2.1  PLL 4X0.25   工作距离：约5.6 mm；

2.2.2  PLL 10X0.25 PH   工作距离：约4.3 mm；

2.2.3  PLL 20X0.40 PH   工作距离：约8.0 mm；

2.2.4  PLL 40X0.60 PH  工作距离：约3.5 mm；

3.目镜筒：

铰链式三目，倾斜45°,瞳距调节范围53~75mm，目镜筒视度可调。

4.透射照明系统：

4.1  6V9WLED灯 ，亮度可调；

4.2 推拉板式相差聚光镜，推拉板式相差环板，3孔，一孔为明场，另外两孔集成10X+20X、40X 的2个相差装置，预对中，工作距离55mm ；

5.调焦机构：粗微动同轴调焦, 微动格值:2μm,带锁紧和限位装置；

6.物镜转换器：五孔(内向式滚珠内定位)；

7.相机端口：相当于第三目，位于机身左下方，而非目镜前方，避免操作时被相机挡住载物台视野；

8.载物台：

固定载物台尺寸：约227mmX208mm，移动范围：纵向约77mm，横向约114mm；

9.载物台适配器

培养皿托板一：内槽尺寸：约86mm（宽）*129.5mm（长），

培养皿托板二：内槽尺寸：约34mm（宽）*77.5mm（长），

培养皿托板三：内槽尺寸：约57mm（宽）*82mm（长）

培养皿托板四：内槽尺寸：约29mm（宽）*77.5mm（长）

10、显微镜成像系统：

10.1采用2000万像素1英寸靶面彩色芯片，具有高灵敏度，低噪音，大视野的特性，自带64MB缓存，图像传输更稳定，支持Labview、Halcon、OpenCV等第三方软件；

10.2产品配置

10.2.1 芯片尺寸：1英寸， 2000万像素彩色逐行扫描图像传感器；

10.2.2 像素点尺寸：3.1μm×3.1μm

10.2.3 响应光谱：约380nm~650nm；

10.2.4 高速的USB3.0传输口输送，带64MB缓存；

10.2.5 分辨率和帧率：5480*3348  212fps 任意尺寸ROI

10.3 制冷模块：半导体制冷方式，低于室温15°

11.用户管理：系统集成身份认证功能，预设管理员、组长、普通用户三个类型账号，不同类型账号按需设置相应使用权限，管理员可自由添加设置用户，软件使用需进行用户登记认证；

12.审计追踪：根据GMP关于计算机化系统使用要求设计，配合用户管理模块，系统自动记录软件使用日志，包括用户登录信息：用户名、日期、登录时间；拍照和录像操作信息：记录客户拍照、录像的操作信息，包括时间、保存路径和文件名。

5、脱色摇床技术参数

1、三维运动模式，倾斜角度9°；

2、最大载重：不小于5kg；

3、搅拌速度：10-70rpm；

- 4、定时范围：0-99小时59分；

- 5、运行方式：定时/连续运行；

6、LED显示转速和时间，方便读取；

7、外形尺寸：≤452*407*195mm；

8、可安装不同类型的夹具，用于振荡不同形状和大小的容器；

9、直流无刷电机，免维护。

- 湿式转印槽技术参数

- 适用于快速、高质量地对小型凝胶进行印迹转移；

- 高透明度聚碳酸脂注塑成型；

- 电极丝相距约4㎝，以产生强电场保证有效的蛋白转印；

- 高纯铂金电极丝，导电性能良好；

- 颜色标记的转印夹和电极，确保凝胶的正确方向；

- 内置冰盒，快速吸收转印过程中产生的热量；

- 转移面积：110×90㎜。

7、小型垂直电泳槽技术参数

- 1.高强度、高透明材料注塑成型；

- 2.操作简单，彰现人性化设计；

- 3.玻璃垫条一体化设计，确保不漏胶；

- 4.平板代替凹板，不易损坏；

- 5.专用制胶架，制胶操作简单可靠；

- 6.高纯度铂金电极，导电性最佳，耐腐蚀性强；

- 7.开盖断电确保实验安全；

- 8.上盖限位功能，确保不会接错电极极性；

- 9.可同时电泳两块胶板，

- 10.技术参数：

- 10.1. 凝胶面积:约83×73mm；

- 10.2. 凝胶厚度:0.75、1 、1.5mm可选；

- 10.3. 加样梳齿数:10、15齿。

8、电泳仪电源技术参数

- 采用先进的微电脑控制电源设计方案；

- 高强度材料注塑成型，耐冲击、耐腐蚀、抗老化；

- 新型阻燃材料，达到国际通用标准；

- 恒压恒流任意切换；

- 0-999分钟定时功能；

- 各种故障现象自动检测报错；

- 参数设定简单快捷；

- 一次可带四个相同电泳槽；

- 技术参数：

9.1 输出电压：10-300V（连续可调）

9.2 精度误差：±1V

9.3 输出电流：4-400mA（连续可调）

9.4 精度误差：±1 mA

9.5 输出功率：75W（最大）

9.6 定时：1-999min（可调）

9、蛋白免疫印记制胶仪技术参数

1、凝胶数：1-4

2、手灌胶：使用玻璃板灌制

3、凝胶尺寸（宽X长）：预制：约86mm x 68mm；手灌：约83mm x 73mm

4、玻璃板尺寸：短玻板 约101mm x 73mm ； 长玻板 约101mm x 82mm

5、2块凝胶的缓冲液总体积：约700ml

6、4块凝胶的缓冲液总体积：约1000ml

7、SDS – PAGE经典运行时间 ：35-45分钟（在200V恒定电压下）

8、尺寸（宽 x 长x 高）：约125mm x约 165mm x约 150mm

9、可同时转印至少2块100nm X 75nm凝胶,也可以进行低强度的隔夜转印;

10、近相距的电极以产生强电场保证高效的蛋白转印;

11、清晰的标志,确保转印过程中凝胶的正确定向;

12、蓝色冰盒可完全置于转印槽内,在快速转印过程中吸收热量;

13、缓冲液要求:至少1000ml;

14、配置：

14.1、电泳：电泳槽和盖1套、带电极头电泳模块1个、不带电极头电泳模块1个、制胶架4个

制胶框4个、电泳挡板1个，厚玻璃板1盒5片、薄玻璃板1盒5片、10孔梳子6把、15孔梳子6把、起胶器2包共6把。

14.2、湿转：电泳槽和盖1套、转印模块1个、转印夹2个、海绵垫1包4片、滤纸60张、制冷芯1个。

10、化学发光成像仪技术参数

1.全开门式暗箱，开门自动紫外保护；

2．相机：

2.1制冷CCD相机；

2.2 传感器大小：约12.5mm*10mm；

2.3分辨率：600万像素，2688*2200；

2.4 暗电流：0.0003e-/p/s；

2.5 读出噪声： 5.7e-RMS；

2.6峰值量子效率： 75%@600nm；

2.7制冷：半导体热电式(TEC)制冷，-25℃，软件实时显示温度；

3．镜头：

3.1 F/0.95大光圈高通透电动可预置镜头；

4．电动滤镜轮：

4.1电动滤镜轮孔位：8位。

5．反射光源：

5.1双侧上下层分别有白色LED反射光源，一共4组，选择对应层样品台时白光自动打开；

6．样品台：

6.1 双层化学发光样品台；

6.2 不同样品选择不同拍摄模块拍摄时自动匹配镜头光圈，相机像素合并等参数，无需人为调节；

6.3紫外透照台：UVSmart超薄紫外透照台，波长302nm，无灯影设计去除灯管灯影干扰，成像和切胶时背景相比传统紫外台更低，配置专用切胶防护板和防划板用于切胶回收，紫外透射面积：21cm* 26cm；

6.4白光透照台：顶针磁吸式超薄LED白光透照台， LED冷光源，非紫外白光转换板，白光板上可以触摸调节光强，白光透照面积19cm*26cm，钢化玻璃表面，防腐蚀防刮擦，用于考染和银染的蛋白胶；

6.5蓝光透照台：顶针磁吸式超薄LED蓝光透照台，470nm LED冷光源，蓝光板上可以触摸调节光强，蓝光透射面积19cm*26cm，钢化玻璃表面，防腐蚀防刮擦，用于DNA/RNA凝胶检测；

7. 图像采集分析软件 ：

7.1 标配界面友好简洁的图像采集和分析软件，软件终身免费升级，软件拥有完全自主知识产权；

7.2 软件提供多级用户权限，可对操作者进行管理，不同级别用户登录后有不同的权限；

7.3 拍摄后可直接输出PDF报告，报告包含用户单位，用户姓名，图像拍摄的日期，时间，拍摄类型等信息；

7.4 具有高精度自动曝光功能，无需揣摩曝光时间，一键完成western blot成像，可以调节自动曝光灵敏度，以满足不同样品需求；

7.5 除了自动曝光外，还有1张手动曝光，2~99张灰度累积曝光，2~99张时间累积曝光，2~99张自定时间序列四种曝光模式，满足不同样品拍摄需求；

7.6 拍摄完成的图像可以直接旋转调水平，无需后续再用其他软件进行调节，除旋转调水平外还具有图像裁切，反色，打印，添加伪彩，灰度调节等功能；

7.7 拍摄完成后，可以批量导出白光图，16bit和24bit的化学发光图；

7.8 点击一次拍摄可以直接得到marker和发光条带的叠加图，发光图，以及白光图；

7.9 分析软件能够自动识别泳道，自动识别泳道里的条带，并且可以根据需要添加、删除，调整泳道和条带，实现泳道和条带的精确分离；

7.10 分析软件能自动计算泳道中各条带的灰度值以及该条带占整个泳道的百分比值，进行背景值扣除得到精确的条带灰度值，分析结果可以保存为工作台，方便下次直接导入继续上次的分析；

7.11 分析数据能够直接导出为Excel表格，便于后续统计分析；

8. 应用范围：

8.1 化学发光检测：

Western Lightning, ECL, ECL plus, CDP Star, SuperSignal, CSPD, LumiGlo等发光底物；生物发光检测：荧光素酶报告基因检测等；

8.2 蛋白检测：考马斯亮蓝胶，银染胶；

8.3 核酸检测：

各种核酸染料，如Ethidium Bromide，Gel Signal Red，Gel Signal Green， SYBR Gold， SYBR Green， SYBR Safe， Gel Star等标记的DNA/RNA检测；

11、医用空气消毒机（挂式）技术参数

1.最大适用空间： 约80m³

2.温湿度检测：实时显示室内温度、湿度

3.等离子体电子密度： 5.85×1017-8.02×1017m-3

4.等离子体反应器的结构：等离子体反应器的结构为弧形结构，长度≥700mm，确保空气大流量低风阻通过等离子体反应器，从而提高杀菌效率。

5.等离子体的电源：是一种能自动调节放电频率的电源，可随排风量的大小来自动调节。

6.风速及工作模式：风速三档可调，手动、常开、定时三种工作模式。

7.摆风角度可调：出风口导流板摆风角度范围大、中、小三档可调。

8.消毒器内部无中效或高效过滤网，符合《WS/T648-2019空气消毒机通用卫生要求》6.4.2规定；

9.PM2.5净化效果：去除率达96.11%；

10.控制方式：定时控制程序数量≥8组，每组能选三种时段；

11.消毒效果：白色葡萄球菌杀灭率≥99.9%；自然菌的消亡率≥90%，消毒时臭氧浓度：≤0.1mg/m³

12.循环风量（m³/h）：≥800

13.报警提示功能：等离子体故障报警、滤网过期提示功能

14.查询功能：具有查询整机已工作时间和过滤网累计工作时间

15.产品证件：卫生安全评价报告（提供卫生安全评价报告）；

16.噪声dB（A）：≤55

17.待机功率：≤1W

12、组织研磨仪技术参数

1.适用范围：适用于各种植物组织包括根、茎、叶、花、果、种子等样品的研磨破碎；适用于各种动物组织包括大脑、心脏、肺、胃、肝脏、胸腺、肾脏、肠、淋巴结、肌肉等样品的研磨破碎；

2.转速：≥11000rpm

3.额定电压：3.7V电池；

4.作时长：连续工作10h以上；

5.噪音：<65db；

6.研磨杵：塑料及金属研磨杵，研磨杵头有特殊印花设计，使研磨更充分；

7.退上杵：一按式退上杵，使用方便；

8.尺寸：直径24mm 长160mm；

13、迷你涡旋混匀仪技术参数

1.适用范围：迷你涡旋混匀仪是一款利用偏心旋转使试管中的液体产生涡流，从而充分混合样本的迷你型混匀仪。适用于各种规格离心管内样本的混匀。

2.使用环境：

2.1环境温度：5-40℃

2.2环境相对湿度：80%

2.3输入电源：12V直流电压，1.5A

3.技术指标

3.1工作模式：点动

3.2振动方式：近似圆周运动

3.3振幅：4.5mm

3.4转速：≥3000rpm

3.5可更换配件：硅胶转头

3.6电机：直流无刷电机

3.7最大承载重量：01kg

3.8保护等级：IP42（仅在安装硅胶转头后才可实现）

3.9外形尺寸：三角形转头，97×97×81mm

14、梯度PCR仪技术参数

1.温度循环器：进口Peltier模块，配备加固型铝质模块；

2.模块规格：0.2ml×96孔、梯度模块；

3.可适配耗材：可配套0.2ml容量的单管、八连排、无裙边96孔板、半裙边96孔板、全裙边96孔板；

4.模块温度范围：0~105℃；

5.最大升降温速率：5℃/s；

6.升降温速率可调范围：0.1~5℃/s，可精准控制在最低0.1℃/s；

7.模块温度准确性：≤±0.1℃；

8.模块温度均一性：≤±0.2℃；

9.温度显示分辨率：0.1℃；

10.模块控温方式：Tube/Block两种模式；

11.模块梯度：12列，从左向右模拟温度；

12.梯度温度范围：30~105℃；

13.梯度可设跨度：1~42℃；

14.热盖温度调节范围：30~115℃可调；

15.时间递增/递减：1~600sec可设；

16.温度递增/递减：1~10min可设；

17.程序最大步骤：30；

18.程序最大循环数：200；

19.程序储存数量：20000 +(USB FLASH)；

20.程序预设：12个标准程序文件模板，包含不同类型如巢式、Touchdown、梯度、反转录等，可快速编辑文件；

21.程序运行中控制：可程序暂停、跳过、程序运行中间编程；

22.一键孵育：单独设定孵育功能，更加便捷进行孵育程序运行；

23.小工具：Tm计算器、梯度计算器；

24.断电保护：有，断电重启后可继续运行程序；

25.4℃保温：有，无限长；

26.程序运行日志：GLP报告，可详细记录运行中各步骤的起始终止时间，便于后续实验复盘，可通过USB导入/导出；

27.远程控制：内置WIFI模块，可实现运行结束邮件提醒；

28.手机app：可通过手机app进行程序编辑、运行以及仪器运行进度实时监控；

29.语言设置：中文/英文可切换；

30.显示屏：10.1英寸电容式触摸屏，1024×600 像素。直观、友好的操作界面，配备安卓系统，反应迅速，触控灵敏；

31.通讯接口：USB2.0，WIFI；

32.运行噪音≤50 dB；

33.通风口：前后通风口设计，散热不受并排仪器影响；

15、水平电泳槽技术参数

1、高强度、高透明材料注塑成型，耐高温、无渗漏；

2、可制作四种不规格凝胶，配有专用制胶槽；

3、托盘底有背景条及标尺，便于上样及观察；

4、限位功能，操作准确；

5、可拆卸电极，便于清洗维修；

6、开盖断电，确保实验安全；

7、99.99%高纯铂电极，大大提高导电率和使用寿命；

8、技术参数：

8.1 凝胶面积：

8.1.1 大胶约120×120㎜；

8.1.2 宽胶约120×60㎜；

8.1.3 长胶约60×120㎜；

8.1.4 小胶约60×60㎜；

8.2 样品梳齿数：2、3、6、8、11、13、18、25等；

8.3 缓冲液容积：约700mL；

16、超纯水系统技术参数

1.主要用途：

1.1玻璃器皿的最终冲洗，化学/生化试剂配制；

1.2微生物培养基配制，水栽法用水；

1.3毒理学研究，环保实验分析；

1.4为各种仪器供水和其他各种实验用水；

2.技术规格

2.1该系统以城市自来水为进水，连续生产III级（纯）水和I级（超）纯水

2.2纯水产水水质

2.2.1 离子截留率 > 96%

2.2.2有机物截流率 > 99%

2.2.3微生物和颗粒 > 99%

2.2.4流速： 8L/h ＠15℃

2.2.5纯水电阻池常数：0.26cm－1

2.3超纯水产水水质：

2.3.1电阻率：18.2MΩ.cm ＠25℃

2.3.2 总有机碳含量(TOC)：＜ 5 ppb

2.3.3 内毒素＜0.001EU／ml

2.3.4 RNA酶＜0.01ng/ml

2.3.5 微生物 ＜0.1cfu／ml

2.3.6 颗粒（＞0.22μm）＜1个／ml

2.3.7超纯水电阻池常数：0.019cm－1，以温度补偿及非温度补偿模式两种方式显示电阻率

2.3.8流速：＞0.5L/min

2.3.9  超纯水可根据需要定量取水

2.3.10  可制备无内分泌干扰物和无POPs（持久性污染物）超纯水：

双酚A < 0.005 ppb；

邻苯二甲酸二丁酯< 0.2 ppb；

邻苯二甲酸二（2-乙已基）酯 < 0.2 ppb；

壬基苯酚 < 0.1 ppb

2.4 系统标配体积60L的PE水箱，带空气过滤器和液位显示功能。

2.5彩色液晶显示面板，可显示出水质量（电阻率、电导率、温度），具有提醒更换纯化柱、紫外灯功能。

2.6 带超纯水远程取水手臂，手臂上可显示电阻率、耗材寿命、水箱液位、水温等。

2.7 超纯水带185/254双波长紫外灯。

2.8两段集成式纯化柱。

2.9 水箱有效容积≥60L。

17、电热恒温鼓风干燥箱技术参数

- 微电脑智能P.I.D.控制器，设定温度后，仪表自行控制加热功率，并显示加热状态，控温精确而稳定；

- 超温声光报警并自动切断加热电源；

- 内置两层不锈钢消毒搁板，高度可自由调节；

- 箱体采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，涂层坚硬牢固，具有极强的防锈能力。工作室为材料优质304镜面不锈钢或优质镀锌板表面喷涂制作而成，箱内圆角造型，光滑流畅，极易清洁。搁板支架可自由装卸；

- 低噪音专用风机，能在高温下长时间稳定运行；可调式新型进风口，控制箱内进出的空气量；

- 容积：大于等于51L；

- 加热方式：不锈钢电加热器；

- 控温范围：室温+5℃-200℃；

- 温度分辨率：0.1℃；

- 温度波动度：±0.2℃；

- 搁板数量：2块；

- 工作时间：1-9999min定时或连续；

18、超低温冰箱技术参数

1、有效容积：≥519L；

2、存放2“冻存盒/2ml冻存管数：352/35200，同样占地面积，存放量最大化；

3、温度控制范围：-50 ℃ ～ -86 ℃（环境温度30 ℃，空载）

4、耗电量（220V,50Hz）：1020W；

5、外部材料：彩色涂层钢板；箱体背部装有固定把手，可将设备固定到墙壁上；

6、内壁：彩色涂层钢板；

7、外门：彩色涂层钢板，采用鹰嘴式内门锁扣，可将内门紧密贴合在保存箱框架上，同时也令门的开闭更顺畅；

8、门把手可单手操作，可附加门挂锁，确保珍贵样品的安全；

9、磁性门封条设计，使门密闭并防止冷气泄露

10、内门 ：不锈钢框ABS树脂板2扇，带密封条的隔热内门可在打开门的期间，提供附加保护， 提高总能效，以应对环境温度的变化。

内门可拆卸，便于清洁和除霜；

11、搁架：3个不锈钢搁架，宽608 x 深535(mm) ，单个承重≥50kg；

12、隔热层：VIP PLUS 第二代绝热真空板 ，保持在占地面积不变的情况，容量扩大30%以上

13、检测孔：内径17mm，位于后部，左下角和右下角(3个)，可用于接入测试电缆和传感器

14、制冷剂：HFC制冷剂，减少环境污染

15、操作控制面板：LED面板，可进行温度控制、报警设置及报警代码显示、程序设置；控制面板上装有温度显示器

16、可调节水平底角：安装时可对设备的高度和水平位置进行调节

17、脚轮：4个，方便搬运

18、性能参数：

18.1、压缩机：

18.1.1高温级：全封闭型输出功率1100W；

18.1.2低温级：全封闭型输出功率1100W；

18.2、降温时间：环境温度30℃，无负载时降温至-80℃时间≤5小时；

18.3、断电后升温时间：环境温度30℃，无负载时升温至0℃时间≥11小时；

18.4、辅助制冷时间（选配）：环境温度20℃，保持-70℃时间≥10小时；

18.5、蒸发器：管板式；

18.6、冷凝器：

高温级：翅片式，散热效果好；低温级：管壳式；

18.7、冷凝器过滤网：防止冷凝器积灰；

18.8、噪音：≤51dB(A标度，背景噪音20dB)；

18.9、温度控制：微电脑控制；

18.10、温度设定方式：带键锁数字设定，数字显示；

18.11、温度传感器：铂电阻(Pt 1000 Ω)，温度感应灵敏；

19、报警及安全参数：

19.1、高温报警：当箱内温度高于高温报警触发温度时，报警指示灯闪烁，温度显示器闪烁并发出间断音；

19.2、低温报警：当箱内温度低于低温报警触发温度时，报警指示灯闪烁，温度显示器闪烁并发出间断音；

19.3、锁键功能：可选择设定键盘锁定功能，防止误操作；

19.4、报警测试键：该键可在设备运行时检查报警系统。在电池开关处于 ON 状态时按下该键则报警指示灯闪烁，并且蜂鸣器开始发出报警声；

19.5、压缩机延迟启动：可设定3-15分钟的延迟降低断电后恢复电力的情况下的电源负载，保护压缩机使用寿命；

19.6、门报警：门打开超过2分钟后自动报警；

19.7、过滤网报警：当冷凝器过滤网堵塞时，过滤网检查灯点亮；

19.8、自动恢复：当在各设定状态下，不操作任何键达90秒时；

19.9、冷凝器温度异常：当冷却压缩机的风扇电机发生故障时，交替显示报警代码和箱内温度，并发出间断音；

19.10、电池检查：当电池使用≥3年时；

19.11、风扇电机检查 ：当风扇电机使用≥6年时；

19.12、运行状态监视：

用于监视运行状态不佳的情况：异常环境温度、低电压、过负荷；

19.13、其他报警功能：断电报警、传感器异常、电池开关检查；

19.14、存储备份：非易失性存储器，当断电后再来电时，设备将恢复到以断电前的温度设定运行。箱内温度和报警温度的设定值记忆在非易失性内存中。

19、冰箱技术参数

- 产品类别：三开门冰箱；

- 总容积：≥210L；

- 冷藏室容积：≥140L；

- 冷冻室容积：≥70L；

- 温控方式：电脑温控；

- 制冷方式：风冷；

- 制冷能力：4kg/24h；

- 能效等级：2级；

- 额定耗电量：0.65度/天；

- 噪声值：37db；

- 制冷剂：R600a；

- 电源性能：220V/50Hz；

- 无霜功能：支持；

- 面板材质：VCM板材。

20、掌上离心机技术参数

1.适用范围：用于全血中血清、血细胞分离，溶液样品快速沉降，各种样品分离上清，也可应用于柱纯化；

2.转子：三合一转子，不同样品管的离心免更换；

可同时适配2/1.5ml x 8孔 、0.5ml x 10孔 、0.2ml x 16孔；

3.转速：空载6000rpm高速马达，运转过程低噪音；

4.开关：触控式开关，简单方便；

5.安全：盖子打开，转头立即停止运行，避免因旋转而可能发生的伤害；

6.外形尺寸：178×165×167 mm；

7.重量：1.5 kg；

8.频率：50/60Hz；

9.保险丝：2A，250V；

10.电压：120-240v，AC；

11.可配合TIANGEN核酸提取试剂盒，进行离心吸附柱实验。

21、电热恒温水浴锅技术参数

- 内胆和顶盖采用优质不锈钢材料制作；

- 微电脑智能控温仪，具有设定、测量温度双数字显示和P.I.D.自整定功能，控温精确、可靠；

- 加热方式：封闭式不锈钢电加热器；

- 控温范围：室温+5℃-99.9℃；

- 温度分辨率：0.1℃；

- 恒温波动度：±0.5℃；

- 工作时间 1-9999min定时或连续；

- 功率 800W。

22、单道移液器技术参数

1、连续可调0.2-2ul,1-10ul,2-20ul, 10-100ul,20-200ul,100-1000ul, 1-5ml,1-10ml；

2、液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节，实现微调和粗调完美的结合；

3、符合人体工程学设计，重量极轻，舒适灵活，弯钩状指靠使移液器轻松挂在手上，方便移液间隙休息；

4、色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识，可配合同样颜色标记的吸头配合使用；

5、小量程的移液器为双活塞设计，增加50%吹出能力，大大降低挂壁和残留，提高了移液器的精准度；

6、白色背景，黑色超大数字显示；

7、双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，有效预防移液中间的误操作；

8、量程调节器具有卡子设计，齿轮咬合紧密，液量准确，避免滑扣和不经意触碰引起的量程改变；

9、吸头连杆及相关组件可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌；

10、具有ISO9001:2000 和ISO 13485:2003证书，具有CE认证；

11、所有配件原装进口，国内组装，全球供货，具有国际品质；

12、配ID标签，包括3枚预置标签和空白标签，方便区分；

13、标配校准保养工具，易于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修；

23、酸度计技术参数

1、用途

用于样品pH值、mV值的测量。

2、工作条件：

2.1 电源：100...240V/50...60Hz/12V DC

2.2 温度：10~45C

2.3 湿度：最大相对湿度90%（非冷凝）

3、主要技术参数：

3.1 测量范围： pH：-2.00-16.00；

mV：-2000-2000；

温度：-5～105 ˚C

3.2 分辨率：pH：0.01/0.1可选

mV：1mV

温度：0.1℃

3.3 精度：pH：±0.01pH

mV：±1mV

温度：0.3℃

3.4 校准：5点校正，4组内置缓冲液，

3.5 200组数据存储，RS232和USB接口

4、技术性能指标：

4.1 4.3英寸段码LCD显示屏；线性/线段2种校准模式，自动识别缓冲液。

4.2自动及手动温度补偿，提高测量样品的精确度。

4.3自动/手动锁定终点，消除人为读数引起的误差。

4.4电极状态显示，随时提醒电极使用情况。

4.5设计紧凑，体积小巧；电极支架使用后可巧妙地收纳于仪表侧面的空间内。

4.6通过EasyDirect pH软件许可连接RS232或USB接口轻松传输数据至打印机或电脑

24、磁力搅拌器技术参数

1. 工作盘材料：不锈钢+陶瓷涂层；

2. 工作盘尺寸：直径137mm；

3. 最大搅拌量：5L；

4. 最大搅拌转速：1500rpm；

5. 最大磁棒：55mm×10mm；

6. 加热温度范围：室温~280℃；

7. 温度精度：0.1℃；

8. 安全温度范围：50~320℃；

9. 余热提醒：仪器关机后，加热工作盘温度高于50℃，LED显示框闪烁提醒，直至温度低于50℃，提醒结束；

10. 外接温度传感器型号：PT1000；

11. 传感器温度准确性：±0.8℃；

25、超声波清洗器技术参数

- 数显记忆和设定超声时间；

- 数显记忆和设定超声功率；

- 数显记忆和设定超声加热温度和实际温度；

- 仪器程序采用单片机软件；

- 使用定时工作，定时工作可在1-480分钟内任意设定工作时间；

- 具有加热功能，温度范围：RT-80℃（限带“P”型号）；

- 仪器内、外壳采用优质304不锈钢材料制作，仪器网架采用优质不锈钢网筛氩焊成型，坚固耐用、美观；

- 仪器配有降音盖、排水阀；

- 工作频率（KHz）：40；

- 超声功率（W）：500；

- 加热功率（W）：1000；

- 功率可调（%）：50-100；

- 设温功率（%）：RT-80；

- 容量（L）：大于等于22。

- 定时（min）：1-480

- 排水阀、降音盖：有

26、生化培养箱技术参数

- 内胆材料采用优质镜面不锈钢或优质镀锌板喷涂制成，具有耐腐蚀、耐酸、容易清洁、永不生锈等特点；

- 微电脑智能温控仪，P.I.D.控制，控温稳定、精度高，7位LED高亮度数字显示，直观清晰，具有良好的控制能力和抗干扰能力；

- 双重温度保险装置：温控仪具有自动跟踪、超温报警装置；一旦超温立即切断加热系统，同时在工作室内装有温度保险装置，可确保工作室内培养物的安全；

- 双层门结构：外门开启后，透过由高强度钢化玻璃制作成的内门观察工作室实验情况，温度不受影响；

- 工作室内装有照明日光灯；BOD插座（限150L及以上）；工作室内搁板可随意调节高度；

- 工作时间设定范围：1分钟-99小时59分钟；

- 容积：≥250L

- 加热/制冷方式：不锈钢电加热器/全封闭式无氟压缩机

- 控温范围：0℃-60℃

- 温度分辨率：0.1℃

- 温度波动度：±0.5℃

- 搁板数量：3块

- 制冷剂：R134a（无氟环保型）

- 工作时间：1分钟-99小时59分钟或连续

27、恒温摇床培养箱技术参数

- 集生化恒温培养箱与震荡器于一体，具有一机多用、投资少、占地小、功能多的特点；

- 三维自平衡偏心轮驱动机构，运转更加平衡自如；

- 智能化声、光报警，具有运行参数记忆保存功能，避免烦琐操作；

- 大屏幕背光液晶显示屏，可显示设定温度和实际温度，精度达±0.1℃；

- 采用微电脑智能温度控制仪表，P.I.D.控制，控温稳定、精度高；

- 高精度转速控制系统，显示屏可直接显示设定转速和实际转速，精度达±1rpm；

- 设有定时功能，在1-999.9小时之间可任意设定培养时间，显示屏显示定时时间和剩余时间，到定时终点，设备自动停机并发出声、光报警；

- 采用直流电机，具有宽调速、恒力矩、恒转速、免保养等特点；

- 采用名牌无氟压缩机（限QYC系列）；

- 内胆、摇板采用优质镜面不锈钢制成；各种规格不锈钢烧瓶夹可脱卸自由组合。

28、全波长超微量分光光度计技术参数

1.检测模式：光吸收

2.光源：LED，自动校准，长寿命，无需更换

3.板型：96微孔板（包括条状微孔板）

4.测量模式：终端法、动力学和多标记（波长）测量

5.测量通道：8通道

6.测量范围：0-4OD

7.测量分辨率：0.0001OD

8.波长范围：400-750nm

9.滤光片：8位滤光片轮，标配405，450，492和620滤光片，增加或更换滤光片方便操作，无需拆机即可完成

10.波长准确度（450/492nm）：优于±(1%+0.010 OD)@(0.0－2.0 OD)，：优于±(1.5%+0.010 OD) @(2.0 - 3.0 OD)

11.波长精密度/重复性（450/492nm）：优于±(0.5%+0.005 OD)@(0.0－2.0 OD)，：优于±(1.0%+0.005 OD) @(2.0 - 3.0 OD)

12.线性：优于±1%@(0.0－2.0 OD)，优于±1.5%@(2.0 - 3.0 OD)

13.震荡模式：线性震荡，4种模式

14.计算机接口：USB1.1/2.0

15.配备向导式中文用户界面数据分析软件，支持定性、定量、所有主要曲线拟合模式分析以及质控管理功能

16.重量≤3kg

29、倒置荧光显微镜技术参数

1． 工作条件：

1.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（±10%）/50Hz、气温摄氏5℃～40℃和相对湿度80%的环境条件下运行；

1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座；

2． 主要技术指标：

2.1  倒置相差显微镜

2.1.1  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm；

2.1.2  调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）；备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm；

2.1.3   观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22；

2.1.4   透射明场照明装置：高性能LED光源；

2.1.5  研究级半复消色差荧光物镜：

2.1.5.1 万能平场半复消色差相差物镜4X（N.A.≥0.13, W.D.≥17.0mm）；

2.1.5.2 万能平场半复消色差相差物镜 10X（N.A.≥0.3, W.D.≥10mm）；

2.1.5.3 长工作距离平场半复消色差相差物镜20X（N.A.≥0.45, W.D.≥6.6-7.8mm）；

2.1.5.4 长工作距离能平场半复消色差相差物镜40X（N.A.≥0.6, W.D.≥3.0-4.2mm）；

2.1.6  载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm；

2.1.7  目镜：10×，视场直径为22；

2.1.8  备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm；

2.1.9  相差系统：4X、10X、20X、40X对应相差环板；

2.1.10  所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识；

2.1.11  荧光滤镜模块：  1）通用高性能荧光紫外激发宽带荧光激发块（DAPI适用，激发波长BP340-390nm，分光镜DM410 nm、发射波长BA420-IF）；

2）蓝色激发窄带通荧光激发块（GFP适用，激发波长 BP460-490nm，分光镜DM505 nm、发射波长BA510-IF）；

3）绿色激发窄带荧光激发块（Rhodamin系列适用，激发波长 BP530-550nm，分光镜DM570nm、发射波长BA575-IF）

2.1.12 电动荧光照明器：≧1.44英寸液晶显示屏，荧光通道独立显示；通道标识按键，电动控制，自动开关，自动选择；亮度可调节和强度柱状显示，具有光强记忆；一键旋钮控制，一键操控所有功能；内置处理芯片，可烧写问候语，支持外部联动或软件控制；大功率LED光源，复合均匀聚光，寿命≥30000小时，即开即用，无需预热，一体成型盒体散热及风扇制冷，有效降低荧光飘移；配置4个独立通道；

3.高分辨率高色彩还原显微专用数码成像系统：

3.1 物理像素：≧1250万；

3.2 芯片尺寸：≧一英寸；

3.3 曝光时间：41μs~10s；

3.4 图像数据格式：12bit，支持任意尺寸ROI；

3.5 数据传输标准：USB3.0；

3.6 采集图像：支持TWAIN和DSHOW接口，界面直观，操作容易，使用户更加容易的集中精力关注生物试验过程；

3.8  曝光控制：自动和手动；

3.9  在图像上添加注释等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

3.10 可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系，标尺位置、粗细、字体大小、字型、颜色等任意选择；可以测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，便于后期分析处理；

3.11 自动拼图和景深扩展（EFI）处理，可以对多幅视野相邻的图像做大图拼接，轻松获取高分辨率大视野图像；

3.12 实时拼接功能允许在视频模式下进行实时拼接，用户可以获得拼接区域的全景，并且当视频模式中的图像正在更新时，拼接结果可以立即更新；实时EDF景深扩展，将不同焦平面的实时图像较清晰部分替代不清晰的部分，从而得到一张实时大景深的清晰图片；

3.14 分割和计数功能，数据可输出到Excel；

3.15 可进行单帧图像、序列图像采集，动态图像录像，支持延时拍照。支持BMP、JPG、ICO、PNG、TIF、GIF等各种图像格式；

3.16 彩色荧光合成功能：将多个荧光单色图像合成为一幅复合彩色图像；允许对各通道图像的像素位置进行微量调整；

3.3  台式电脑：I5及以上处理器，8G内存，256SSD+1TB硬盘，23寸显示器，win10及以上操作系统；

30、冰箱技术参数

具体参数：

- 产品类别：三开门冰箱；

- 总容积：≥210L；

- 冷藏室容积：≥140L；

- 冷冻室容积：≥70L；

- 温控方式：电脑温控；

- 制冷方式：风冷；

- 制冷能力：4kg/24h；

- 能效等级：2级；

- 额定耗电量：0.65度/天；

- 噪声值：37db；

- 制冷剂：R600a；

- 电源性能：220V/50Hz；

- 无霜功能：支持；

- 面板材质：VCM板材。

31、台式离心机技术参数

1、具有体积小，可离心8款不同转子及PCR排管；

2、触摸面板操作，智能化控制；

3、运行参数自动记录；

4、变频电机，微机控制；

5、可自行设定程序号；

6、最高转速下温度可控制在4℃以下；

7、最高转速：18500r/min

8、最大相对离心力：21615×g

9、最大容量：36×1.5/2.2ml或12×5ml角转子

10、转速精度：±10r/min

11、温度精度：±1℃

12、温度范围：-20℃~+40℃

13、定时范围：0-99min59s

14、噪声：≤60dB(A)

15、配置：角转子24*2ml/1.5ml和6*50ml（三种一起配）

32、电热恒温水浴锅技术参数

- 内胆和顶盖采用优质不锈钢材料制作；

- 微电脑智能控温仪，具有设定、测量温度双数字显示和P.I.D.自整定功能，控温精确、可靠；

- 加热方式：封闭式不锈钢电加热器；

- 控温范围：室温+5℃-99.9℃；

- 温度分辨率：0.1℃；

- 恒温波动度：±0.5℃；

- 工作时间：1-9999min定时或连续；

- 功率：1500W。

33、电动助吸器技术参数

一、产品特点

1、重量轻和人体工学设计支持长时间无疲劳操作

2、强劲的电机可以在5秒内吸满25mL的移液管

3、0.45μm疏水滤芯可以防止液体进入机器内部，减少污染

4、胶移液管夹可耐高温高压灭菌

5、液排液速度4档可调

6、LCD显示屏清晰显示档位和剩余电量

7、可充电锂电池保证长时间工作

8、适用0.1-100mL移液管

二、性能参数

1、吸液速度 ：25ml<5s

2、排液速度 ：电动（4档）/重力

3、电池类型 ：锂电池

4、滤芯：≤ 0.45μm, 疏水滤膜

5、移液管类型：玻璃或塑料管（0.1-100mL）

6、显示 ：LCD

7、功率 ：≤0.3W

8、适配器输出电压 ：不高于5V DC

9、电池容量 ：≥1500 mAH

10、尺寸： 约158x150x40mm

11、重量 ：不高于235g

34、实验室细胞培养液抽吸真空泵技术参数

- 宽域可调节真空度，轻松应对每一项工作；

- 高品质自锁插头，安装简单，安全可靠；

- 液面探测系统保证收集容器始终保持在安全范围内；

- 收集瓶和吸嘴可以承受高温高压消毒；

- 提供多种吸头选择；

- 真空度调节范围 0-600mbar；

- 抽气速率（额定值） 15L/min(air)；

- 吸液速率 17mL/s；

- 收集瓶容 4L。