- 第三章　采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1.采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

2.“实质性要求”是指采购需求中带“★”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按投标文件作无效处理的条款。

3.本项目“采购需求”中标注“▲”条款为重要技术指标要求，若有一项负偏离的，将按第四章“评标办法”规定执行。

4.投标人必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

一、采购项目需求一览表

| 项号 | 货物 名称 | 货物技术规格、配置参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 治疗车 | 规格: 610*410*850mm 1.主要由钢·ABS工程塑料与冷钢结构组成； 2.台面:ABS面板注塑工艺成型，凹陷设计可防止物品滑落，台面配有304材质不锈钢护栏，欧式护栏垫，台面上配透明软玻璃； 3. 正面：配置有并列两中抽屉、尺寸：290*100mm*内部使用尺寸：213*312*85mm；抽屉为ABS材料；中间冷钢喷塑平面，三面护栏，可放置物品； 4、右侧：塑料网篮；2个ABS分色污物桶； 5、底部：车体四周安装有防撞装置；4寸豪华万向轻声轮，其中2只带刹车功能，移动轻便灵活； | 6 | 台 |
| 2 | 心肺复苏模拟人 | 1、模拟人为高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。 2、模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。 ★3、具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。 ★4、模型按压总数自动记录到控制盒，按压次数达到100万次，有报警提示，提示需要更换耗材。 ▲5、胸皮厚度不低于4mm,手感真实。材质为硅胶材质，需提供第三方检测报告。 ★6、眼球采用OLED模拟，可见彩色视网膜，黑色瞳孔，透明晶体，任何角度可对光反射；瞳孔对光反射存在，瞳孔随病情变化自动发生变化，死亡状态下，瞳孔散大，对光反射消失。 ★7、可触及颈动脉搏动，死亡状态下，颈动脉搏动消失；颈动脉搏动强度具有力反馈，指压力度越大，脉搏跳动越强，可感知是否有检查脉搏。 8、头部装有传感器，开放气道可以自动反馈；内部安装了传感器可感知拍打和呼叫，拍打呼叫可自动反馈。 9、心肺复苏术：仰卧位，头可后仰，便于清除呼吸道异物 9.1执行标准：《2020美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》。 9.2可行胸外按压。 ★9.3可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道，未开放气道无法进行通气。可行口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸。正确口对口人工呼吸与正确使用简易呼吸器辅助呼吸时，电子显示器吹气显示条均可显示绿色（正确），不需要通过“一键切换”的方式设置“口对口人工呼吸”和“简易呼吸器辅助呼吸”以实现简易呼吸器辅助呼吸时电子显示器显示绿色（正确）提示条。 10、可设定按压和吹气达标率。 ★11、操作模式（训练、考核、竞赛），每种模式均可自行设置，灵活方便 11.1训练模式：可进行按压与吹气练习，可设置训练时间，实时监测按压的各项参数：按压位置、深度、频率，同时检测吹气时间、潮气量，不在标准范围内时有语音提示（过大、过小、气体进胃、按压位置、按压未回弹）。符合AHA操作流程：可判断环境安全，拍打、呼叫，呼吸及颈动脉搏动，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作，其中模拟人意识判断、脉搏检查可与电子盒互动。进行胸外按压及人工呼吸，按压和人工呼吸有语音提示，适合学生训练使用。 11.2考核模式：符合AHA操作流程：判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等操作。按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸。可设置操作时间、吹气达标率、按压达标率。多项考核指标包含：气道开放、仰头角度、按压位置、按压深度、按压频率、按压回弹、按压中断，吹气量、吹气时间气体进胃、循环数显示等多项指。 11.3竞赛模式：按照最新标准30:2 的比例进行胸外按压及人工呼吸，可设置操作时间、吹气达标率、按压达标率，考核指标包含：气道开放、仰头角度、按压位置、按压深度、按压频率、按压回弹、按压中断，潮气量、吹气时间、气体进胃、循环数显示等多项指标。 ★12、竞赛模式下操作过程可储存回放30个。 ★13、有线和无线连接有指示灯指示，并且随时切换。 ★14、模拟人和电子显示器采用标准网线连接，接口使用寿命长，可以自由更换网线。 15、操作结束后可以进行成绩打印，成绩单内容齐全，可显示多项指标：按压深度、按压频率、按压位置、吹气量、吹气时间，判断环境安全，拍打、呼叫，判断呼吸及颈动脉，呼救，气道开放，清除口腔异物等。 ★17、电子显示器采用一体化烤瓷设计，采用触摸按键设计，不会机械损坏，寿命远超机械按键。打印机在电子盒正面右下方，方便操作。 ★18、电子显示器和模型有线采用标准网线连接，无线采用2.4G无线技术自动连接；硬件可检测在没有有线连接的情况下自动无线连接，模型和电子盒一对一连接相互不干扰。 ★19、电子显示器和模型内部都自带锂电池，方便室内、野外等各种场景的使用，可连续使用24小时。 20、电子显示器面板采用防静电的具有水晶般的透明度，透光率在92%以上的高分子复合材料制成，表面有镜面高亮光泽；具有良好的电容触摸穿透特性， 准确无误地侦测到手指的有效触摸，保证了产品的灵敏度、稳定性、可靠性。 21、电子显示器上有指示灯显示意识判断、脉搏检查、检查呼吸、急救呼叫、清除异物。 22、电子显示器上有倒计时显示，时间可自由设置；有循环数显示，显示当前的循环数。 ★23、电子显示器上所有按键均为电容触摸按键，按键灵敏度高，可精确感知到人体电容。 24、电子显示器内置热敏打印机，进口打印头，可打印50Km,打印速率60mm/s,噪音低，打印机出纸口朝向工作面，方便撕去打印纸，方便更换打印纸。 25、提供不同力度的按压弹簧，弹簧具有颜色标识。 26、配有心肺复苏操作垫，便于考核，训练。 | 3 | 个 |
| 3 | 多功能综合护理操作模拟人 | 功能参数： 一、全功能护理仿真标准化病人 1、具有高度灵活的关节，头部（前倾、后仰、开举下颌）；颈部（旋前、旋后、前屈、后伸）；躯干（旋前、旋后、前屈、后伸）；四肢（旋前、旋后、展收、屈伸、旋内、旋外；髋关节的内收、外展；腕关节和踝关节的屈伸、展收），可实现各种体位的摆放。 2、具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实；逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道（会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道，连接胸腔内仿真的肺和胃。 3、可进行经口气管插管的操作；鼻胃管插管/洗胃、鼻饲法的操作；经口、鼻、气管造口吸痰法的操作；吸氧法的操作；气管切开术后护理。 4、可进行脸部护理、头发护理、口腔护理、假牙清洁护理。 5、模拟瞳孔一侧正常一侧散大的观察对比。 6、可进行胸、腹部引流术后护理；回肠造口术后护理、结肠造口术后护理；乳腺癌切除术后护理；乳房检查和乳房护理。 7、具有质感高度逼真的（男/女）会阴，材质的拉伸率和抗撕裂强度极高，可进行（男/女）导尿术的操作、留置导尿及护理、灌肠术的操作、阴道护理，可使用阴道窥器。 8、可进行臀部肌肉注射、臀部压疮护理，配全套四个阶段压疮护理模块。 二、静脉通道 1、完整的上肢和下肢足部静脉血管系统，可进行静脉输液、采血和注射给药。 2、配血液循环加压装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有明显回血，静脉血循环流动，可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制，可使用输液泵或注射泵。 3、配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉注射。 三、血压测量 1、成人仿真手臂，用真实血压计进行无创血压的测量，具有 korotkoff Gap 音。 2、配血压测量控制器，可预置、设定血压值，设定的血压值可精确到 1毫米汞柱。 3、脉搏频率和音量大小可控制。 4、显示收缩压、舒张压、心率数值，并有模拟汞柱动态显示。 四、创伤护理模块套装 可进行消毒、换药、包扎、止血等护理操作。 护理模块套装包括：腹部切口缝合；腹部切口引流；腹部锐器伤口；暴露脏器的腹部伤口；带造瘘口的腹部；臀部压疮（套件）；小腿残肢；下肢静脉曲张；糖尿病足；大腿手术伤口；大腿外伤化脓；大腿锐器伤。 | 3 | 个 |
| 4 | 轮椅 | 1.可一键折叠，便携、节省空间，； 2.车架采用高品质金属合金，耐腐蚀，整车重≤12.8KG，可承重≥100KG； 3.双重制动驻车稳定，护理手刹和肘节式两种刹车装置； 4.座垫采用牛津纺高强度840布，内衬优质海绵及加强衬布，舒适透气，清爽防滑； | 97 | 台 |
| 5 | 高靠背轮椅 | 1.高靠背半躺，加高靠背，背部四挡可调，腿档65”可调节踏板长度； 2.带抽式便盆(前后抽拉)导轨式坐便器； 3.可拆卸餐桌板； 4.净重：≤20KG； 5.承重≥100KG，车架采用高强度焊接钢管，壁管厚度≥100KG1.2mm； | 1 | 台 |
| 6 | 保护性约束套装 | 四肢约束带： 1.尺寸：长29cm*宽7cm(绑带约95cm)； 2产品材质：医用固定带由丝光棉布、针织布、帆布、海绵、粘扣； 胸部腰部固定带 1.尺寸：长118cm*宽15cm(单支绑带长90cm)； 2产品材质：医用固定带由丝光棉布、针织布、帆布、海绵、粘扣； | 1 | 个 |
| 7 | 婴儿互动照料模型 | 1 仿真婴儿模型，质感逼真，四肢灵活，活动、弯曲符合生理曲度； 2 可语音提示脉率；具有肛温测量功能，可语音实时提示体温； 3 具备6种模式，分别为：正常、饥饿、过饱、尿湿、发热、恐惧；不同场景的设置能够模拟出真实状态下婴儿的表现特征； 4 在不同的场景下，可通过测肛温、喂奶、爱抚、更换尿布、擦浴等操作使其进入其他状态； 5 在正常状态下，随着时间的推移，婴儿自动进入尿湿或饥饿状态，喂奶一段时间后会进入过饱状态。 | 4 | 个 |
| 8 | 膳食宝塔模型 | 第一层：谷薯类 每天摄入谷薯类食物250-400g，其中全谷物和杂豆类50-150g，薯类50-100g 这是能量的主要来源，也是膳食纤维、B族维生素的重要来源。 第二层：蔬菜水果类 每天摄入蔬菜300-500g，其中深色蔬菜占1/2；水果200-350。 蔬菜和水果不能互相替代，各有各的益处。 第三层：鱼禽肉蛋等动物性食物 每天摄入畜禽肉40-75g，水产品40-75g，蛋类40-50g，平均每天摄入总量120-200g。 动物性食物是优质蛋白质的主要来源，也富含脂类、脂溶性维生素、B族维生素和矿物质。 第四层：乳类、大豆和坚果类 每天摄入牛奶或奶制品300g，大豆和坚果25-35g。 乳类是钙的最佳来源，也富含优质蛋白质和多种营养素。 第五层：烹调油和盐 每天烹调油摄入量为25-30g，食盐摄入量不超过6g | 1 | 个 |
| 9 | 高级心肺复苏半身模型 | 1.模拟人具有真实的解剖结构和真实的按压手感，半身模型。 2.可以跟据国际复苏联盟（ILCOR）指南使用以下手法正确打开/关闭模拟病人气道: 2.1压额提颌 2.2推下颚 3.可进行通气：包括 3.1口对口 3.2口对鼻 3.2面罩通气（包括便携面罩、袋阀面罩BVM） 4. 模拟病人可在通气时清楚显示胸部起伏情况 4.1在学员正常通气或根据国际复苏联盟（ILCOR）指南补充氧气的情况下模型能提供正确的反馈数据 5. 可在不需要使用工具的情况下轻易移除及更换肺部及面皮 ★6.模型各项参数及反馈的指标分数符合AHA2015指南 7.模型可通过手动达到感知双侧颈动脉搏动 8. 有不同的胸部硬度：模拟人的胸部硬度要求有至少3种选择，可以方便地进行胸部硬度的更换，以模拟不同强壮程度的病人 ★9. 模型有传感器可测量： 9.1按压深度 ★9.2按压间隙 9.3按压频率 9.4回弹是否充足 ★9.5可反馈通气量及通气频率 9.6可反馈手放置位置的正误。 ★9.7可以测量并给与0~100分的评分 ★10.可使用手机或iPad免费下载APP连接模型，精准反馈心肺复苏的按压深度、回弹、速率及通气数据 ★11. 模型配备可充电式锂电池 11.1 模型的充电和供电通过新USB－C接口 11.2 电池充满电后运行时间不低于34小时 11.3 充电时间：0%~90% 3小时，90%~100%<1小时 11.4 电池寿命大于 700次充电 ★12. 该模型是由美国心脏协会心血管急救委员会成员及“2013年AHA关于CPR质量共识声明”的合著者共同开发的，基于临床证据，或复苏和教育专家的共识。 | 1 | 个 |
| 10 | 海姆利克模型 | 1本产品由海姆立克操作外套、模拟气囊、模拟异物组成。 2模拟成人异物阻塞，通过海姆立克操作可将异物取出 ★3可穿戴在SP身上，也可以穿戴在模拟人身上 | 1 | 个 |
| 11 | 压力损伤护理模型 | 1.模型模拟老年病人臀部，显示压疮的四个临床分期：淤血红润期、炎症浸润期、浅度溃疡期、坏死溃疡期 2.模型显示的病变有：窦、瘘、腐痂、压疮感染、骨头暴露、焦痂、缝合的伤口、疱疹和念珠菌感染 3.可进行压疮的评估、伤口的长度、深度的测量，以及进行治疗与护理 4.可以使用以下物品进行治疗：藻酸盐生物合成物、胶原、薄纱、氢化可力丁、水凝胶、皮肤替代物、透明薄膜，以及伤口的填充物 | 3 | 个 |
| 12 | 移动输液架 | 4勾，不锈钢材质，升降可调节，海绵扶手，配备拉手和托盘，五角带轮 | 36 | 个 |
| 13 | 移动微量泵输液架 | 4勾，不锈钢材质，升降可调节，海绵扶手，五角带轮，带托盘 | 53 | 个 |
| 14 | 称重床 | 产品功能： 1．背部调节高度：0°-80°±5° 2．腿部调节高度：0°-40°±5° 3．调节床面整体升降：500～800mm 4．整床头尾倾斜：0-15°±2° 5．背部减压功能 6．称重功能，精确称重±0.1kg 7．一键式垂头仰卧功能 8．UPS 9．背部手动CPR 10．电动CPR 11.床板透X光拍片功能 材质说明： 1．床体可载重≥240kg；背板动态载重≥170kg。 2．▲床板采用高透明亚克力板，具有高透光度、耐高温、耐酸碱腐蚀、抗老化、长期接触无毒无害的特性，床板下设X光拍片暗盒导轨，方便暗盒调整位置；背部床面在升起时床面缓慢整体后移，有效降低病患者腹部压力。 3．▲采用进口24V直流电机，整床升降采用立柱电机，拥有CE安全管理规范认证许可，低噪音，与EMI电磁波具有兼容性，不漏电，抗电磁、不干扰呼吸机、心电监护等设备工作，满足临床急救需求，扭力最大可达6000N。 4．▲护理床床头尾板采用高密度HDPE工程塑料一次成型；护理床床头尾板表面平顺易清洁；护理床床头尾板抗150KG冲击 5．▲欧式全包围护栏，结构采用四片式分段，采用PP塑料材质；带阻尼缓冲功能：护栏打开状态时，自上往下降落过程中，护栏有缓冲。 6．7寸触摸式操作器，触摸式按键，实现床体操控及锁定功能。 7．病床带称重系统，在操作屏上实时显示病人体重,数据精准,且可储存上次数据，以供对比。 8．▲脚轮采用进口材质5寸双面中控脚轮，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；通过了ROHS环保认证标准。 9．▲属于绿色健康环保产品，采用抗菌粉末涂料，该涂料对大肠杆菌抗菌活性R值为5.8，对金黄色葡萄球菌的抗菌活性R值6.1，对微生物大肠菌和金黄色葡萄球菌具有很强的抗菌作用，抗菌率＞99.9%。通过省级微生物检测分析报告。 10．医用病床：要求通过ISO9001：2015质量管理体系认证及ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证，可经过体系认证号码验证。 标准配置： ABS床头尾板1对，新欧长长组合护栏4个，护栏控制器2个，电机4个，液晶护士总控器1个，角度显示器4个，5寸中控脚轮，左右刹车脚踏2个，床体防撞轮4个，输液架插座4个，引流袋挂钩4个。 | 2 | 张 |
| 15 | 病床 | 产品规格：≥2120*980*500mm 功 能：背部调节高度：0°-80°±5°，腿部调节高度：0°-40°±5° 材质说明： 1.床体可载重≥270kg；背板动态载重≥150kg。 2.床框采用≥30×60×1.5㎜矩型碳素钢管焊接；整床采用机器人焊接，精度高、强度高、金属熔深大。 3.背部床板采用双支撑卸力结构，835*Φ32*2.5mm无缝钢管，双支撑材料规格：240*51*2mm，一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁，最大限度减少螺管受力，有效延长病床使用寿命，背部同时具有手提式易清洁装置。 4. 床面板采用不小于1.2mm冷轧钢板，整体模压成型，四角平滑完整，提高了床板的强度，彻底解决了因拼缝焊接导致的美观及床板四角缝隙易藏污垢的难题。 5.▲金属表面采用自有喷涂线双重涂层技术：第一重涂层，通过电泳技术在金属管材内壁及表面以及焊缝焊孔均匀电泳上一层环氧树脂底漆; 第二重涂层，静电粉末喷涂，树脂粉末通过高温固化在金属外表。涂料不得含有以下有害物质， 包括但不限于：汞、铅、镉、六价铬，更好的保护患者的身体健康，喷涂表面光洁，无露底、脱落、气泡、防霉耐褪色、涂层不脱落，不生锈。 6.▲摇杆系统：摇杆为含油带极限位置双向保护螺杆。采用优质钢管加ABS强化塑料材料，具有高支撑力。每支摇杆可通过独立承重≥700kg的测试，更安全、耐磨、轻便省力、无噪音。 7.▲护理床床头尾板采用高密度HDPE工程塑料一次成型；护理床床头尾板表面平顺易清洁；护理床床头尾板抗150KG冲击。 8.▲床边护栏系统：一键式床边护栏采用铝合金扶手磷化电泳硬化处理，护栏长≥1470mm，高≥405mm；护栏水平横向受力≥550N不变形，并加设极限保险装置，加厚型4指开关上下座为航空全锌合金材质，锌合金开关厚度≥2.5mm；护栏采用“Φ”字加强型支柱，直径≥Φ19×1.2mm，卧式C型加强防晃装置，配以冷轧钢板护栏下座，防夹手设计，可根据需要做升降调。 9.▲脚轮采用进口材质豪华脚轮，内置全封闭自润滑轴承防水；内有ABS防震安装结构，轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；符合GBT 26572-2011的限量要求。具有开关功能，防绊脚设计 ，更方便床在推动过程中容易掌控，轻松省力。 10.摇手采用纯正ABS工程塑料含件注塑成型。内置长118mm、直径8mm钢芯，摇手开关为专业POM耐磨材料；摇手柄长90mm，操作半径180mm；摇手柄椭圆形设计，三个防滑凹痕。摇手柄套管为硬化铝合金管，管内六角型，ABS手摇柄伸缩隐藏式拉杆系统，隐藏时跟床尾板平齐，避免碰撞医务人员的双脚，更方便于护理操作，安全可靠。 11.▲六个点滴架插座，孔径≥19mm，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧；带限位旋转功能输液架，不锈钢双段式点滴架，单个挂钩承重≥1.5kg，直径≥19mm，结实耐用，前端Φ16*60mm椭形缩口，紧密配合不晃动。;另配四个可360°旋转引流袋挂钩，单个引流挂钩承重≥2.0kg，多体位输液引流，也可用于放置输液架。 12.属于绿色健康环保产品，采用抗菌粉末涂料，该涂料对大肠杆菌抗菌活性R值为5.8，对金黄色葡萄球菌的抗菌活性R值6.1，对微生物大肠菌和金黄色葡萄球菌具有很强的抗菌作用，抗菌率＞99.9%。 标准配置： ABS床头尾板1付、铝合金护栏1对、丝杆2条、5寸静音轮4个、输液架插座4个、引流袋挂钩4个、输液架1支、杂物架1个。 | 6 | 床 |
| 16 | 担架 | 展开尺寸：200x44x7CM，承重：≤200KG，采用高强度铝合金材料制成，四块板:可折，可拆分，可伸缩。可折叠。 | 2 | 个 |
| 17 | 床头柜 | 产品规格：450*480*760mm 产品配置：隐藏式毛巾架2个、隐藏式杂物钩4个、餐台板1个、一屉一抽 技术参数： 1．产品材质：整柜材料用进口工程塑料ABS一体注塑成型，拉板内附杯座，主门带锁耳，内附隐藏式磁石。柜板面承重75KG，高强度、坚固耐用、永不褪色。 2．三层结构,上层伸缩餐板,中间超大容量柜,下层为杂物柜类。 3．两侧配置隐蔽式毛巾架及杂物钩，节省空间的同时还能方便使用。 颜色：采用国际流行颜色（浅天蓝、杏色等，可供选择）。 | 6 | 个 |
| 18 | 助行器 | 不锈钢加粗加厚 | 35 | 个 |
| 19 | 拐杖 | 铝合金材质，总高110—130cm，适用范围：150-175，加厚防滑底塞直径4cm | 11 | 付 |
| 20 | 紫外线灯 | 尺寸：241*348*1060mm，120分钟定时，灯管可转180°，灯臂长920mm | 2 | 根 |
| 21 | 基础护理车 | 尺寸：900×520×900mm，不锈钢材质，三层 | 21 | 台 |
| 22 | 充气式洗澡床 | 尺寸：≥200*100*40cm，内宽≥60cm，内长≥166cm，PVC材质 | 6 | 台 |
| 23 | 翻身辅助器 | 加厚款适用场景：助力翻身以及翻身时进行护理，可以固定在轮椅上让患者卸力。珍珠棉内心，凹槽网布，皮革防水。 主要功能：翻身助力 | 11 | 台 |
| 24 | 膝关节固定带 | 尺码M 上部腿围：31-36cm 适合体重：90-110斤 | 6 | 根 |
| 25 | 安全保护腹带 | M码，尼龙搭配涤纶材质魔术贴 | 4 | 根 |
| 26 | 氧气瓶 | 规格:6升 高度:63cm 直径:14cm 重量:10kg 壁厚:3.6mm | 4 | 个 |
| 27 | 电子血压计 | 1.显示方式：LCD数字显示 2.压力测量范围：(0~300)mmHg/(0.0~40.0)kPa，精度：士3mmHg(士0.4kPa)以内 3.脉率测量范围：(40~200)次/分钟 4.压力传感器：半导体式 5.加压方式：压力泵自动加压 6.排气方式：自动快速排气 | 2 | 台 |
| 28 | 医用压缩式雾化器 | 主要材料：塑料 技术参数： 电源电压：AC220V±22V、50Hz±1Hz 最大雾化率：≥0.2mL/min 压缩泵最大压强：≥0.15MPa 熔丝管：RT1Φ5×20/1.6A(403A) 压缩泵自由空气流量：≥10L/min 噪音：≤60dB(A) 外形尺寸：240×160×105mm | 4 | 台 |
| 29 | 条纹式防褥疮垫床 | 规格：800x1600mm，充气尺寸：约790x1240mm，适用范围：背部¦半身¦全身 | 2 | 台 |
| 30 | 便携式吸痰器 （含电源） | 外形尺寸：280x196x285mm 电源：220V+10%，50Hz±2% 净 重：≤4.4kg 噪 音：≤65分贝 抽气速率：≥15L/min(760mmHg) 极限负压值：≥≥0.06MPa(760mmHg) | 1 | 台 |
| 31 | 床单位消毒机 | 1．电源：交流220V±22V；电源频率：50Hz±1Hz。 2．大气压力 860hpa～1060hpa; 3．臭氧浓度：≥1000mg/m³ 4．臭氧产量：≥4750mg/h 5．臭氧泄漏量：≤0.1mg/m³ 6．外形尺寸：33×40×90cm 7．工作噪声≤55dB 8．臭氧发生器平均使用寿命≥20000h； 9．输入功率消毒≤300VA，抽气≤230VA。 10．采用高频陶瓷放电臭氧发生器，臭氧浓度高、寿命长、消毒能力强； 11．具有抽真空功能，能使臭氧完全渗透至被褥内部，消毒更彻底、无死角； 12．采用新型臭氧解析技术，消毒结束后进行臭氧解析，无残留、安全可靠； 13．双通道输出，可单路或同时对两张床位进行消毒，充分提高床位利用率； 14．消毒过程全自动智能控制，亦可手动操作，可在任意状态进行各个过程时间的设定，操作更方便；外观美观，移动方便。 15．微电脑程序控制，臭氧发生器故障报警、停机保护； 16．臭氧输出管气嘴采用不锈钢材质，床罩接气嘴采用高密度乙烯树脂，耐腐蚀； 17．定时时间可根据需要设定并记忆，操作更方便； ▲18．能一次性彻底杀灭床单位上的各种细菌、病毒及繁殖体；具有除臭、增白、驱虫的功效。 消毒效果：消毒器开机完成1个消毒周期，对放置于床单位密封袋内棉被上污染的载体布片上金黄色葡萄球菌（ATCC6538）、大肠杆菌（8099）和铜绿假单胞菌（ATCC15442）的杀灭对数值均≥3.00，对放置于床单位密封袋内棉被上污染床单的自然菌杀灭对数值≥1.00。 | 9 | 台 |

| 二、商务条款 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ★售后服务要求 | 1.投标人提供的以下售后服务产生的费用均应综合包含在投标报价中，招标人不再就此另行付费： （1）免费保修期要求：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费保修期：≥二年（自验收合格之日起计算）。 （2）免费保修期内提供上门维修服务（含更换零部件、免人工费、维修费、接口费）；如果需要更换配件的，所更换的配件应当为原供货产品品牌、类型相一致或者是同等档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意；若采购人发现产品存在制造上的缺陷，投标人应负责采取补救措施，若该缺陷导致产品存在安全隐患或不能使用的，投标人应负责更换整件产品。 （3）采购范围内的货物送货上门、安装调试合格、技术培训。 ★2.投标人根据上述售后服务要求，于投标文件中必须提供相应的售后服务承诺书。3.投标人根据售后服务要求和自身情况，可于招标文件中提供相应的增值售后服务方案，增值售后服务方案包含但不限于：①本地售后服务保障、②免费保修期外维修维护方案、③其他增值售后服务或其它实质性优惠措施。 |  |
| 交货时间及地点 | 1.交货期：自签订合同之日起60个日历日内交货并安装调试合格交付使用。 2.交货地点：广西桂林市内招标人指定地点。 |  |
| 付款方式 | 合同签订后，自验收合格（培训指导完成、设备、软件正式使用）收到正规等额、有效发票之日起（通用设备60个工作日后，专用设备6个月后）支付合同价款的95%，合同价款的5%作为履约保证金，质保期满30个工作日后付清（无息）。 |  |
| 三、商务条款其他要求 ★1.验收要求 1.1中标人提供的产品必须符合国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准。 1.2设备需全新、完好、无破损，产品到货后，招标人现场根据招标文件要求、投标文件承诺以及国家相关标准、厂方标准进行验收，必要时，招标人有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足招标文件要求、中标人投标承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，招标人有权终止合同执行并全部退货，由此造成招标人的经济损失由中标人承担全部赔偿责任。 2.免费培训：中标人负责对招标单位指定的技术人员进行技术培训，培训内容包括设备操作、维护、简单维修和其他采购单位要求的内容，经培训应能进行日常运行维护工作：能熟练地排除简单故障、管理设备、分析故障等。 3.免费安装调试：中标人负责本项目所有设备的安装、调试工作。 4.操作维修手册：中标人必须免费提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册。 5、投标人于投标文件中必须对所有产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品。验收前，招标人现场根据招标文件要求及招标文件承诺对各项参数逐条对应进行核验，核验或检测数据不符合招标人要求及投标文件承诺的指标的，招标人有权终止合同执行并全部退货，由此造成招标人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任并向招标人支付合同金额的30%违约赔偿金。如有异议，将交由国家认可并具有检验检测资质的第三方机构进行检验，若核验结果的各项参数指标不满足招标人要求及投标文件承诺的指标要求，所有产生的费用由中标人承担，并承担虚假投标的相关法律责任。 |  |  |
| 四、核心产品 |  |  |
| 第2项产品“心肺复苏模拟人 ”和第9项产品“高级心肺复苏半身模型”为本项目核心产品。 |  |  |
| 五、供应商的履约能力要求表 |  |  |
| 质量管理、企业信用要求 |  | 无 |
| 能力或者业绩要求 |  | 无 |
| 六、其他要求 |  | 1、本项目采购预算金额为人民币：肆拾柒万壹仟壹佰柒拾整（￥470000 .00），报价超出采购预算金额的投标文件将被视为无效。 2.报价包括本次采购范围内所有服务、人员、材料、运输、管理费、购置费、税金、后续服务等及其他所有成本费用的总和；投标人应综合考虑在报价中，招标人不再支付其他任何费用。 3.为了避免恶意竞争，保证项目的整体质量并确保服务质量，如某一供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价或评标委员会认定为低于成本报价时，评标委员会可要求其在规定时间内予以澄清说明，必要时可要求其提供相关证明材料，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，视为以低于企业成本报价恶意报价，其投标文件作无效处理。 4.投标人可于投标文件中提供针对本项目的项目实施方案【包括但不限于：项目进度、人力资源安排、项目管理、技术保障措施、风险防范及应对措施、技术培训的服务内容和措施等】。 |
| 七、进口产品说明 |  |  |
| 进口产品说明 |  | 本项目不接受进口设备。 |
| 八、与本项目有关的设计图纸、技术规范、文件等附件资料及其获取方式（如有） |  |  |
| 文件或者资料名称 | 公布渠道或者获取方式 |  |
| 九、验收标准 | 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 |  |

- 第四章  评标办法

- 一、投标文件评审(初步评审)：

1、招标人依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明进行资格性审查，以确定投标投标人是否具备投标资格。

2、评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

3、资格性及符合性审查内容：

| 资格性审查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标人相应的法定代表人身份证正反面复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 2 | 投标人的授权委托书原件及委托代理人身份证正反面复印件 | 委托代理时必须提供，投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 3 | 投标人有效的营业执照副本复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 4 | 投标人依法缴纳税收的相关材料 | 标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 5 | 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料 | 标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 6 | 投标人财务状况报告 | 标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 7 | 投标人直接控股、管理关系信息表 | 标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 8 | 投标声明 | 标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 符合性审查 |  |  |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标文件有效性 | 投标文件是否按招标文件要求书写及签名、盖章 |
| 2 | 投标文件完整性 | 投标文件是否按招标文件要求编制 |
| 3 | 投标报价 | 是否在招标控制价范围内 |
| 4 | 其他情况 | 是否无其他未响应招标文件实质性要求的情况 |
| 注：以上审查因素如有一项不符合，初步评审不通过，不再进入下一轮详评。 |  |  |

- 投标文件评审（详细评审）

（一）、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标文件方面内容按百分制打分。

（二）、评标方式：以封闭方式进行评标。

（三）招标人和招标代理机构、评标委员会成员要严格遵守相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

（四）、评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（五）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

1.价格分…………………………………………………………………………………满分45分

（1）以进入评审的最后的最低评审报价为45分。

投标人最低评审报价

（2）投标人价格分 =                                 ×45分

投标人评审报价

2.技术性能分……………………………………………………………………………满分44分

评委根据招标文件要求，对通过资格性和符合性审查进入详评的各投标人投标文件的“技术响应表”响应情况进行独立评审，并按如下计分方式确定得分：

基本分：投标人提供产品完全满足且无实质性负偏离的得基本分44分。带“★”项的为实质性技术要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。

不带“★”号技术参数的为一般参数，有一项不满足（负偏离）的，每偏差一项扣4分，扣完为止。

3.售后服务分……………………………………………………………………………满分9分

（1）售后服务方案（满分9分）

评委根据投标人提供的【包含但不限于：①技术支持方案（操作过程技术难点指导、操作人员掌握一般故障排除的技术指导、系统升级技术支持等）、②故障解决及维修方案（明确解决方法及时限）、③免费保修期外维修方案（保修期外零配件供应及维修服务方案、系统升级方案等）、④其他增值售后服务或其他实质性优惠措施等】内容进行独立评审及打分。

一档（0分）：未提供方案的；

二档（1分）：未提供完整的售后服务方案，且方案内容简单粗糙不具备针对性及可行性；

三档（3分）：提供了完整的方案，但方案内容及提出的相关措施不明确，针对性、可行性差；

四档（5分）：方案内容完整且较详细，针对技术支持、故障解决及维修、免费保修期外维修、其他增值售后服务或其他实质性优惠措施提出了明确的措施及解决方案，且方案具有一定的针对性及可行性。

五档（7分）：方案内容完整且明确具体，针对技术支持、故障解决及维修、免费保修期外维修、其他增值售后服务或其他实质性优惠措施提出了针对、可行的措施及解决方案，对设备的售后服务起到一定有利的保障作用。

六档（9分）：方案内容完整、科学、可行且针对性强；针对技术支持、故障解决及维修、免费保修期外维修提出了针对、可行的具体措施及解决方案，提出的其他增值售后服务或其他实质性优惠措施科学可行且对设备的售后保障能起到有效的支持；对可能出现的技术难点提出了较有效的解决方案，能够有效的保障设备的售后服务。

4.业绩分…………………………………………………………………………………2分

2022年1月1日至投标截止时间止，具有所投核心产品同类产品的销售成功案例的（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的采购合同复印件并加盖公章为准，并能清晰反映所销售的项目名称、型号，合同乙方可以是本次投标供应商，也可以是核心产品的生产厂家或者其他代理商，同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次，不提供不得分）每个业绩得1分，共计2分。

5.综合得分＝1+2+3+4

- 三、推荐中标候选人的原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按评标价由低到高顺序排列；得分相同且评标价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排次次序。

（2）评标委员会可推荐前三名为中标候选人，招标人应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或因失信行为被取消中标候选人资格的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。