- 尿动力学分析系统技术参数

设备用途：适用于通过对下尿道的压力(膀胱压力容积测定术CMG,排尿期压力流率测定术P-Q图,尿道压力分布测定术UPP,漏尿点压力测定术LPP，各种同步多通道测定术等)，自由尿流率测定和肌电特性的定量分析，用于对患者下尿路功能的诊断检查。可以升级成影像尿动力学检查、肛肠动力检查的功能。
设备技术参数：
1、主机：尿动力一体化设计，具有开机自检及错误提示功能。尿动力主机、显示屏、打印机、传感器、安装杆、压力传感器固定架、水泵等部件

- ≥27"曲面屏液晶监视器、宽视角、强比度、高亮度显示。采用灵活多点支撑臂等多种方式

- 至少符合国际尿控协会（ICS）标准，具有男性，女性，小儿尿动力检查系统。符合国际尿控协会标准的尿动力学参数，同步检测膀胱压，腹腔压，逼尿肌压，尿道压，尿道闭合压，肌电图，尿流量，尿流率，膀胱灌注量，膀胱灌注速度。
4、全数字化系统主机，全中文操作系统。
5、尿动力分析软件：至少具有各种标准化分析功能也可自定义分析功能，简化尿动力学检查操作过程，具备自动启动，自动储存，自动分析功能 
6、至少可建立病人病历并进行病历管理；并自动生成报告。
7、打印功能：至少可选详细报告或结果报告。
8、系统至少具有校准功能；可调零及标定。
9、采用双灌注三腔测压技术，一次完成所有检测，数据和曲线实时呈现。
10、至少能一键式全部通道置零操作，同时可各个通道分项置零。
11、拥有智能动态尿流率

11.1称重式尿流率：可全屏研究检查过程

11.3尿流率测定范围：0～100ml/s；

11.4总尿量测定范围：0～1200ml；

11.5排尿时间测定范围：0s～600s。

12、传感器：

12.1直接式压力传感器信号采样多，直接传输信号，无延迟，精度高、传输速度快，数据更真实。

12.2液体测压传感器，在传感器接头处至少标注有两种开关，一键式操作。传感器接口以至少三种色标识，代表不同测压部位通道，便于与气体测压导管连接，可重复使用,具有一键式标定功能，而不影响其精确性及消毒规定。

12.3 可适配通用耗材

13、数字式灌注泵：至少具有重量传感器计量功能，并实时自动检测和修正数字，至少七个滚轴式水泵可实时调节灌注量，开盖即可自动停止。灌注泵微量灌注可以进行小儿及动物实验，灌注超时自动保护功能。
   13.1灌注率：1～100mL/min；
   13.2 灌注量：0～1000mL；
   13.3当压力达到灌注泵限定范围时，可自动停止注水。
14、全自动PQ图分析软件。 
15、测试单元通道数≥7

16、压力测定范围：-50cmH2O（-5kPa）～+366cmH2O（+36kPa）。
    16.1充盈期膀胱压力-容积测定；

16.2 压力-流率测定；

16.3尿道压力测定；

16.4 漏尿点压力测定；
16.5膀胱压力容积测定，自动计算膀胱顺应性，至少可自定义计算膀胱顺应性的范围

17、尿动力专用电源，隐蔽式一体化设计，带有供电保护功能。

18、尿道压牵引器：软件控制，精度更高，速度可调节，铝镁合金材料防止尿液侵蚀。可单独消毒，避免交叉感染。
18.1牵引速度：0～6mm/s；
18.2 牵引长度：0-340mm,到达顶端自动停止；

腔镜灌注泵（水泵）

一、主机技术参数：

1、电源:交流220V ±22V  50Hz±1Hz。输入功率：≈90VA。

2、I类设备BF型应用部分。

3、设定压力调节范围20mmHg～400mmHg，在压力显示单位为mmHg时，压力调节步长为1mmHg。

4、设定流量调节范围0.1L/min～1L/min。调节步长为0.1L/min。

5、设定压力和设定流量的开机设定值为前次使用设定值。

6、具备过压减压功能。灌注泵实际压力超过设定压力（30mmHg），灌注泵至少能在10秒内减压。

7、具备过压报警功能。灌注泵实际压力超过设定压力（30mmHg），设备至少在10秒钟内发出报警音。

8、电气安全要求符合GB9706.1-2007标准要求。

9、电磁兼容要求符合YY0505-2012标准要求。

三、附件——传感输液器

1、整体采用符合医疗器械要求的材质；

2、至少适用于高温高压方式灭菌（塑料针除外）；

3、至少适用于低温等离子方式灭菌；

4、输液袋插拔方便，快捷。双针接口，方便更换输液袋；

5、传感器可与多种品牌灌注泵互换；

6、胶膜拆装方便；

7、提高输液器液体流量；

8、采用保护盖结构，防止清洗及消毒时胶膜丢失。