血透机参数

一、主要技术参数

设备使用年限：≥10年

机身尺寸（mm）：机身宽度≤450  深度≤520

供水: 压力范围：1-6.5bar；温度范围：5 ℃~30 ℃。

透析液流速：300~700 mL/min

透析液温度：33.0~40.0°C，实时监测，有超温保护装置。

超滤速度：0.50~4.00L/h。

漏血检测器：具备光学检测的漏血检测器。

动脉血泵：40~600mL/min。

肝素泵：设置范围：0.0~9.0mL/h。

空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.03mL。

动脉压：测量范围：-300~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。

静脉压：测量范围：-300~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。

TMP：测量范围：-100~+480mmHg；测量精确度：±10mmHg。

透析液浓度：12.0 ~16.0mS/cm。

治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤、序贯透析。

人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器，可旋转。

报警提示功能：多种颜色报警指示灯，具有声光报警指示,可帮助医护及时准确判断报警提示内容。

消毒模式：具备过氧乙酸消毒和热消毒等方式，热水柠檬酸消毒温度最高可达90℃。

设备支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸消毒

后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间不少于20分钟

设备内部可同时存储多种不同原液配方

超滤系统：采用流量计或复式泵平衡与超滤系统。

浓度曲线：可进行透析液浓度曲线治疗，可预存不少于8条曲线。

超滤曲线：可进行可调超滤曲线治疗，可预存不少于8条曲线。

B粉筒支架组件：标配碳酸氢盐干粉自动配制系统 。

透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。机身深度≤520 mm，过滤器更换空间更大、更便捷。

标配通讯组件，能连接血透信息系统。

标配在线尿素监测功能。

血滤机参数

一、主要技术参数

机身尺寸：宽≤450mm，深≤520mm。

设备使用期限≥10年。

屏幕：≥15英寸彩色液晶触摸显示屏，屏幕可旋转。可以在屏幕上调节动脉壶液位

供水压力范围：1-6.5bar，供水温度范围：5°C~30°C。

透析液流速：300~700mL/min。

透析液温度设置范围：33.0~40.0°C。

超滤速度：0.50~4.00L/h；超滤精度：±30mL/h。

漏血检测器原理：光学检测。

血液流速调节范围：40~550mL/min。

肝素泵设置范围：0.0~9.0mL/h；。

超声波原理的气泡检测器。气泡检测器精度：≤0.0005mL。

动脉压测量范围：-300~+480mmHg。动脉压力测量精度：±10mmHg。

静脉压测量范围：-300~+480mmHg。静脉压力测量精度：±10mmHg。

TMP测量范围：-100~+480mmHg。TMP测量精度：±10mmHg。

透析液浓度测量范围：12.0~16.0mS/cm。

二、功能参数

治疗模式：血液透析、单纯超滤、HDF和HF。

具有声光报警提示功能，4种颜色报警指示灯。

可以预存多种消毒程序，消毒温度最高可达90℃。

设备内部可同时存储多种不同原液配方，每种原液配方均可修改。

采用流量计或复式泵平衡与超滤控制系统。

透析液浓度可个性化调节，可预先存储≥8条透析液浓度曲线，每条曲线均可修改并存储。

可预先存储≥8条超滤曲线，每条曲线均可修改并存储。

设备标准配备碳酸氢盐干粉自动配制系统。

标准配备透析液过滤器组件。

具备全中文报警自我解释功能，可提示报警的原因与排除的方式。

标准配置通讯接口，通讯组件，能连接血透信息系统。

后备电池：停电后自动切换至紧急蓄电池工作模式，继续监视血液循环参数所有报警都能正常工作。

液面调整：具备动脉壶和静脉壶液面电动调整功能。

标配在线血压计监测功能。

标配血容量监测功能。

彩色多普勒超声诊断系统参数

1.主机系统性能概括

1.1显示器及操作系统

1.1.1 ≥11.6寸高分辨率宽视角显示器，分辨率>1300*700pixels,手套兼容触摸屏。

1.1.2主机身重量≤2.5kg，且有提手可以脱离台车单独使用，并可360度旋转。

1.1.3 智能化平台，配备脉冲锐化技术，帧频更快

1.1.4 快速开机、瞬间待机启动系统

1.1.5 可以接无线鼠标操作系统

1.1.6 显示器是触摸手势操作，横向滑动可以调节增益，纵向滑动可以调节深度

1.2 主机系统

1.2.1 新一代具有脉冲整形能力的全数字便携式宽带声束形成器，

1.2.2 数字化通道数80000

1.2.3 200db系统动态范围的高分辨率A/D转换

1.2.4 具备彩色智能扫查界面，出厂预设条件用彩色图像生动显示，增加临床操作的简便性和标准化

1.3 二维灰阶成像（部件）单元

1.3.1 适用于所有成像探头

1.3.2 空间复合成像技术，实时声束偏转技术，多级别可调

1.3.3 磁共振像素优化技术，高清晰斑点噪声抑制，多级别可调

1.3.4 单键实时优化，调整动态范围，TGC，增益，彩色，多普勒等多种图像参数

1.3.5 单键优化二维图像，根据深度的不同，优化频带，保障图像的清晰

1.3.6 支持双击屏幕冻结及解冻图像。

1.3.7双屏同步显示，支持二维及彩色血流图像

1.3.8具有穿刺针增强技术，实现在临床穿刺过程中，增强针尖的显示，减少穿刺针后方声影。

1.3.9支持扩展成像，增加显示屏有效显示区域，增加诊断信息，提高诊断效率。

1.4 频谱多普勒显示及分析系统

1.4.1 频谱多普勒技术可调节声束角度

1.4.2 自适应多普勒技术减少噪声、伪像

1.4.3智能优化技术自动优化Doppler频谱

1.4.4 双同步和三同步2D、color、PW/CW成像

1.5 彩色血流成像（部件）单元

1.5.1 超宽频带血流技术

1.5.2 自适应彩色多普勒技术

1.5.3智能优化技术，自动优化彩色血流

1.5.4 高分辨率高敏感小血管血流模式，可以二维彩色对比显示，实时双幅显示

1.5.5 多种彩色图谱，独立调节增益，滤波，PRF

1.5.6 彩色能量图

1.5.7方向能量图

1.6 二次谐波成像（自然组织谐波成像）

1.6.1脉冲反相谐波技术

1.6.2支持自然组织谐波成像

1.7 激活的原始数据处理功能：冻结图像和快速浏览时候可进行调整

2.测量和分析 (B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒)

2.1 一般测量:距离(直线/曲线)、面积、周长(连续描记/点描记) 、角度、体积等；

2.2 多普勒血流测量及分析(含自动多普勒频谱包络计算);

3.图像存储与（电影）回放重显单元

4. DICOM 3.0版接口部件，包括有线和无线网络传输，蓝牙传输，USB传输，打印，检索和通用格式

5.记录装置：

5.1 硬盘存储≥128GB

5.2 USB接口支持快速闪存卡，快速存储屏幕图像

三.技术参数及要求

1.系统通用功能

1.1监视器：≥11.6寸高分辨率宽视角显示器，分辨率>1300*700pixels,手套兼容触摸屏。

2.探头规格

2.1频率：超宽频带探头

2.2二维及多普勒(B/D) 兼用

2.3类型：凸阵、线阵、

3.二维成像主要参数：

3.1扫描：超宽频带凸阵探头：超声频率2-6MHz

超宽频带线阵探头：超声频率4-12MHz

3.2扫描速率： 凸阵，全视野，17cm深度时，帧速率(帧频)>=61帧/秒

3.3 支持左右反转，上下反转，彩色反转，多种格式显示

3.4回放重现：灰阶图像回放>=20秒

3.5预设条件：针对不同的检查，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

3.6增益调节：B/D可独立调节，

4.频普多普勒

4.1最大测量速度：PW，血流速度最大14.9m/s；CW，血流速度最大27.4m/s

4.2最低测量速度1.2mm/s（非噪声信号）

4.3显示方式：B/D，M/D，D

4.4电影回放：>=20秒

4.5零位移动：>=16级

4.6取样宽度及位置范围：宽度0.2-19.7mm; 分级可调

4.7滤波器：高通滤波或低通滤波两种，可分级选择

4.8显示控制：反转显示(左/右，上/下)，零移位，局部放大及移位

5.彩色多普勒

5.1显示方式：多种显示模式;

5.2实时双幅对比显像

5.3彩色显示角度可调

5.4彩色显示帧数： 凸阵，全视野，约17cm深度，帧频>=16帧/秒

5.5 双同步和三同步模式下独立声束偏转技术

5.6显示位置调整：感兴趣的图像范围：-15”- +15”

5.7显示控制：零位移动分级，黑/白与彩色比较，彩色对比

6. 超声图像及病案管理系统

6.1动态图像采集，存储，一次连续采集>=20秒

6.2 同屏图像显示至少7画面

6.3 任选双副或者四副不同探头图像同屏进行比对

6.4存储图像及文档： USB闪存设备

6.5 报告存储，检索，统计

7. 超声功率输出调节：B/M，PW，CDFI等，输出功率选择可调

8. 专用推车，可放置及固定主机系统及相关备件，高度可调，可旋转锁定