手术显微镜技术参数

- 光学系统

  - 配备双人四目，主刀镜、助手镜各一套。放置对手镜位置时可通过调焦旋钮进行独立调焦，不影响主刀焦距。

  - 电动连续调焦，电动连续变倍。

  - 单一物镜下，工作距离（调焦范围）：最小工作距离≤230mm，最大工作距离≥590mm。

  - 12.5x目镜下，最大视野范围≥170mm；10x目镜下，最大视野范围≥210mm。

  - 在支架横臂不移动的情况下，光学主镜体部分在水平面上的旋转角度≥535度。

  - 有双激光辅助聚焦功能，能清晰地观察到两个红色激光点，激光功率＜1mW。

  - 可配显微镜原厂的可消毒镀膜透镜材质物镜防护镜，可重复使用。

- 支架系统

  - 落地式电磁锁支架，镜体关节及支架所有关节均有电磁锁，电磁锁≥6个。

  - 电磁锁可做二级控制，即可打开全部电磁锁，也可只打开光学部分的电磁锁。

  - 支架为纯金属结构。最大水平伸展范围≥1480mm，最大高度≥2380mm。

  - 支架表面覆盖有抗菌涂层，有效减少传染性病原体。

  - 支架底座占地面积≤820mm×820mm，方便手术摆位。

  - 可载最大附件重量≥8.0公斤。

- 照明系统

  - 内置有氙灯照明系统，功率≥300W，保证深腔隙照明亮度。

  - 具备光亮度自动保护功能：即光强度随工作距离的变化而自动调节的功能。有内置照度计精密测量照明强度，根据照度计定量自动调节光亮度。

  - 具备光照范围直径随放大倍数的变化自动调节的功能：照明区域与手术视野相匹配，减少对非观察区域病患组织的无谓照射，防止光灼伤，提高手术安全性。

- 控制系统

  - 手术显微镜控制系统与高清摄录像系统可独立开关机，互不干扰，防止摄录像系统故障而造成显微镜不能使用。

  - 控制系统：液晶触摸控制屏。能储存个性化设置参数数目≥30个。

- 高清摄录像系统

  - 高清摄像头，配高清显示器。（分辨率≥1920×1080）

  - 摄像头具有独立的焦距调节功能，调焦不影响主刀镜观察。

  - 可配备4K图像记录系统，最高可支持分辨率4096×2160p，兼容1080p高清记录。