# 二氧化碳点阵激光参数

1.激光器类型：二氧化碳激光器。

2.激光波长：10.6um。

3.最小光斑直径：≤0.5mm。

4.最小脉冲宽度：≤100us。

5.传输方式：精密七关节导光臂。

6.最大输出功率：≥25W

7.点阵激光模式单点能量输出：≥300mJ。

8.脉冲输出方式：连续、单次、重复。

9.超脉冲频率：10～1600Hz可调。

10.扫描输出形状：扫描图形≥6种，圆形、长方形、正方形、三角形、菱形、六边形。

11.扫描方式：离散、顺序、隔点加重及重复次数可选。

12.治疗手具：配有F=100mm和F=50mm的常规治疗手具。

13. 最大扫描面积：≥20mmx20mm。

14.扫描点间距：F=50mm,0～1.5mm可调；F=100mm，0～3.0mm可调。

15.瞄准光系统：650±5nm 波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。

16.冷却方式：内置循环式水冷及风冷散热系统。

17.控制系统：≥8 英寸彩色触摸屏，具有参数修正功能、存储记忆、故障信息显示、声音提示、密码设置等多种功能。

18.激光输出控制系统：脚踏开关

19.安全保护功能：激光器具有光闸保护功能。

20.电源：AC220V/50Hz.

21.使用年限：≥10年。